Załącznik nr 1 do SIWZ

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  (po zmianie)

W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni kolumny „Parametry oferowane, wypełnia wykonawca wpisując Tak lub NIE  i opis (jeśli wymagany)” Zamawiający uzna, że urządzenie  spełnia wymagania określone  w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Część 1

Aparat RTG do Zakładu Diagnostyki Obrazowej 1 szt.

Nazwa urządzenia/model:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji:

| L.p | Wymagane parametry techniczne | Parametry wymagane | Parametry oferowane, wypełnia wykonawca wpisując Tak lub NIE i opis (jeśli wymagany) |
| --- | --- | --- | --- |
| Generator wysokiej częstotliwości– 1 szt. |  |  |  |
|  | Moc wyjściowa generatora nie mniej niż 65 [kW] | TAK, podać |  |
|  | Generator sterujący dwoma lampami RTG | TAK |  |
|  | Automatyka ekspozycji [AEC] dla detektora w stole – min. 3 komory jonizacyjne | TAK, podać |  |
|  | Zakres napięć radiografii co najmniej w przedziale 40 – 150 [kV] | TAK, podać |  |
|  | Zakres napięć fluoroskopii co najmniej w przedziale 40 – 120 [kV] | TAK, podać |  |
|  | Zakres ustawień mAs co najmniej w przedziale 0,1 – 500 [mAs] | TAK, podać |  |
|  | Zakres ustawień mA w radiografii co najmniej w przedziale 10 – 650 mA | TAK, podać |  |
|  | Zakres ustawień mA w trybie fluoroskopii co najmniej w przedziale 0,5 – 7 mA | TAK, podać |  |
|  | Tryb skopii pulsacyjnej | TAK |  |
|  | Zakres ustawień czasu co najmniej w przedziale 1 ms – 10 s | TAK, podać |  |
|  | Technika 1,2 i 3 punktowa | TAK |  |
|  | Programy anatomiczne minimum 900. | TAK |  |
| Ścianka do prześwietleń |  |  |  |
|  | Zmotoryzowany zakres pochylania ścianki +900 / –250 | TAK, podać |  |
|  | Najniższe położenie blatu ścianki od podłogi ≤ 64 cm | TAK, podać |  |
|  | Najwyższe położenie blatu ścianki od podłogi ≥ 92 cm | TAK, podać |  |
|  | Zakres zmotoryzowanego ruchu wzdłużnego blatu ścianki ≥ 160 cm | TAK, podać |  |
|  | Zakres zmotoryzowanego ruchu poprzecznego blatu ścianki +/-18cm | TAK, podać |  |
|  | Obciążalność blatu ścianki ≥ 230 kg przy zachowaniu pełnej funkcjonalności ścianki | TAK, podać |  |
|  | Wymiary blatu ścianki ≥ 225 x 80 cm | TAK, podać |  |
|  | Możliwość prześwietlenia pacjenta na długości ≥ 200 cm bez konieczności jego przemieszczania | TAK, podać |  |
|  | Pochłanialność blatu, ekwiwalent ≤ 0.6 mmAl | TAK, podać |  |
|  | Wszystkie ruchy ścianki zmotoryzowane | TAK |  |
|  | Zakres ruchu detektora w ściance ≥ 125 cm | TAK, podać |  |
|  | Automatyczny, zmotoryzowany obrót detektora w ściance ≥ 90° w zależności od programu anatomicznego | TAK |  |
|  | Zmotoryzowany zakres pochylania kolumny z lampą rtg ≥ +/- 40° | TAK, podać |  |
|  | Autopozycjonowanie się ścianki, tj. pochylanie ścianki, angulacja kolumny, odległość SID, poprzeczny oraz wzdłużny ruch blatu, ustawienia kolimatora i filtrów do wybranej projekcji | TAK, podać |  |
|  | Podnóżek pacjenta z możliwością wykonania zdjęcia na siedząco w pozycji pionowej stołu | TAK |  |
|  | Regulacja położenia góra-dół podnóżka w pozycji pionowej stołu | TAK |  |
|  | Możliwości wykonywania zdjęć pacjentowi na wózku lub łóżku szpitalnym | TAK |  |
|  | Zakres obrotu lampy ≥ +/- 180° | TAK, podać |  |
|  | Zmotoryzowana, płynna regulacja odległości SID w całym zakresie ≥ 110 – 180 cm | TAK, podać |  |
|  | Sterowanie ruchami ścianki z konsoli operatora w sterowni oraz za pomocą pilota do zdalnego sterowania | TAK, podać |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa z ogniskową 110 cm, min. 10:1, 40 l/cm Łatwo usuwana bez konieczności użycia narzędzi | TAK, podać |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa z ogniskową 180 cm, min. 10:1, 40 l/cm Łatwo usuwana bez konieczności użycia narzędzi | TAK, podać |  |
| Lampa RTG – 1 szt. |  |  |  |
|  | Pomiar dawki ekspozycji (dawkomierz) z wyświetlaniem dawki na konsoli operatora | TAK |  |
|  | Automatyczny kolimator z możliwością ręcznej korekty | TAK |  |
|  | Lampa RTG z wirującą anodą min. 9000 obr / min | TAK, podać |  |
|  | Pojemność cieplna anody min. 400 kHU | TAK, podać |  |
|  | Szybkość chłodzenia anody min. 81 kHU/min | TAK, podać |  |
|  | Pojemność cieplna kołpaka min. 2000 kHU | TAK, podać |  |
|  | Szybkość chłodzenia kołpaka min. 81 kHU/min | TAK, podać |  |
|  | Małe ognisko: max 0,6 mm | TAK, podać |  |
|  | Duże ognisko: max 1,2 mm | TAK, podać |  |
|  | Moc małego ogniska min. 40 kW | TAK, podać |  |
|  | Moc dużego ogniska min. 100 kW | TAK, podać |  |
|  | Kamera w obudowie lampy do podglądu i pozycjonowania pacjenta (bez użycia promieniowania) podczas pozycjonowania | TAK |  |
|  | Automatyka zabezpieczająca lampę przed przegrzaniem | TAK |  |
| Detektor cyfrowy do radiografii i fluoroskopii - 1 szt. |  |  |  |
|  | Detektor na kablu, łatwo wyjmowany celem wykonania zdjęcia pacjentowi np. na wózku inwalidzkim lub łóżku szpitalnym. | TAK |  |
|  | Producent, model i typ detektora | Podać |  |
|  | Jeden detektor do radiografii oraz fluoroskopii | TAK |  |
|  | Regulowana szybkość zapisu w trybie fluoroskopii do 30 obrazów/sek. | TAK, podać |  |
|  | Pole obrazowe detektora min. 35 x 43cm | TAK, podać |  |
|  | Wielkość pixela max. 160 mikronów | TAK, podać |  |
|  | Rozdzielczość detektora min. 5 MP | TAK, podać |  |
|  | Głębokość przetwarzania min. 14 bit | TAK, podać |  |
|  | Wykonania ekspozycji RTG u pacjenta o wadze min. 120 kg stojącego bezpośrednio na detektorze | TAK, podać |  |
| Konsola operatora – 1 szt. |  |  |  |
|  | Oprogramowanie sterujące detektorem oraz zaoferowany detektor wyprodukowane przez tego samego producenta. Wraz z dostawą dołączyć autoryzację producenta detektorów i oprogramowania potwierdzające, że oferent ma prawo do ich sprzedaży, serwisowania. | TAK, podać |  |
|  | Konsola operatora do sterowania parametrami generatora, detektorem i zarządzania obrazami | TAK |  |
|  | Płaski, kolorowy monitor dotykowy LCD, o przekątnej nie mniejszej niż 21 [cali]. | TAK, podać |  |
|  | Dodatkowa konsola do sterowania ruchami ścianki z podglądem obrazu z kamery do pozycjonowania pacjenta | TAK |  |
|  | Dodatkowy monitor na wózku min. 21” w sali badań do wyświetlania obrazów dynamicznych. | TAK |  |
|  | Wyświetlanie stopnia nagrzania lampy RTG mierzonych na konsoli operatora | TAK |  |
|  | Dostęp do konsoli aparatu tylko dla osób uprawnionych. | TAK |  |
|  | Pobieranie listy pacjentów z systemu RIS poprzez moduł DICOM Worklist | TAK |  |
|  | Możliwość wpisywania danych demograficznych bezpośrednio na konsoli operatora. | TAK |  |
|  | Czas dostępu do obrazu wstępnego od momentu ekspozycji nie dłuższy niż 3 s. w przypadku radiografii | TAK, podać |  |
|  | Automatyczne wyświetlanie dawki promieniowania na konsoli oraz na zdjęciu | TAK |  |
|  | Zainstalowane moduły DICOM: Send, Storage, Worklist, Print, MPPS, Dose | TAK, podać |  |
| Dodatkowe |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy (na dzień składania ofert) o funkcję automatycznego łączenia zdjęć „Autostiching” | TAK /NIE |  |
|  | Możliwość rozbudowy (na dzień składania ofert) o funkcję tomosyntezy | TAK |  |
|  | Fartuchy ołowiane dla dorosłych Pb 0,5 mm – 4 szt | TAK |  |
| Drukarka laserowa 1 szt |  |  |  |
|  | Technologia druku laserowa (mono) | TAK |  |
|  | Format druku A4 | TAK |  |
|  | Podajnik papieru: 150 arkuszy | TAK |  |
|  | Taca odbiorcza: 100 arkuszy | TAK |  |
|  | Pamięć 128 MB | TAK |  |
|  | Wydajność 10000 str/mies | TAK |  |
|  | Rozdzielczość w czerni 600 x 600 dpi | TAK |  |
|  | Szybkość druku w czerni 22 str/min | TAK |  |
|  | Obsługiwane formaty nośników A4, A5, A6, B5-JIS, etykiety, kartony, koperty, od 76 x 127 do 216 x 356 mm, szorstki, welinowy, zwykły | TAK |  |
|  | Druk dwustronny ręczny | TAK |  |
|  | Wejścia/wyjścia | TAK |  |
|  | Złącze USB 2.0 | TAK |  |
|  | Wymiary (szer. x wys.x gł.) 360 x 190 x 250 mm +/- 20 % | TAK |  |
|  | Waga 4 – 5 kg | TAK |  |
|  | Wyposażenie: instrukcja obsługi, toner startowy | TAK |  |
| Laptop 1 szt. |  |  |  |
|  | Taktowanie procesora [GHz] 2 - 4 | TAK, podać |  |
|  | Liczba rdzeni / wątków 2/4 | TAK, podać |  |
|  | Pamięć RAM (zainstalowana) 8 GB | TAK |  |
|  | Pamięć RAM (maksymalna) 12 GB | TAK |  |
|  | Typ pamięci RAM DDR4 | TAK |  |
|  | Częstotliwość pamięci ~~2133MHz | TAK, podać |  |
|  | Ilość gniazd pamięci (ogółem/wolne) 1/0 | TAK |  |
|  | Dysk SSD min. 170 GB | TAK, podać |  |
|  | Rodzaj karty graficznej zintegrowana / dedykowana | TAK, podać |  |
|  | Wielkość pamięci współdzielonej ~~1.8 GB | TAK, podać |  |
|  | Przekątna ekranu [cal] min.15.6 | TAK, podać |  |
|  | Rozdzielczość: min.1366 x 768 (HD) | TAK, podać |  |
|  | Powłoka matrycy: matowa | TAK |  |
|  | Typ matrycy TN | TAK, podać |  |
|  | Częstotliwość odświeżania [Hz] min. 60 | TAK, podać |  |
|  | Napędy DVD-Super Multi DL | TAK |  |
|  | Porty HDMI Wyjście HDMI | TAK |  |
|  | Złącza A/V Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe | TAK |  |
|  | Liczba portów USB – 1-2 | TAK, podać |  |
|  | Liczba portów USB 3.0 - 1 | TAK |  |
|  | Pozostałe porty USB 1x 2.0 | TAK |  |
|  | Karta sieciowa 10/100/1000 Mb/s | TAK |  |
|  | Łączność bezprzewodowa: Bluetooth | TAK |  |
|  | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac min. | TAK, podać |  |
|  | Akumulator min. 3-komorowy Litowo-Jonowy | TAK, podać |  |
|  | Pojemność akumulatora min. 24 Wh | TAK, podać |  |
|  | System operacyjny Windows 10 Pro PL | TAK |  |
|  | Urządzenie wskazujące: obsługa gestów, Touchpad | TAK |  |
|  | Klawiatura numeryczna, boczna | TAK |  |
|  | Karta dźwiękowa: zintegrowana | TAK |  |
|  | Dźwięk: - Głośniki stereo - HD Audio - Wbudowany mikrofon | TAK |  |
|  | Kamera | TAK |  |
|  | Konstrukcja: tworzywo sztuczne | TAK, podać |  |
|  | Załączone wyposażenie: - Akumulator - Zasilacz + przewód | TAK |  |
|  | Ilość slotów 2,5” (ogółem/wolne) 1/0 | TAK |  |
| Warunki serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego |  |  |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce. Dostępność wyposażenia i części zamiennych minimum 10 lat. | TAK |  |
|  | Plan posadowienia i projekt osłon stałych dla pomieszczenia, w którym będzie wykonywana instalacja | TAK, przed instalacją |  |
| Inne |  |  |  |
|  | Szkolenie w zakresie wykonywania testów podstawowych oraz testów monitorów diagnostycznych na stacji opisowej zakończone certyfikatem. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do demontażu istniejącego urządzenia Aparat RTG Duo Diagnost, nr fabryczny: 0200755, rok produkcji 2002 | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie niezbędne prace do właściwego funkcjonowania aparatu. | TAK |  |

(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym 
osoby uprawnionej do składania oświadczeń 
woli w imieniu podmiotu)

Część 2

Aparat RTG  do Zespołu Poradni Specjalistycznych i Ambulatorium Ogólnego 1 szt.

Nazwa urządzenia/model:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji:

| L.p | Wymagane parametry techniczne | Parametry wymagane | Parametry oferowane, wypełnia wykonawca wpisując Tak lub NIE i opis (jeśli wymagany) |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |  |  |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2019. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych itp. | TAK |  |
|  | Istotne elementy oferowanego aparatu RTG, tj. generator, stół kostny, statyw do zdjęć odległościowych, kolumna wyprodukowane przez tego samego producenta | TAK, opisać |  |
|  | Certyfikat CE na cały aparat (łącznie z detektorami), nie na elementy składowe. | TAK |  |
|  | Aparat fabrycznie wyposażony w detektor cyfrowy oraz zintegrowaną stację technika. Nie dopuszcza się aparatów z ucyfrowieniem poprzez detektory. | TAK, opisać |  |
| System RTG podłogowy |  |  |  |
|  | Statyw z lampą mocowany na podłodze | TAK |  |
|  | Zakres ruchu wózka z kolumną lampy – wzdłuż ≥ 185 | TAK, opisać |  |
|  | Zakres ruchu z kolumną lampy – poprzecznie ≥ 16 | TAK |  |
|  | Zakres ruchu lampy w pionie ≥ 158 cm | TAK |  |
|  | Zakres obrotu lampy wokół osi pionowej ≥ ±90˚ | TAK, podać |  |
|  | Zakres obrotu lampy wokół osi poziomej ≥ ±135˚ | TAK, podać |  |
| Lampa RTG i kolimator |  |  |  |
|  | Wielkość małego ogniska ≤0,6 | TAK, podać |  |
|  | Wielkość dużego ogniska ≤1,2 | TAK, podać |  |
|  | Nominalna moc małego ogniska ≥24 kW | TAK, podać |  |
|  | Nominalna moc dużego ogniska ≥60 kW | TAK, podać |  |
|  | Pojemność cieplna anody ≥ 300 kHU | TAK, podać |  |
|  | Pojemność cieplna kołpaka lampy rtg ≥ 1,7 MHU | TAK, podać |  |
|  | Szybkość wirowania anody: ≥ 3000 obr./min | TAK, podać |  |
|  | Miernik dawki DAP zintegrowany z konsolą operatora z możliwością założenia na kolimatorze filtra ekwiwalentnego pacjentowi | TAK |  |
|  | Ustawianie dodatkowej filtracji w kolimatorze | TAK |  |
|  | Kolimator ze świetlnym symulatorem pola ekspozycji | TAK |  |
|  | Kolimacja manualna | TAK |  |
| Generator RTG |  |  |  |
|  | Generator wysokiej częstotliwości | TAK |  |
|  | Moc generatora (zgodnie z normą IEC 60601) ≥ 50 kW | TAK, podać |  |
|  | Max prąd w radiografii ≥ 630 mA | TAK, podać |  |
|  | Max wartość mAs ≥ 600 mAs | TAK, podać |  |
|  | Zakres napięć w radiografii min 40 - 150 kV | TAK, podać |  |
|  | Najkrótszy czas ekspozycji ≤ 1 ms | TAK, podać |  |
|  | Ilość programów anatomicznych ≥ 520 | TAK, podać |  |
|  | Zakres rutynowo wybieranych parametrów ekspozycji w radiografii, zgodny z obowiązującymi, wzorcowymi procedurami radiologicznymi. | TAK |  |
|  | Zasilanie generatora 3x400V/50 Hz | TAK |  |
|  | Waga generatora ≤ 100 KG | TAK, podać |  |
| Uniwersalny stół diagnostyczny |  |  |  |
|  | Stół mocowany do podłogi | TAK |  |
|  | Blat pływający | TAK |  |
|  | Długość blatu stołu ≥ 220 cm | TAK, opisać |  |
|  | Szerokość blatu stołu ≥ 80 cm | TAK, opisać |  |
|  | Zakres ruchu wzdłużnego blatu ≥ 90 cm | TAK, opisać |  |
|  | Zakres ruchu poprzecznego blatu ≥ 20 | TAK, opisać |  |
|  | Zakres ruchu góra/dół ≤ 28 cm | TAK, podać |  |
|  | Max. obciążenie blatu stołu ≥200 kg | TAK, podać |  |
|  | Odległość powierzchnia płyty stołu – detektor ≤ 9 cm | TAK, podać |  |
|  | Minimalna wysokość blatu od podłogi ≤ 57 cm | TAK, podać |  |
|  | Pochłanialność blatu - ekwiwalent Al ≤0,9 mm Al. | TAK, podać |  |
|  | Kratka przeciwrozposzeniowa | TAK, podać |  |
|  | Układ AEC w stole, min 3 komory | TAK, opisać |  |
|  | Sterownik nożny do sterowania stołu oraz do zwalniania hamulców blatu z jednej strony stołu zamocowane na stałe. Nie dopuszcza się rozwiązań bezprzewodowych. | TAK, opisać |  |
| Statywy do zdjęć odległościowych |  |  |  |
|  | Statyw mocowany do podłogi | TAK |  |
|  | Minimalna możliwa odległość środka detektora, licząc od podłogi 40 cm | TAK, podać |  |
|  | Maksymalna możliwa odległość środka detektora, licząc od podłogi ≥180 cm | TAK, podać |  |
|  | Układ AEC w statywie, min 3 komory | TAK, opisać |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa | TAK, podać |  |
|  | Uchwyt do projekcji bocznej RTG klatki piersiowej | TAK |  |
| Detektor WiFi do pracy w stole i statywie – 1 szt. |  |  |  |
|  | Detektor bezprzewodowy, możliwy do zastosowania zarówno w stole jak i statywie aparatu | TAK |  |
|  | Format detektora min. 42 cm x 34 cm | TAK |  |
|  | Materiał scyntylatora - CsI | TAK |  |
|  | Rozdzielczość detektora (liczba pikseli) ≥ 7 mln | Tak, podać |  |
|  | Rozmiary piksela ≤ 150µm | TAK, podać |  |
|  | Głębokość akwizycji ≥ 14 bit | TAK, podać |  |
|  | Rozdzielczość liniowa ≥ 3,6 lp/mm | TAK, opisać |  |
|  | DQE przy 0 lp/mm ≥ 70% | TAK |  |
|  | Waga detektora ≥ 4,0 kg | TAK, podać |  |
|  | Ilość obrazów możliwych do wykonania na baterii ≥ 600 | TAK, podać |  |
|  | Dopuszczalne punktowe (o średnicy 40 mm) obciążenie detektora ≥ 90 kg | TAK, podać |  |
|  | Dopuszczalne powierzchniowe obciążenie detektora ≥ 150 kg | TAK, podać |  |
| Konsola technika RTG |  |  |  |
|  | Konsola technika obsługiwana min. przy pomocy klawiatury i myszki | TAK, opisać |  |
|  | Monitor min. 21” | TAK, podać |  |
|  | Dystrybucja obrazów z detektorów do stacji technika bezprzewodowa. | TAK, opisać |  |
|  | Pamięć obrazów diagnostycznych (ilość obrazów) ≥ 2000 | TAK, podać |  |
|  | Czas od wykonania ekspozycji do pokazania obrazu w pełnej jakości ≤ 10 s | TAK, podać |  |
|  | Wybór i konfiguracja programów anatomicznych | TAK, opisać |  |
|  | Wybór parametrów pracy generatora | TAK, opisać |  |
|  | Po wykonaniu zdjęcia dane ekspozycyjne z generatora jak kV oraz mAs są automatycznie (bez udziału technika) zapamiętywane w nagłówku obrazu w formacie DICOM | TAK, opisać |  |
|  | Nagrywarka CD i / lub DVD. Funkcja nagrywania płyt CD z badaniami pacjenta i przeglądarką uruchamianą na dowolnym komputerze klasy PC bezpośrednio na konsoli operatora. | TAK, opisać |  |
|  | Rejestracja pacjentów poprzez pobranie danych z systemu HIS / RIS oraz manualna | TAK, opisać |  |
|  | Obsługa protokołów DICOM: • DICOM Send • DICOM Print • DICOM Storage Commitment • DICOM Worklist / MPPS • DICOM Dose | TAK, opisać |  |
|  | Funkcje obróbki obrazów, min: • obrót obrazów • lustrzane odbicie • powiększenie (zoom) • funkcje ustawiania okna optycznego (zmiana jasności i kontrastu) • wyświetlanie znaczników / adnotacje tekstowe. | TAK, opisać |  |
|  | UPS dla stacji akwizycyjnej | TAK |  |
|  | Oprogramowanie służące do zarządzania informacją o dawce promieniowania rentgenowskiego oraz optymalizacji dawki generowanej przez lampę RTG w trakcie badań z zakresu diagnostyki obrazowej i posiadające następujące funkcje: a. Pobieranie danych dozymetrycznych bezpośrednio z aparatów RTG. b. Archiwizacja danych dotyczących dawki promieniowania rentgenowskiego. c. Przeglądanie historii dawki w rozbiciu na: pacjentów, regiony anatomiczne, rodzaje badań RTG, osobę przeprowadzającą badanie d. Ostrzeżenie o przekroczeniu progu zdefiniowanej dawki. | TAK |  |
|  | Pozycjonery (klp, głowa) dla dzieci ap - bok (zestaw – różne wielkości) 2 komplety | TAK |  |
|  | Fartuchy Pb miednicowe 0,5mm, wielkości 40 x 70 cm zapinane na rzepy - 3szt | TAK |  |
| Drukarka laserowa 1 szt |  |  |  |
|  | Technologia druku laserowa (mono) | TAK |  |
|  | Format druku A4 | TAK |  |
|  | Podajnik papieru: 150 arkuszy | TAK |  |
|  | Taca odbiorcza: 100 arkuszy | TAK |  |
|  | Pamięć 128 MB | TAK |  |
|  | Wydajność 10000 str/mies | TAK |  |
|  | Rozdzielczość w czerni 600 x 600 dpi | TAK |  |
|  | Szybkość druku w czerni 22 str/min | TAK |  |
|  | Obsługiwane formaty nośników A4, A5, A6, B5-JIS, etykiety, kartony, koperty, od 76 x 127 do 216 x 356 mm, szorstki, welinowy, zwykły | TAK |  |
|  | Druk dwustronny ręczny | TAK |  |
|  | Wejścia/wyjścia | TAK |  |
|  | Złącze USB 2.0 | TAK |  |
|  | Wymiary (szer. x wys.x gł.) 360 x 190 x 250 mm +/- 20 % | TAK |  |
|  | Waga 4 – 5 kg | TAK |  |
|  | Wyposażenie: instrukcja obsługi, toner startowy | TAK |  |
| Warunki serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego |  |  |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce. Dostępność wyposażenia i części zamiennych minimum 10 lat. | TAK |  |
|  | Plan posadowienia i projekt osłon stałych dla pomieszczenia, w którym będzie wykonywana instalacja | TAK, przed instalacją |  |
| Inne |  |  |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do demontażu istniejącego urządzenia Aparat RTG Combi Elewator, nr fabryczny: 92860, rok produkcji 2007 | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie niezbędne prace do właściwego funkcjonowania aparatu. | TAK |  |

(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym 
osoby uprawnionej do składania oświadczeń 
woli w imieniu podmiotu)

Część 4

Ssak elektryczny 3 szt.

Nazwa urządzenia /model:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji:

| L.p. | Wymagane parametry techniczne | Parametry wymagane | Parametry oferowane, wypełnia wykonawca wpisując Tak lub NIE i opis (jeśli wymagany) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie medyczne klasy IIa | TAK |  |
| 2 | Wysoka próżnia / niski przepływ | TAK |  |
| 3 | Zasilanie 230 V `/ 50 Hz | TAK |  |
| 4 | Maksymalne podciśnienie ssania (bez zbiornika) 90 kpa (0,9 bara) | TAK |  |
| 5 | Maksymalny przepływ ssania (bez zbiornika) 90l/min | TAK |  |
| 6 | Cykl pracy – praca ciągła | TAK |  |
| 7 | Pojemniki (szt. 2) nadające się do sterylizacji o poj. 2 l z zaworem przelewowym i filtrem antybakteryjnym | TAK |  |

(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym 
osoby uprawnionej do składania oświadczeń 
woli w imieniu podmiotu)

Część 7

Mammograf 1 szt.

Nazwa urządzenia/model:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji:

| Lp. | Wymagane parametry techniczne | Parametry wymagane | Parametry oferowane, wypełnia wykonawca wpisując Tak lub NIE i opis (jeśli wymagany) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat fabrycznie nowy - rok produkcji 2019, mammograf dedykowany do skryningu oraz diagnostyki spełniający wymagania polskiego prawa | TAK |  |
| 2 | Konstrukcja mammografu musi umożliwiać wykonywanie badań min 15 pacjentów/godzinę (optymalnie dobrane właściwości cieplne lampy RTG i detektora) | TAK |  |
| 3 | Generator wysokoczęstotliwościowy | TAK |  |
| 4 | Moc wyjściowa generatora min. 5 kW | TAK, podać |  |
| 5 | Zakres wysokiego napięcia | Min. 25 - 35 kV |  |
| 6 | Dokładność regulacji napięcia, skok max. co 1 kV | TAK |  |
| 7 | Maksymalna wartość ekspozycji w mAs | Min. 500 mAs |  |
| 8 | Cyfrowe wyświetlanie parametrów ekspozycji, tj. kV, mAs, filtr | TAK |  |
| 9 | Tryb automatyczny i manualny wyboru parametrów ekspozycji | TAK |  |
| 10 | Anoda dwukątowa | TAK |  |
| 11 | Pojemność cieplna anody | Min. 300 kHU |  |
| 12 | Wielkość nominalna małego ogniska wg IEC60336 | Max. 0,1 mm |  |
| 13 | Wielkość nominalna dużego ogniska wg IEC60336 | Max. 0,3 mm |  |
| 14 | Pomiar oraz kalkulacja średniej dawki gruczołowej (informacja o dawce zapisywana w nagłówku DICOM) | TAK |  |
| 15 | Automatyka kontroli ekspozycji AEC - w pełni automatyczny wybór najgęstszego regionu ze skanu pola detektora | TAK, opisać |  |
| 16 | Dobór wszystkich parametrów ekspozycji na podstawie gęstości radiologicznej tkanki (nie na podstawie pomiaru grubości kompresji) | TAK |  |
| 17 | Minimum 3 różne tryby pełnej automatyki AEC (wpływające na wybór kV, mAs - na podstawie gęstości radiologicznej tkanki, nie na podstawie pomiaru grubości kompresji) | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 18 | Automatyczna kontrola kompresji | TAK |  |
| 19 | Ręczna kontrola kompresji | TAK |  |
| 20 | Automatyczne zwolnienie ucisku po ekspozycji | TAK |  |
| # 21 | Możliwość dekompresji pacjentki w przypadku awarii systemu (manualna lub automatyczna) np. zaniku napięcia zasilającego | TAK, opisać |  |
| 22 | Statyw wolnostojący | TAK |  |
| 23 | Zakres ruchu głowicy w pionie (mierzony na górnej powierzchni detektora przy głowicy ustawionej pionowo) | Min. 71 – 131 cm (wysokość stolika od podłogi) |  |
| 24 | Zmotoryzowany obrót głowicy | TAK |  |
| 25 | Zakres obrotu głowicy | min. 360° |  |
| 26 | Możliwość ustawienia głowicy w pozycji -180 o (detektor na górze, lampa na dole) | TAK |  |
| 27 | Odległość ognisko - detektor obrazu | Min. 66 cm |  |
| 28 | Zestaw do zdjęć powiększonych o współczynnikach powiększenia min. 1,5x i 1.8x | TAK |  |
| 29 | Sterowanie ruchem płytki dociskowej góra/dół oraz ruchu głowicy góra/dół ręcznie (przyciski lub/i pokrętła) oraz przy pomocy przycisków nożnych (dwa zestawy przycisków nożnych). Możliwość dodatkowej korekty ucisku przy pomocy pokrętła | TAK |  |
| 30 | Osłona twarzy pacjentki | TAK |  |
| 31 | Automatyczne przejście do kolejnej projekcji i jednoczesne automatyczne dopasowanie wysokości gantry do kolejnej projekcji (np. z LCC do LMLO) po naciśnięciu jednego przycisku | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 32 | Komplet płytek do kompresji dla wszystkich formatów ekspozycji (łącznie z powiększeniem): min. 18x23 cm min. 23x29 cm docisk/dociski do zdjęć powiększonych, celowanych | TAK |  |
| 33 | Płytka kompresyjna o wymiarach 18x23 (-+-/-1) cm (zgodna z wymiarem małego formatu obrazowania) z możliwością przesuwania wzdłuż dłuższej krawędzi detektora i dostosowaniem pola kolimacji wzdłuż dłuższej krawędzi detektora | TAK |  |
| # 34 | Płytka kompresyjana o powierzchni docisku 10x24(-+-/-1) cm z możliwością przesuwania wzdłuż dłuższej krawędzi detektora i dostosowaniem pola kolimacji wzdłuż dłużej krawędzi detektora przeznaczona do obrazowania małych piersi oraz piersi z implantami. | TAK |  |
| 35 | Detektor cyfrowy oparty na amorficznym półprzewodniku o wymiarach min. 23 cm x 29 cm, oraz formatach obrazowania min. 18x23 cm oraz min. 23x29 cm, | TAK |  |
| 36 | Detektor oparty na technologii jodku cezu (CsI), zapewniający gotowość do pracy zaraz po uruchomieniu systemu (brak konieczności oczekiwania na stabilizację) | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 37 | Czas pomiędzy zakończeniem ekspozycji a wyświetleniem obrazu na monitorze | Max. 10 s |  |
| 38 | Rozmiar piksela | Max. 100 µm |  |
| 39 | Zakres dynamiki | Min. 14 bit |  |
| 40 | Współczynnik DQE dla 0.5 lp/mm | Min. 70% |  |
| 41 | Kratka przeciwrozproszeniowa - zapewniająca redukcje promieniowania rozproszonego | TAK |  |
| 42 | Czas pomiędzy ekspozycjami diagnostycznymi | Max. 10 s, podać |  |
| 43 | Grubość stolika detektora od strony klatki piersiowej - ważna w celu poprawy dokładności / ergonomii pozycjonowania pacjentów | Podać [mm] Najmniejsza grubość stolika detektora od strony klatki piersiowej – 10 pkt, pozostałe grubości detektora od strony klatki piersiowej – 0 pkt. |  |
| 44 | Zaokrąglone krawędzie stolika detektora | TAK |  |
| # 45 | Brak konieczności kalibracji detektora codziennie (lub z innym interwałem) w celu zachowania jakości obrazu – stabilna praca detektora. Detektor kalibrowany wyłącznie przez serwis podczas przeglądów technicznych lub w przypadku usterek. | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 46 | Monitor, komputer, klawiatura obsługowa, mysz, pulpit ekspozycji (stanowisko - konsola technika) | TAK |  |
| 47 | Szyba ochronna dla operatora | Ekwiwalent min. 0,5 mm Pb |  |
| 48 | Monitor obsługowy dla technika - LCD min. 21” (1920x1080 piksele). | TAK |  |
| 49 | Pamięć operacyjna RAM | Min. 4 GB |  |
| 50 | Dysk twardy do archiwizacji obrazów | Min. 1 TB |  |
| 51 | Nagrywarka umożliwiająca zapis obrazów na CD i / lub DVD oraz USB w formacie DICOM | TAK |  |
| 52 | Wyświetlanie zdjęcia podglądowego każdorazowo po wykonaniu projekcji mammograficznej z możliwością akceptacji bądź odrzucenia | TAK |  |
| 53 | Interfejs sieciowy z funkcjonalnościami : - DICOM Store - DICOM Storage Commitment - DICOM Modality Worklist - DICOM Basic Print, - DICOM Dose - Modality Performed Procedure | TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |
| 54 | Funkcje: - powiększenie - pomiary długości - dodawanie tekstu do obrazu - pomiar średniej wartości pikseli i odchylenia standardowego w ROI - nanoszenie znaczników mammograficznych w postaci graficznej i/lub literowej bezpośrednio z klawiatury obsługowej | TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |
| 55 | Możliwość manualnego wprowadzenia danych demograficznych pacjenta i pobrania tych informacji z systemu HIS/RIS i połączenie ich z obrazem cyfrowym | TAK |  |
| # 56 | Szybkie uruchamianie aparatu i natychmiastowa gotowość do wykonania badania od momentu włączenia przyciskiem ON/OFF bez konieczności oczekiwania na stabilizację / kalibrację detektora | TAK/NIE |  |
| # 57 | Krzesło obrotowe z podłokietnikami pokryte materiałem zmywalnym 2 szt. | TAK |  |
| Drukarka laserowa 1 szt |  |  |  |
| # 58 | Technologia druku laserowa (mono) | TAK |  |
| # 59 | Format druku A4 | TAK |  |
| # 60 | Podajnik papieru: 150 arkuszy | TAK |  |
| # 61 | Taca odbiorcza: 100 arkuszy | TAK |  |
| # 62 | Pamięć 128 MB | TAK |  |
| # 63 | Wydajność 10000 str/mies | TAK |  |
| # 64 | Rozdzielczość w czerni 600 x 600 dpi | TAK |  |
| # 65 | Szybkość druku w czerni 22 str/min | TAK |  |
| # 66 | Obsługiwane formaty nośników A4, A5, A6, B5-JIS, etykiety, kartony, koperty, od 76 x 127 do 216 x 356 mm, szorstki, welinowy, zwykły | TAK |  |
| # 67 | Druk dwustronny ręczny | TAK |  |
| # 68 | Wejścia/wyjścia | TAK |  |
| # 69 | Złącze USB 2.0 | TAK |  |
| # 70 | Wymiary (szer. x wys.x gł.) 360 x 190 x 250 mm +/- 20 % | TAK |  |
| # 71 | Waga 4 – 5 kg | TAK |  |
| # 72 | Wyposażenie instrukcja obsługi, toner startowy | TAK |  |
| Komputer stacjonarny 1 szt |  |  |  |
| 73 | Ekran: | TAK |  |
| 74 | Przekątna: 21-23 cale | TAK |  |
| 75 | Rozdzielczość: min. FHD 1080p (1920x1080), kąty widzenia min. 176°/176°, podświetlenie LED, 250nits, format 16:9, matryca anti-glare | TAK |  |
| 76 | Obudowa | TAK |  |
| 77 | zintegrowana z monitorem (AIO) ze stopą | TAK |  |
| 78 | regulacja Tilt: -5°/65° | TAK |  |
| 79 | musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) | TAK |  |
| 80 | Założona blokada kensington musi uniemożliwiać otworzenie tylnej obudowy | TAK |  |
| 81 | Możliwość zainstalowania komputera na ścianie przy wykorzystaniu ściennego systemu montażowego VESA z możliwością demontażu stopy. | TAK |  |
| 82 | Obudowa trwale oznaczona nazwą producenta, nazwą komputera, part numberem, numerem seryjnym | TAK |  |
| 83 | Obudowa musi umożliwiać beznarzędziowy demontaż podstawy komputera oraz możliwość wymiany pamięci RAM, dysku M.2 oraz napędy optycznego | TAK |  |
| 84 | Chipset dostosowany do zaoferowanego procesora | TAK |  |
| 85 | Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera. Wyposażona w min. 2 złącza M.2 z czego jedno obsługujące dysk SSD PCIe NVMe | TAK |  |
| 86 | Procesor klasy x86, 2 rdzeniowy, 4 wątkowy, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych, taktowany zegarem co najmniej 3,9 GHz, pamięcią cache L3 co najmniej 3 MB lub równoważny wydajnościowo osiągający wynik co najmniej 5780 pkt w teście PassMark CPU Mark, według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net Wynik nie wcześniej niż na dzień 05.01.2018 | TAK |  |
| 87 | Pamięć operacyjna min. 8 GB SODIMM DDR4. Ilość banków pamięci: min. 2 szt. | TAK |  |
| 88 | Dysk twardy min. 128 GB SSD, zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii. | TAK |  |
| 89 | Napęd optyczny nagrywarka DVD +/-RW | TAK |  |
| 90 | Karta graficzna. Zintegrowana karta graficzna wykorzystująca pamięć RAM systemu dynamicznie przydzielaną na potrzeby grafiki w trybie UMA (Unified Memory Access) – z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci. | TAK |  |
| 91 | Audio/Video. Wbudowana, zgodna z HD Audio, wbudowane głośniki stereo 2 x 3W, wbudowany mikrofon, wbudowana kamera HD720p z mechaniczną przesłoną umożliwiającą fizyczne zasłonięcie kamery | TAK |  |
| 92 | Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Mbit/s z funkcją PXE oraz Wake on LAN | TAK |  |
| 93 | WiFi 1x1 AC + BT 4.0 | TAK |  |
| 94 | Porty/złącza. Wbudowane (minimum): HDMI-out, 6x USB z czego min 2 x USB 3.1 z boku obudowy, 1 x RJ 45 (LAN), 1 x wyjście na słuchawki/wejście na mikrofon (combo), czytnik kart pamięci min 6 w 1. Wymagana ilość portów nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. | TAK |  |
| 95 | Klawiatura/mysz. Klawiatura przewodowa w układzie US. Mysz przewodowa z rolką (scroll) | TAK |  |
| 96 | Zasilacz. Maksymalna moc zasilacza nie większa niż 90W 85% | TAK |  |
| 97 | System operacyjny. Microsoft Windows 10 Pro 64 bit lub równoważny | TAK |  |
| 98 | BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI | TAK |  |
| 99 | Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych informacji o: | TAK |  |
| 100 | - modelu komputera, producencie komputera | TAK |  |
| 101 | - numerze seryjnym | TAK |  |
| 102 | - AssetTag | TAK |  |
| 103 | - MAC Adres karty sieciowej, | TAK |  |
| 104 | - wersja Biosu wraz z datą produkcji | TAK |  |
| 105 | - zainstalowanym procesorze, jego taktowaniu i ilości rdzeni | TAK |  |
| 106 | - ilości pamięci RAM wraz z taktowaniem | TAK |  |
| 107 | - stanie pracy wentylatora | TAK |  |
| 108 | - napędach lub dyskach podłączonych do portów SATA oraz M.2 (model dysku twardego i napędu optycznego) | TAK |  |
| 109 | Możliwość z poziomu Bios: | TAK |  |
| 110 | - wyłączenia selektywnego (pojedynczego) portów USB | TAK |  |
| 111 | - wyłączenia selektywnego (pojedynczego) portów SATA | TAK |  |
| 112 | - wyłączenia wbudowanej kamery, karty WiFi, karty audio, mikrofonu, czytnika kart | TAK |  |
| 113 | - ustawienia hasła: administratora, Power-On, HDD | TAK |  |
| 114 | - wglądu w system zbierania logów z możliwością czyszczenia logów | TAK |  |
| 115 | - wyboru trybu uruchomienia komputera po utracie zasilania (włącz, wyłącz, poprzedni stan) | TAK |  |
| 116 | - ustawienia trybu wyłączenia komputera w stan niskiego poboru energii | TAK |  |
| 117 | - zdefiniowania trzech sekwencji botujących (podstawowa, WOL, po awarii) | TAK |  |
| 118 | - załadowania optymalnych ustawień Bios | TAK |  |
| 119 | - zablokowania komputera po nieautoryzowanej zmianie konfiguracji sprzętowej | TAK |  |
| 120 | - z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. | TAK |  |
| 121 | Certyfikaty i standardy | TAK |  |
| 122 | - Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć wraz z dostawą) | TAK |  |
| 123 | - ENERGY STAR 6.1 | TAK |  |
| 124 | - Deklaracja zgodności CE (należy załączyć wraz z dostawą) | TAK |  |
| 125 | - Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki | TAK |  |
| 126 | Waga/rozmiary urządzenia: Waga urządzenia wraz ze stopą max. 6,4 kg Suma wymiarów (z podstawą) nie może przekraczać: 1142 mm | TAK |  |
| 127 | Bezpieczeństwo i zdalne zarządzanie | TAK |  |
| 128 | - Złącze typu Kensington Lock | TAK |  |
| 129 | - możliwość ustawienia portów USB z poziomu BIOS w jednym z dwóch trybów: 1. użytkownik może kopiować dane z urządzenia pamięci masowej podłączonego do pamięci USB na komputer ale nie może kopiować danych z komputera na urządzenia pamięci masowej podłączone do portu USB 2. użytkownik nie może kopiować danych z urządzenia pamięci masowej podłączonego do portu USB na komputer oraz nie może kopiować danych z komputera na urządzenia pamięci masowej | TAK |  |
| 130 | Możliwość weryfikacji konfiguracji fabrycznej zakupionego sprzętu | TAK |  |
| 131 | Myszka optyczna uniwersalna szt 2 | TAK |  |
| 132 | Klawiatura uniwersalna typu QWERTY USB szt. 2 | TAK |  |
| 133 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce. Dostępność wyposażenia i części zamiennych minimum 10 lat. | TAK |  |
| 134 | Plan posadowienia i projekt osłon stałych dla pomieszczenia, w którym będzie wykonywana instalacja | TAK, przed instalacją |  |
| 135 | Szkolenie w zakresie testów podstawowych oraz obsługi dedykowanych fantomów i monitorów zakończone certyfikatem | TAK |  |
| Gwarancja |  |  |  |
| 136 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
| Inne |  |  |  |
| 137 | Wykonawca zobowiązany jest do demontażu istniejącego urządzenia Aparat mammograficzny Diamond, nr fabryczny:20695/700C, rok produkcji 2007 | TAK |  |
| 138 | Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie niezbędne prace do właściwego funkcjonowania aparatu. | TAK |  |

(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym 
osoby uprawnionej do składania oświadczeń 
woli w imieniu podmiotu)