Załącznik nr 1 do SIWZ

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni kolumny „Parametry oferowane, wypełnia wykonawca wpisując Tak lub NIE  i opis (jeśli wymagany)” Zamawiający uzna, że urządzenie  spełnia wymagania określone  w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Część 1

Aparat RTG do Zakładu Diagnostyki Obrazowej 1 szt.

Nazwa urządzenia/model:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji:

| L.p | Wymagane parametry techniczne | Parametry wymagane | Parametry oferowane, wypełnia wykonawca wpisując Tak lub NIE i opis (jeśli wymagany) |
| --- | --- | --- | --- |
| Generator wysokiej częstotliwości– 1 szt. |  |  |  |
|  | Moc wyjściowa generatora nie mniej niż 65 [kW] | TAK, podać |  |
|  | Generator sterujący dwoma lampami RTG | TAK |  |
|  | Automatyka ekspozycji [AEC] dla detektora w stole – min. 3 komory jonizacyjne | TAK, podać |  |
|  | Zakres napięć radiografii co najmniej w przedziale 40 – 150 [kV] | TAK, podać |  |
|  | Zakres napięć fluoroskopii co najmniej w przedziale 40 – 120 [kV] | TAK, podać |  |
|  | Zakres ustawień mAs co najmniej w przedziale 0,1 – 500 [mAs] | TAK, podać |  |
|  | Zakres ustawień mA w radiografii co najmniej w przedziale 10 – 650 mA | TAK, podać |  |
|  | Zakres ustawień mA w trybie fluoroskopii co najmniej w przedziale 0,5 – 7 mA | TAK, podać |  |
|  | Tryb skopii pulsacyjnej | TAK |  |
|  | Zakres ustawień czasu co najmniej w przedziale 1 ms – 10 s | TAK, podać |  |
|  | Technika 1,2 i 3 punktowa | TAK |  |
|  | Programy anatomiczne minimum 900. | TAK |  |
| Ścianka do prześwietleń |  |  |  |
|  | Zmotoryzowany zakres pochylania ścianki +900 / –250 | TAK, podać |  |
|  | Najniższe położenie blatu ścianki od podłogi ≤ 64 cm | TAK, podać |  |
|  | Najwyższe położenie blatu ścianki od podłogi ≥ 92 cm | TAK, podać |  |
|  | Zakres zmotoryzowanego ruchu wzdłużnego blatu ścianki ≥ 160 cm | TAK, podać |  |
|  | Zakres zmotoryzowanego ruchu poprzecznego blatu ścianki +/-18cm | TAK, podać |  |
|  | Obciążalność blatu ścianki ≥ 230 kg przy zachowaniu pełnej funkcjonalności ścianki | TAK, podać |  |
|  | Wymiary blatu ścianki ≥ 225 x 80 cm | TAK, podać |  |
|  | Możliwość prześwietlenia pacjenta na długości ≥ 200 cm bez konieczności jego przemieszczania | TAK, podać |  |
|  | Pochłanialność blatu, ekwiwalent ≤ 0.6 mmAl | TAK, podać |  |
|  | Wszystkie ruchy ścianki zmotoryzowane | TAK |  |
|  | Zakres ruchu detektora w ściance ≥ 125 cm | TAK, podać |  |
|  | Automatyczny, zmotoryzowany obrót detektora w ściance ≥ 90° w zależności od programu anatomicznego | TAK |  |
|  | Zmotoryzowany zakres pochylania kolumny z lampą rtg ≥ +/- 40° | TAK, podać |  |
|  | Autopozycjonowanie się ścianki, tj. pochylanie ścianki, angulacja kolumny, odległość SID, poprzeczny oraz wzdłużny ruch blatu, ustawienia kolimatora i filtrów do wybranej projekcji | TAK, podać |  |
|  | Podnóżek pacjenta z możliwością wykonania zdjęcia na siedząco w pozycji pionowej stołu | TAK |  |
|  | Regulacja położenia góra-dół podnóżka w pozycji pionowej stołu | TAK |  |
|  | Możliwości wykonywania zdjęć pacjentowi na wózku lub łóżku szpitalnym | TAK |  |
|  | Zakres obrotu lampy ≥ +/- 180° | TAK, podać |  |
|  | Zmotoryzowana, płynna regulacja odległości SID w całym zakresie ≥ 110 – 180 cm | TAK, podać |  |
|  | Sterowanie ruchami ścianki z konsoli operatora w sterowni oraz za pomocą pilota do zdalnego sterowania | TAK, podać |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa z ogniskową 110 cm, min. 10:1, 40 l/cm Łatwo usuwana bez konieczności użycia narzędzi | TAK, podać |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa z ogniskową 180 cm, min. 10:1, 40 l/cm Łatwo usuwana bez konieczności użycia narzędzi | TAK, podać |  |
| Lampa RTG – 1 szt. |  |  |  |
|  | Pomiar dawki ekspozycji (dawkomierz) z wyświetlaniem dawki na konsoli operatora | TAK |  |
|  | Automatyczny kolimator z możliwością ręcznej korekty | TAK |  |
|  | Lampa RTG z wirującą anodą min. 9000 obr / min | TAK, podać |  |
|  | Pojemność cieplna anody min. 400 kHU | TAK, podać |  |
|  | Szybkość chłodzenia anody min. 81 kHU/min | TAK, podać |  |
|  | Pojemność cieplna kołpaka min. 2000 kHU | TAK, podać |  |
|  | Szybkość chłodzenia kołpaka min. 81 kHU/min | TAK, podać |  |
|  | Małe ognisko: max 0,6 mm | TAK, podać |  |
|  | Duże ognisko: max 1,2 mm | TAK, podać |  |
|  | Moc małego ogniska min. 40 kW | TAK, podać |  |
|  | Moc dużego ogniska min. 100 kW | TAK, podać |  |
|  | Kamera w obudowie lampy do podglądu i pozycjonowania pacjenta (bez użycia promieniowania) podczas pozycjonowania | TAK |  |
|  | Automatyka zabezpieczająca lampę przed przegrzaniem | TAK |  |
| Detektor cyfrowy do radiografii i fluoroskopii - 1 szt. |  |  |  |
|  | Detektor na kablu, łatwo wyjmowany celem wykonania zdjęcia pacjentowi np. na wózku inwalidzkim lub łóżku szpitalnym. | TAK |  |
|  | Producent, model i typ detektora | Podać |  |
|  | Jeden detektor do radiografii oraz fluoroskopii | TAK |  |
|  | Regulowana szybkość zapisu w trybie fluoroskopii do 30 obrazów/sek. | TAK, podać |  |
|  | Pole obrazowe detektora min. 35 x 43cm | TAK, podać |  |
|  | Wielkość pixela max. 160 mikronów | TAK, podać |  |
|  | Rozdzielczość detektora min. 5 MP | TAK, podać |  |
|  | Głębokość przetwarzania min. 14 bit | TAK, podać |  |
|  | Wykonania ekspozycji RTG u pacjenta o wadze min. 120 kg stojącego bezpośrednio na detektorze | TAK, podać |  |
| Konsola operatora – 1 szt. |  |  |  |
|  | Oprogramowanie sterujące detektorem oraz zaoferowany detektor wyprodukowane przez tego samego producenta. Wraz z dostawą dołączyć autoryzację producenta detektorów i oprogramowania potwierdzające, że oferent ma prawo do ich sprzedaży, serwisowania. | TAK, podać |  |
|  | Konsola operatora do sterowania parametrami generatora, detektorem i zarządzania obrazami | TAK |  |
|  | Płaski, kolorowy monitor dotykowy LCD, o przekątnej nie mniejszej niż 21 [cali]. | TAK, podać |  |
|  | Dodatkowa konsola do sterowania ruchami ścianki z podglądem obrazu z kamery do pozycjonowania pacjenta | TAK |  |
|  | Dodatkowy monitor na wózku min. 21” w sali badań do wyświetlania obrazów dynamicznych. | TAK |  |
|  | Wyświetlanie stopnia nagrzania lampy RTG mierzonych na konsoli operatora | TAK |  |
|  | Dostęp do konsoli aparatu tylko dla osób uprawnionych. | TAK |  |
|  | Pobieranie listy pacjentów z systemu RIS poprzez moduł DICOM Worklist | TAK |  |
|  | Możliwość wpisywania danych demograficznych bezpośrednio na konsoli operatora. | TAK |  |
|  | Czas dostępu do obrazu wstępnego od momentu ekspozycji nie dłuższy niż 3 s. w przypadku radiografii | TAK, podać |  |
|  | Automatyczne wyświetlanie dawki promieniowania na konsoli oraz na zdjęciu | TAK |  |
|  | Zainstalowane moduły DICOM: Send, Storage, Worklist, Print, MPPS, Dose | TAK, podać |  |
| Dodatkowe |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy (na dzień składania ofert) o funkcję automatycznego łączenia zdjęć „Autostiching” | TAK /NIE |  |
|  | Możliwość rozbudowy (na dzień składania ofert) o funkcję tomosyntezy | TAK |  |
|  | Fartuchy ołowiane dla dorosłych Pb 0,5 mm – 4 szt | TAK |  |
| Drukarka laserowa 1 szt |  |  |  |
|  | Technologia druku laserowa (mono) | TAK |  |
|  | Format druku A4 | TAK |  |
|  | Podajnik papieru: 150 arkuszy | TAK |  |
|  | Taca odbiorcza: 100 arkuszy | TAK |  |
|  | Pamięć 128 MB | TAK |  |
|  | Wydajność 10000 str/mies | TAK |  |
|  | Rozdzielczość w czerni 600 x 600 dpi | TAK |  |
|  | Szybkość druku w czerni 22 str/min | TAK |  |
|  | Obsługiwane formaty nośników A4, A5, A6, B5-JIS, etykiety, kartony, koperty, od 76 x 127 do 216 x 356 mm, szorstki, welinowy, zwykły | TAK |  |
|  | Druk dwustronny ręczny | TAK |  |
|  | Wejścia/wyjścia | TAK |  |
|  | Złącze USB 2.0 | TAK |  |
|  | Wymiary (szer. x wys.x gł.) 360 x 190 x 250 mm +/- 20 % | TAK |  |
|  | Waga 4 – 5 kg | TAK |  |
|  | Wyposażenie: instrukcja obsługi, toner startowy | TAK |  |
| Laptop 1 szt. |  |  |  |
|  | Taktowanie procesora [GHz] 2 - 4 | TAK, podać |  |
|  | Liczba rdzeni / wątków 2/4 | TAK, podać |  |
|  | Pamięć RAM (zainstalowana) 8 GB | TAK |  |
|  | Pamięć RAM (maksymalna) 12 GB | TAK |  |
|  | Typ pamięci RAM DDR4 | TAK |  |
|  | Częstotliwość pamięci ~~2133MHz | TAK, podać |  |
|  | Ilość gniazd pamięci (ogółem/wolne) 1/0 | TAK |  |
|  | Dysk SSD min. 170 GB | TAK, podać |  |
|  | Rodzaj karty graficznej zintegrowana / dedykowana | TAK, podać |  |
|  | Wielkość pamięci współdzielonej ~~1.8 GB | TAK, podać |  |
|  | Przekątna ekranu [cal] min.15.6 | TAK, podać |  |
|  | Rozdzielczość: min.1366 x 768 (HD) | TAK, podać |  |
|  | Powłoka matrycy: matowa | TAK |  |
|  | Typ matrycy TN | TAK, podać |  |
|  | Częstotliwość odświeżania [Hz] min. 60 | TAK, podać |  |
|  | Napędy DVD-Super Multi DL | TAK |  |
|  | Porty HDMI Wyjście HDMI | TAK |  |
|  | Złącza A/V Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe | TAK |  |
|  | Liczba portów USB – 1-2 | TAK, podać |  |
|  | Liczba portów USB 3.0 - 1 | TAK |  |
|  | Pozostałe porty USB 1x 2.0 | TAK |  |
|  | Karta sieciowa 10/100/1000 Mb/s | TAK |  |
|  | Łączność bezprzewodowa: Bluetooth | TAK |  |
|  | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac min. | TAK, podać |  |
|  | Akumulator min. 3-komorowy Litowo-Jonowy | TAK, podać |  |
|  | Pojemność akumulatora min. 24 Wh | TAK, podać |  |
|  | System operacyjny Windows 10 Pro PL | TAK |  |
|  | Urządzenie wskazujące: obsługa gestów, Touchpad | TAK |  |
|  | Klawiatura numeryczna, boczna | TAK |  |
|  | Karta dźwiękowa: zintegrowana | TAK |  |
|  | Dźwięk: - Głośniki stereo - HD Audio - Wbudowany mikrofon | TAK |  |
|  | Kamera | TAK |  |
|  | Konstrukcja: tworzywo sztuczne | TAK, podać |  |
|  | Załączone wyposażenie: - Akumulator - Zasilacz + przewód | TAK |  |
|  | Ilość slotów 2,5” (ogółem/wolne) 1/0 | TAK |  |
| Warunki serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego |  |  |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce. Dostępność wyposażenia i części zamiennych minimum 10 lat. | TAK |  |
|  | Plan posadowienia i projekt osłon stałych dla pomieszczenia, w którym będzie wykonywana instalacja | TAK, przed instalacją |  |
| Inne |  |  |  |
|  | Szkolenie w zakresie wykonywania testów podstawowych oraz testów monitorów diagnostycznych na stacji opisowej zakończone certyfikatem. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do demontażu i utylizacji istniejącego urządzenia Aparat RTG Duo Diagnost, nr fabryczny: 0200755, rok produkcji 2002 | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie niezbędne prace do właściwego funkcjonowania aparatu. | TAK |  |

(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym 
osoby uprawnionej do składania oświadczeń 
woli w imieniu podmiotu)

Część 2

Aparat RTG  do Zespołu Poradni Specjalistycznych i Ambulatorium Ogólnego 1 szt.

Nazwa urządzenia/model:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji:

| L.p | Wymagane parametry techniczne | Parametry wymagane | Parametry oferowane, wypełnia wykonawca wpisując Tak lub NIE i opis (jeśli wymagany) |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |  |  |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2019. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych itp. | TAK |  |
|  | Istotne elementy oferowanego aparatu RTG, tj. generator, stół kostny, statyw do zdjęć odległościowych, kolumna wyprodukowane przez tego samego producenta | TAK, opisać |  |
|  | Certyfikat CE na cały aparat (łącznie z detektorami), nie na elementy składowe. | TAK |  |
|  | Aparat fabrycznie wyposażony w detektor cyfrowy oraz zintegrowaną stację technika. Nie dopuszcza się aparatów z ucyfrowieniem poprzez detektory. | TAK, opisać |  |
| System RTG podłogowy |  |  |  |
|  | Statyw z lampą mocowany na podłodze | TAK |  |
|  | Zakres ruchu wózka z kolumną lampy – wzdłuż ≥ 185 | TAK, opisać |  |
|  | Zakres ruchu z kolumną lampy – poprzecznie ≥ 16 | TAK |  |
|  | Zakres ruchu lampy w pionie ≥ 158 cm | TAK |  |
|  | Zakres obrotu lampy wokół osi pionowej ≥ ±90˚ | TAK, podać |  |
|  | Zakres obrotu lampy wokół osi poziomej ≥ ±135˚ | TAK, podać |  |
| Lampa RTG i kolimator |  |  |  |
|  | Wielkość małego ogniska ≤0,6 | TAK, podać |  |
|  | Wielkość dużego ogniska ≤1,2 | TAK, podać |  |
|  | Nominalna moc małego ogniska ≥24 kW | TAK, podać |  |
|  | Nominalna moc dużego ogniska ≥60 kW | TAK, podać |  |
|  | Pojemność cieplna anody ≥ 300 kHU | TAK, podać |  |
|  | Pojemność cieplna kołpaka lampy rtg ≥ 1,7 MHU | TAK, podać |  |
|  | Szybkość wirowania anody: ≥ 3000 obr./min | TAK, podać |  |
|  | Miernik dawki DAP zintegrowany z konsolą operatora z możliwością założenia na kolimatorze filtra ekwiwalentnego pacjentowi | TAK |  |
|  | Ustawianie dodatkowej filtracji w kolimatorze | TAK |  |
|  | Kolimator ze świetlnym symulatorem pola ekspozycji | TAK |  |
|  | Kolimacja manualna | TAK |  |
| Generator RTG |  |  |  |
|  | Generator wysokiej częstotliwości | TAK |  |
|  | Moc generatora (zgodnie z normą IEC 60601) ≥ 50 kW | TAK, podać |  |
|  | Max prąd w radiografii ≥ 630 mA | TAK, podać |  |
|  | Max wartość mAs ≥ 600 mAs | TAK, podać |  |
|  | Zakres napięć w radiografii min 40 - 150 kV | TAK, podać |  |
|  | Najkrótszy czas ekspozycji ≤ 1 ms | TAK, podać |  |
|  | Ilość programów anatomicznych ≥ 520 | TAK, podać |  |
|  | Zakres rutynowo wybieranych parametrów ekspozycji w radiografii, zgodny z obowiązującymi, wzorcowymi procedurami radiologicznymi. | TAK |  |
|  | Zasilanie generatora 3x400V/50 Hz | TAK |  |
|  | Waga generatora ≤ 100 KG | TAK, podać |  |
| Uniwersalny stół diagnostyczny |  |  |  |
|  | Stół mocowany do podłogi | TAK |  |
|  | Blat pływający | TAK |  |
|  | Długość blatu stołu ≥ 220 cm | TAK, opisać |  |
|  | Szerokość blatu stołu ≥ 80 cm | TAK, opisać |  |
|  | Zakres ruchu wzdłużnego blatu ≥ 90 cm | TAK, opisać |  |
|  | Zakres ruchu poprzecznego blatu ≥ 20 | TAK, opisać |  |
|  | Zakres ruchu góra/dół ≤ 28 cm | TAK, podać |  |
|  | Max. obciążenie blatu stołu ≥200 kg | TAK, podać |  |
|  | Odległość powierzchnia płyty stołu – detektor ≤ 9 cm | TAK, podać |  |
|  | Minimalna wysokość blatu od podłogi ≤ 57 cm | TAK, podać |  |
|  | Pochłanialność blatu - ekwiwalent Al ≤0,9 mm Al. | TAK, podać |  |
|  | Kratka przeciwrozposzeniowa | TAK, podać |  |
|  | Układ AEC w stole, min 3 komory | TAK, opisać |  |
|  | Sterownik nożny do sterowania stołu oraz do zwalniania hamulców blatu z jednej strony stołu zamocowane na stałe. Nie dopuszcza się rozwiązań bezprzewodowych. | TAK, opisać |  |
| Statywy do zdjęć odległościowych |  |  |  |
|  | Statyw mocowany do podłogi | TAK |  |
|  | Minimalna możliwa odległość środka detektora, licząc od podłogi 40 cm | TAK, podać |  |
|  | Maksymalna możliwa odległość środka detektora, licząc od podłogi ≥160 cm | TAK, podać |  |
|  | Układ AEC w statywie, min 3 komory | TAK, opisać |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa | TAK, podać |  |
|  | Uchwyt do projekcji bocznej RTG klatki piersiowej | TAK |  |
| Detektor WiFi do pracy w stole i statywie – 1 szt. |  |  |  |
|  | Detektor bezprzewodowy, możliwy do zastosowania zarówno w stole jak i statywie aparatu | TAK |  |
|  | Format detektora min. 42 cm x 34 cm | TAK |  |
|  | Materiał scyntylatora - CsI | TAK |  |
|  | Rozdzielczość detektora (liczba pikseli) ≥ 7 mln | Tak, podać |  |
|  | Rozmiary piksela ≤ 150µm | TAK, podać |  |
|  | Głębokość akwizycji ≥ 14 bit | TAK, podać |  |
|  | Rozdzielczość liniowa ≥ 3,6 lp/mm | TAK, opisać |  |
|  | DQE przy 0 lp/mm ≥ 70% | TAK |  |
|  | Waga detektora ≥ 4,0 kg | TAK, podać |  |
|  | Ilość obrazów możliwych do wykonania na baterii ≥ 600 | TAK, podać |  |
|  | Dopuszczalne punktowe (o średnicy 40 mm) obciążenie detektora ≥ 90 kg | TAK, podać |  |
|  | Dopuszczalne powierzchniowe obciążenie detektora ≥ 150 kg | TAK, podać |  |
| Konsola technika RTG |  |  |  |
|  | Konsola technika obsługiwana min. przy pomocy klawiatury i myszki | TAK, opisać |  |
|  | Monitor min. 21” | TAK, podać |  |
|  | Dystrybucja obrazów z detektorów do stacji technika przewodowa. | TAK, opisać |  |
|  | Pamięć obrazów diagnostycznych (ilość obrazów) ≥ 2000 | TAK, podać |  |
|  | Czas od wykonania ekspozycji do pokazania obrazu w pełnej jakości ≤ 10 s | TAK, podać |  |
|  | Wybór i konfiguracja programów anatomicznych | TAK, opisać |  |
|  | Wybór parametrów pracy generatora | TAK, opisać |  |
|  | Po wykonaniu zdjęcia dane ekspozycyjne z generatora jak kV oraz mAs są automatycznie (bez udziału technika) zapamiętywane w nagłówku obrazu w formacie DICOM | TAK, opisać |  |
|  | Nagrywarka CD i / lub DVD. Funkcja nagrywania płyt CD z badaniami pacjenta i przeglądarką uruchamianą na dowolnym komputerze klasy PC bezpośrednio na konsoli operatora. | TAK, opisać |  |
|  | Rejestracja pacjentów poprzez pobranie danych z systemu HIS / RIS oraz manualna | TAK, opisać |  |
|  | Obsługa protokołów DICOM: • DICOM Send • DICOM Print • DICOM Storage Commitment • DICOM Worklist / MPPS • DICOM Dose | TAK, opisać |  |
|  | Funkcje obróbki obrazów, min: • obrót obrazów • lustrzane odbicie • powiększenie (zoom) • funkcje ustawiania okna optycznego (zmiana jasności i kontrastu) • wyświetlanie znaczników / adnotacje tekstowe. | TAK, opisać |  |
|  | UPS dla stacji akwizycyjnej | TAK |  |
|  | Oprogramowanie służące do zarządzania informacją o dawce promieniowania rentgenowskiego oraz optymalizacji dawki generowanej przez lampę RTG w trakcie badań z zakresu diagnostyki obrazowej i posiadające następujące funkcje: a. Pobieranie danych dozymetrycznych bezpośrednio z aparatów RTG. b. Archiwizacja danych dotyczących dawki promieniowania rentgenowskiego. c. Przeglądanie historii dawki w rozbiciu na: pacjentów, regiony anatomiczne, rodzaje badań RTG, osobę przeprowadzającą badanie d. Ostrzeżenie o przekroczeniu progu zdefiniowanej dawki. | TAK |  |
|  | Pozycjonery (klp, głowa) dla dzieci ap - bok (zestaw – różne wielkości) 2 komplety | TAK |  |
|  | Fartuchy Pb miednicowe 0,5mm, wielkości 40 x 70 cm zapinane na rzepy - 3szt | TAK |  |
| Drukarka laserowa 1 szt |  |  |  |
|  | Technologia druku laserowa (mono) | TAK |  |
|  | Format druku A4 | TAK |  |
|  | Podajnik papieru: 150 arkuszy | TAK |  |
|  | Taca odbiorcza: 100 arkuszy | TAK |  |
|  | Pamięć 128 MB | TAK |  |
|  | Wydajność 10000 str/mies | TAK |  |
|  | Rozdzielczość w czerni 600 x 600 dpi | TAK |  |
|  | Szybkość druku w czerni 22 str/min | TAK |  |
|  | Obsługiwane formaty nośników A4, A5, A6, B5-JIS, etykiety, kartony, koperty, od 76 x 127 do 216 x 356 mm, szorstki, welinowy, zwykły | TAK |  |
|  | Druk dwustronny ręczny | TAK |  |
|  | Wejścia/wyjścia | TAK |  |
|  | Złącze USB 2.0 | TAK |  |
|  | Wymiary (szer. x wys.x gł.) 360 x 190 x 250 mm +/- 20 % | TAK |  |
|  | Waga 4 – 5 kg | TAK |  |
|  | Wyposażenie: instrukcja obsługi, toner startowy | TAK |  |
| Warunki serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego |  |  |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce. Dostępność wyposażenia i części zamiennych minimum 10 lat. | TAK |  |
|  | Plan posadowienia i projekt osłon stałych dla pomieszczenia, w którym będzie wykonywana instalacja | TAK, przed instalacją |  |
| Inne |  |  |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do demontażu i utylizacji istniejącego urządzenia Aparat RTG Combi Elewator, nr fabryczny: 92860, rok produkcji 2007 | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie niezbędne prace do właściwego funkcjonowania aparatu. | TAK |  |

(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym 
osoby uprawnionej do składania oświadczeń 
woli w imieniu podmiotu)

Część 3

Respirator 3 szt.

Nazwa urządzenia /model:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji:

| L.p. | Wymagane parametry techniczne | Parametry wymagane | Parametry oferowane, wypełnia wykonawca wpisując Tak lub NIE i opis (jeśli wymagany) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Respirator przeznaczony do zastosowania na Oddziale Intensywnej Terapii dla pacjentów z niewydolnością oddechową różnego pochodzenia. | TAK |  |
| Wymagania ogólne |  |  |  |
|  | Respirator stacjonarny dla dorosłych i dzieci powyżej 4 kg. | TAK |  |
|  | Zasilanie gazowe w tlen z centralnej instalacji, minimalny zakres 2,8 do 6,0 bar. | TAK |  |
|  | Zasilanie gazowe w sprężone powietrze z centralnej instalacji, minimalny zakres 2,8 do 6,0 bar. Respirator musi mieć możliwość podłączenia do centralnej instalacji sprężonego powietrza. | TAK |  |
|  | Respirator na podstawie jezdnej, min dwa kółka wyposażone w blokadę. | TAK |  |
|  | Zasilanie AC 100-240 V 50 Hz . | TAK |  |
|  | Awaryjne zasilanie respiratora z akumulatora wewnętrznego min. 90 minut. | TAK, podać |  |
| Tryby wentylacji |  |  |  |
|  | V-A/C Wentylacja kontrolowana objętością. | TAK |  |
|  | P-A/C Wentylacja kontrolowana ciśnieniem. | TAK |  |
|  | PRVC Wentylacja ciśnieniowo kontrolowana z docelową objętością oddechową. | TAK |  |
|  | CMV/ Assist. | TAK |  |
|  | V-SIMV, P-SIMV, PRVC-SIMV. | TAK |  |
|  | CPAP/PSV. | TAK |  |
|  | Wdech manualny. Respirator musi mieć możliwość na żądanie podania przez lekarza mechanicznego oddechu o ustalonych parametrach. | TAK |  |
|  | Oddech spontaniczny. | TAK |  |
|  | Westchnienia automatyczne z regulacją parametrów. | TAK |  |
|  | Wentylacja spontaniczna na dwóch poziomach ciśnienia typu: BIPAP, Bilevel, DuoLevel, SPAP lub podobne. | TAK |  |
|  | Adaptacyjny tryb wentylacji w zamkniętej pętli oddechowej wg wzoru Otis'a dla pacjentów aktywnych i pasywnych oddechowo lub wentylacja stymulowana z nerwu przeponowego NAVA. | TAK |  |
|  | APRV. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o automatyczną próbę oddechu spontanicznego pacjenta z kryterium zatrzymania próby. Jednoczesna prezentacja mini trendów min. TVe/IBW, fspn, MVe. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcje noworodkowe i tryb nCPAP. | TAK |  |
|  | Wentylacja nieinwazyjna NIV. | TAK |  |
|  | Wentylacja awaryjna przy bezdechu z regulowanym czasem bezdechu z możliwością wyboru wentylacji objętościowej lub ciśnieniowej. | TAK |  |
|  | Funkcja wstrzymania na wdechu min. do 20 sek. | TAK |  |
|  | Funkcja wstrzymania na wydechu min. do 20 sek. | TAK |  |
|  | Funkcja natlenowania z możliwością regulacji FiO2 i automatycznego rozpoznawania odłączenia i podłączenia pacjenta przy czynności odsysania z dróg oddechowych z zatrzymaniem pracy respiratora. | TAK |  |
|  | Automatyczna kompensacja oporów rurki intubacyjnej i tracheostomijnej z ustawieniem średnicy rurki i wielkości procentowej kompensacji. | TAK |  |
|  | Automatyczna kompensacja nieszczelności przy wentylacji nieinwazyjnej i inwazyjnej. | TAK |  |
|  | Funkcja tlenoterapii (nie będąca trybem wentylacji) umożliwiająca podaż pacjentowi mieszanki powietrze/O2 o określonym - regulowanym przez użytkownika poziomie przepływu min. do 60 l/min. oraz wartości FiO2. | TAK |  |
|  | Graficzna prezentacja płuc pacjenta wraz z prezentacją wartościami cyfrowych podatności i oporów oraz min. dwóch trendów mierzonych parametrów. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o tryb wentylacji CPRV przy resuscytacji krążeniowo-oddechowej. | TAK |  |
| - Parametry regulowane |  |  |  |
|  | Częstość oddechów minimalny zakres 1–100 odd./min. | TAK |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu minimalny zakres 20– 2500 ml. | TAK |  |
|  | Przepływ wdechowy minimalny zakres 6 – 160 l/min. | TAK |  |
|  | Czas wdechu minimalny zakres 0,1 – 10 s. | TAK |  |
|  | I:E minimalny zakres 4:1 – 1:10. | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru parametrów zależnych tzn. czasu wdechu lub stosunku wdechu do wydechu. | TAK |  |
|  | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w zakresie 21 – 100%. | TAK |  |
|  | Ciśnienie wdechowe Pinsp minimalny zakres 2 – 95 cmH2O. | TAK |  |
|  | Ciśnienie wspomagania Psupp minimalny zakres 0 – 95 cmH2O. | TAK |  |
|  | PEEP minimalny zakres 0 – 50 cmH2O. | TAK |  |
|  | Wysoki poziom ciśnienia przy wentylacji typu BIPAP, BILEVEL, DuoLevel, SPAP, APRV. Wymagany zakres minimalny: 0-80 cm H2O. | TAK |  |
|  | Niski poziom ciśnienia przy wentylacji typu BIPAP, BILEVEL, DuoLevel, SPAP, APRV. Wymagany zakres minimalny: 0-50 cm H2O. | TAK |  |
|  | Czas wysokiego poziomu ciśnienia przy wentylacji typu BIPAP, BILEVEL, DuoLevel, SPAP, APRV. Zamawiający wymaga aby respirator umożliwiał stosowanie długich czasów górnego wysokiego poziomu ciśnienia co jest szczególnie istotne w trybie wentylacji z uwolnieniem ciśnienia APRV. Wymagany zakres minimalny: 0,1 do 30 sekund. | TAK |  |
|  | Czas niskiego poziomu ciśnienia przy wentylacji typu BIPAP, BILEVEL, DuoLevel, SPAP, APRV. Wymagany zakres minimalny: 0,2 do 30 sekund. | TAK |  |
|  | Czas narastania ciśnienia min. 0 – 2 s. | TAK |  |
|  | Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta minimalny zakres 0,5 – 20 l/min. | TAK |  |
|  | Ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjentaminimalny zakres -0,5 – 20 cm H2O. | TAK |  |
|  | Regulowane procentowe kryterium zakończenia fazy wdechowej w trybie PSV minimalny zakres 5 – 80 [%]. | TAK |  |
|  | Automatyczne rozpoznanie zakończenia fazy wdechowej w trybie PSV. | TAK |  |
| Obrazowanie mierzonych parametrów wentylacji |  |  |  |
|  | Kolorowy, dotykowy monitor obrazowania parametrów wentylacji, przekątna minimum 15,1 cali. | TAK, podać przekątną |  |
|  | Możliwość obrotu monitora w płaszczyźnie poziomej i pionowej w stosunku do respiratora. | TAK |  |
|  | Możliwość zainstalowania ekranu respiratora (ekranu do sterowania i prezentacji parametrów wentylacji) niezależnie od modułu pneumatycznego. | TAK |  |
|  | Integralny pomiar stężenia tlenu. | TAK |  |
|  | Całkowita częstość oddychania. | TAK |  |
|  | Częstość oddechów obowiązkowych. | TAK |  |
|  | Częstość oddechów spontanicznych. | TAK |  |
|  | Wdechowa i wydechowa objętość pojedynczego oddechu. | TAK |  |
|  | Wydechowa objętość pojedynczego oddechu na kg masy należnej pacjenta, Vte/IBW. | TAK |  |
|  | Wydechowa objętość pojedynczego oddechu spontanicznego. | TAK |  |
|  | Objętość wdechowej i wydechowej wentylacji minutowej. | TAK |  |
|  | Wydechowa objętość minutowa wentylacji spontanicznej. | TAK |  |
|  | Minutowa objętość przecieku. | TAK |  |
|  | Przepływ szczytowy wdechowy i wydechowy. | TAK |  |
|  | Przepływ końcowo-wydechowy. | TAK |  |
|  | Ciśnienie szczytowe. | TAK |  |
|  | Średnie ciśnienie w układzie oddechowym. | TAK |  |
|  | Ciśnienie PEEP/CPAP. | TAK |  |
|  | Ciśnienie plateau. | TAK |  |
|  | I:E. | TAK |  |
|  | Czas wdechu Ti. | TAK |  |
|  | Pomiar oporów wdechowych i wydechowych. | TAK |  |
|  | Pomiar podatności statycznej. | TAK |  |
|  | Pomiar podatności dynamicznej. | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia PEEPi. | TAK |  |
|  | Pomiar Vtrap – objętość gazu pozostałego w płucach wytwarzana przez wewnętrzny PEEPi. | TAK |  |
|  | Pomiar P0.1. | TAK |  |
|  | Pomiar NIF- maksymalnego ciśnienia wdechowego, negatywnej siły wdechowej. | TAK |  |
|  | Pomiar pracy oddechowej WOB pacjenta. | TAK |  |
|  | Pomiar pracy oddechowej WOB respiratora. | TAK |  |
|  | Pomiar wskaźnika RSB/RSBI. | TAK |  |
|  | Pomiar stałej czasowej wydechowej RCexp. | TAK |  |
|  | Możliwość równoczesnego obrazowania trzech przebiegów krzywych w czasie rzeczywistym dla ciśnienia, przepływu i objętości w funkcji czasu. | TAK |  |
|  | Możliwość równoczesnego obrazowania dwóch pętli zamkniętych do wyboru z ciśnienie / objętość, przepływ / objętość lub ciśnienie / przepływ. | TAK |  |
|  | Możliwość jednoczesnej prezentacji przebiegów dynamicznych i pętli oddechowej. | TAK |  |
|  | Możliwość zatrzymania krzywych prezentowanych na monitorze w dowolnym momencie w celu ich analizy. | TAK |  |
|  | Możliwość zrzutu ekranu do pamięci respiratora, min. 10 ekranów. Możliwość zapisu na pamięci USB. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o automatyczny manewr kreślenia pętli statycznej - ciśnienie/objętość w fazie wdechu i wydechu przy niskim przepływie gazów do płuc pacjenta z możliwością doboru przepływu i analizy za pomocą kursorów w celu określenia optymalnego PEEP-u. | TAK |  |
|  | Prezentacja na ekranie trendów graficznych i tabelarycznych z min. 96 godzin. Możliwość zapisu trendów na pamięci USB. | TAK |  |
|  | Pomiar kapnograficzny- kapnografia modułowa w strumieniu bocznym, pomiar kapnografi w postaci krzywej możliwy do wyświetlenia na monitorze respitratora. | TAK |  |
| - Alarmy |  |  |  |
|  | Braku zasilania w energię elektryczną. | TAK |  |
|  | Braku zasilania w tlen. | TAK |  |
|  | Braku zasilania w powietrze. | TAK |  |
|  | Objętości oddechowej (wysokiej i niskiej). | TAK |  |
|  | Całkowitej objętości minutowej (wysokiej i niskiej). | TAK |  |
|  | Wysokiego ciśnienia w układzie pacjenta. | TAK |  |
|  | Niskiego ciśnienia w układzie pacjenta. | TAK |  |
|  | Wysokie ciśnienie PEEP. | TAK |  |
|  | Wysokiej i niskiej częstości oddechowej. | TAK |  |
|  | Bezdechu. | TAK |  |
|  | Hierarchia alarmów w zależności od ważności. | TAK |  |
|  | Pamięć alarmów z ich opisem, minimum 3000 zdarzeń. | TAK |  |
| - Inne pożądane funkcje i wyposażenie |  |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o automatyczny manewr rekrutacji pęcherzyków płucnych tzw. ciągła inflacja. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar SpO2 z prezentacją parametrów na ekranie respiratora. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar kapnografii wolumetrycznej. | TAK |  |
|  | Wstępne ustawienia parametrów wentylacji i alarmów na podstawie wagi pacjenta IBW. | TAK |  |
|  | Programowalna przez użytkownika konfiguracja startowa respiratora. | TAK |  |
|  | Autotest aparatu sprawdzający poprawność działania elementów pomiarowych, szczelność i podatność układu oddechowego. | TAK |  |
|  | Funkcja „zawieszenia” pracy respiratora (Standby). | TAK |  |
|  | Sterylizowalna w autoklawie zastawka wydechowa i wdechowa respiratora. | TAK |  |
|  | Kompletny układ oddechowy dla dorosłych jednorazowego użytku – 5 szt. | TAK |  |
|  | Nebulizator, elektronicznie sterowany, mikropompa. Wielkość cząsteczki poniżej 5 mikrona MMAD. Nebulizator nie wymagający zewnętrznego przepływu gazów do napędu. | TAK |  |
|  | Ramię przegubowe, uchylne do układu oddechowego pacjenta. | TAK |  |
|  | Płuco testowe. | TAK |  |
|  | Szyna do mocowania akcesoriów. | TAK |  |
|  | Obsługa poprzez ekran dotykowy, przyciski i pokrętło. | TAK |  |
|  | Aparat musi posiadać złącza do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi umożliwiające przesyłanie danych z respiratora: RS232, USB, Ethernet. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie respiratora w języku polskim. | TAK |  |

(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym 
osoby uprawnionej do składania oświadczeń 
woli w imieniu podmiotu)

Część 4

Ssak elektryczny 3 szt.

Nazwa urządzenia /model:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji:

| L.p. | Wymagane parametry techniczne | Parametry wymagane | Parametry oferowane, wypełnia wykonawca wpisując Tak lub NIE i opis (jeśli wymagany) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie medyczne klasy IIa | TAK |  |
| 2 | Wysoka próżnia / niski przepływ | TAK |  |
| 3 | Zasilanie 230 V `/ 50 Hz | TAK |  |
| 4 | Maksymalne podciśnienie ssania (bez zbiornika) ` 80 kpa (0,80 bara) | TAK |  |
| 5 | Maksymalny przepływ ssania (bez zbiornika) 40l/min | TAK |  |
| 6 | Cykl pracy – praca ciągła | TAK |  |
| 7 | Pojemniki (szt. 2) nadające się do sterylizacji o poj. 1/1,5 l z zaworem przelewowym i filtrem antybakteryjnym | TAK |  |

(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym 
osoby uprawnionej do składania oświadczeń 
woli w imieniu podmiotu)

Część 5

Monitor modułowy 1 szt.

Nazwa urządzenia /model:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji:

| Lp. | Wymagane parametry techniczne | Parametry wymagane | Parametry oferowane, wypełnia wykonawca wpisując Tak lub NIE i opis (jeśli wymagany) |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis parametrów |  |  |  |
| 1 | Kardiomonitor kompaktowy stacjonarno-przenośny o wadze nie większej niż 4,5 kg z akumulatorem. | TAK |  |
| 2 | Przeznaczony dla wszystkich kategorii wiekowych, wyposażony w odpowiednie algorytmy pomiarowe. Automatycznie włącza algorytmy i zakresy pomiarowe adekwatne do wybranej kategorii wiekowej pacjenta. | TAK |  |
| 3 | Kardiomonitor wyposażony w uchwyt do przenoszenia przygotowany do łatwego montażu na podstawie jezdnej lub uchwycie ściennym. | TAK |  |
| 4 | Zasilacz wbudowany w jednostkę główną. Mechaniczne zabezpieczenie przed przypadkowym wyciagnięciem kabla zasalającego. | TAK |  |
| 5 | Kardiomonitor kolorowy z ekranem LCD z podświetleniem LED o przekątnej nie mniejszej niż 12”, rozdzielczości min. 800x600 pikseli z możliwością regulacji jasności ekranu w zakresie co najmniej 11 poziomów. | TAK |  |
| 6 | Trendy tabelaryczne i graficzne mierzonych parametrów -co najmniej 160 godzin z rozdzielczością nie gorszą niż 1 minuta oraz zapis min. 1 krzywej full disclosure z ostatnich 48 godzin. | TAK |  |
| 7 | Zapamiętywanie zdarzeń alarmowych- min. 200 z zapisem odcinków krzywych z ostatnich min. 16 sekund oraz innych parametrów cyfrowych z możliwością wydruku | TAK |  |
| 8 | Pomiar i monitorowanie co najmniej następujących parametrów: EKG, HR, Respiracja, Saturacja, Nieinwazyjny pomiar ciśnienia, Temperatura (T1,T2,TD) | TAK |  |
| Pomiar EKG |  |  |  |
| 9 | Zakres HR min. 15-350 min. | TAK |  |
| 10 | Monitorowanie EKG z 3 lub 5 odprowadzeń. Możliwość rozbudowy o monitorowanie 12 odprowadzeń | TAK |  |
| 11 | Ilość odprowadzeń automatycznie wykrywana po podłączeniu odpowiedniego przewodu EKG | TAK |  |
| 12 | Dokładność pomiaru HR nie gorsza niż +/- 1 bpm | TAK |  |
| 13 | Prędkości kreślenia min. 6,25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s | TAK |  |
| 14 | Detekcja stymulatora z graficznym zaznaczeniem na krzywej | TAK |  |
| 15 | Funkcja kaskady | TAK/NIE |  |
| 16 | Wzmocnienie przebiegu EKG: co najmniej x0,125 cm/mV; x0,25; cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2,0 cm/mV; 4,0 cm/mV; AUTO | TAK |  |
| 17 | Analiza odcinka ST w zakresie min. +/- 2,0 mV z prezentacją wszystkich odprowadzeń jednocześnie. Możliwość ustawienia punktu referencyjnego do pomiaru ST. | TAK |  |
| 18 | Tryb pracy: Diagnoza, Monitorowanie, Operacja, ST | TAK |  |
| 19 | Analiza zaburzeń rytmu z rozpoznawaniem min.20 zaburzeń | TAK |  |
| Pomiar Respiracji |  |  |  |
| 20 | Sposób wyświetlania- w postaci krzywej dynamicznej oraz wartości cyfrowej | TAK |  |
| 21 | Pomiar impedancyjny częstości oddechów w zakresie min.0-150 odd./min. | TAK |  |
| 22 | Dokładność pomiaru nie gorsza niż +/- 2 oddechy | TAK |  |
| 23 | Możliwość wyboru z pozycji kardiomonitora odprowadzenia użytego do pomiaru oddechu w celu dopasowania do różnych sposobów oddychania | TAK/NIE |  |
| 24 | Szybkość przesuwu krzywej respiracji co najmniej:6,25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, | TAK |  |
| 25 | Wzmocnienie przebiegu respiracji: co najmniej x0,25; cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2,0 cm/mV; 4,0 cm/mV; | TAK |  |
| 26 | Alarmy bezdechu regulowany w zakresie min.10-60 sekund | TAK |  |
| Pomiar Saturacji (SpO2) |  |  |  |
| 27 | Wyświetlanie wartości cyfrowej saturacji i tętną, krzywej pletyzmograficznej oraz liczbowego wskaźnika perfuzji (PI) | TAK |  |
| 28 | Zakres pomiarowy saturacji 0-100% | TAK |  |
| 29 | Zakres pomiarowy pulsu co najmniej 20-250 bpm | TAK |  |
| 30 | Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70-100% nie gorsza niż +/- 3 % | TAK |  |
| 31 | Niezależna funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywołania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na kończynie na której założony jest czujnik z możliwością programowego włączenia i wyłączenia | TAK |  |
| 32 | Możliwość wyboru trybu pomiaru SpO2(wysoki, średni, niski) | TAK |  |
| 33 | Funkcja sygnalizacji dźwiękowej zmian SpO2 | TAK |  |
| 34 | Wskaźnik identyfikujący sygnał i informujący o jego jakości podczas ruchu lub przy niskiej perfuzji. Wyświetlany na krzywej pletyzmograficznej | TAK/NIE |  |
| Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną(NIBP) |  |  |  |
| 35 | Oscylometryczna metoda pomiaru. Wyświetlanie wartości liczbowej ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego | TAK |  |
| 36 | Zakres pomiaru ciśnienia co najmniej 10-270 mmHg | TAK |  |
| 37 | Zakres pomiaru pulsu wraz z NIBP min. 40-240 bpm | TAK |  |
| 38 | Dokładność pomiaru nie gorsza niż +/- 5 mmHg | TAK |  |
| 39 | Tryby pomiaru: ręczny, auto, ciągły(powtarzające się pomiary w okresie co najmniej 4 min) | TAK |  |
| 40 | Zakres programowania interwałów w trybie Auto co najmniej 1-720 minut | TAK |  |
| 41 | Funkcja napełnienia mankietu do wenopunkcji (tzw staza). | TAK |  |
| 42 | Możliwość wstępnego ustawienia ciśnienia w mankiecie | TAK |  |
| 43 | Kardiomonitor wyposażony w niezależną od pamięci trendów, pamięć ostatnich min. 2000 wyników pomiarów NIBP | TAK |  |
| 44 | Monitorowanie dynamicznego ciśnienia krwi z ostatnich min. 24 godzin. Monitorowanie co najmniej wartości ciśnienia średniego, średniego za dnia, średniego w nocy, maksymalnego oraz minimalnego. | TAK |  |
| Pomiar temperatury (TEMP) |  |  |  |
| 45 | Zakres pomiarowy min.0-500C | TAK |  |
| 46 | Dokładność pomiaru nie gorsza niż +/- 0,10C | TAK |  |
| 47 | Jednoczesne wyświetlanie co najmniej trzech wartości -2 temperatury ciała i temperatury różnicowej z możliwością regulacji granic alarmowych dla każdego z parametrów | TAK |  |
| Inne parametry |  |  |  |
| 48 | Gniazdo wyjścia sygnału EKG do synchronizacji defibrylatora | TAK/NIE |  |
| 49 | Obsługa kardiomonitora przy pomocy, pokrętła przycisków oraz poprzez ekran dotykowy | TAK |  |
| 50 | 3-stopniowy system alarmów monitorowanych parametrów | TAK |  |
| 51 | Akustyczne i wizualne sygnalizowanie wszystkich alarmów | TAK |  |
| 52 | Możliwość min. 5 stopniowego zawieszania alarmów: 1 min., 2 min., 3 min., 10 min., 15 min oraz wyłączenia na stałe | TAK |  |
| 53 | Możliwość ustawienia granic alarmowych wszystkich monitorowanych parametrów w zakresie min. 2 poziomów ważności. Granice alarmowe ustawiane w jednym wspólnym menu dla wszystkich parametrów | TAK |  |
| 54 | Ustawienie głośności sygnalizacji alarmowej w zakresie min 8 poziomów | TAK |  |
| 55 | Ręczne i automatyczne ustawienie granic alarmowych w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta | TAK |  |
| 56 | Wbudowany system zarządzania danymi pacjenta umożliwiający zapis oraz eksport danych min. 15 monitorowanych pacjentów. Funkcja szybkiego przyjęcia oraz wypisania pacjenta | TAK |  |
| 57 | Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych pacjenta: nazwisko, płeć, nr identyfikacyjny, waga, wzrost, grupa krwi | TAK |  |
| 58 | Możliwość programowej dezaktywacji poszczególnych modułów pomiarowych | TAK |  |
| 59 | Oprogramowanie do obliczania leków, kalkulator hemodynamiczny, wentylacyjny, utlenowania, nerkowy | TAK |  |
| 60 | Kalkulator leków z tabelami miareczkowania, ułatwiającymi przeliczanie dawek powiązanych z masą ciała pacjenta na szybkość podawania leku w ml/godzi. Kalkulator powinien mieć wpisane podstawowe leki oraz umożliwiać skonfigurowanie co najmniej 5 własnych leków | TAK |  |
| 61 | Zasilanie kardiomonitora z sieci 230V i akumulatora | TAK |  |
| 62 | Czas pracy kardiomonitora zasilanego z akumulatora nie krótszy niż 3 godziny Akumulator z możliwością wymiany bez udziału serwisu | TAK |  |
| 63 | Graficzny wskaźnik stanu naładowania akumulatora | TAK |  |
| 64 | Wyświetlanie - co najmniej 7 przebiegów z możliwością edycji kolorów parametrów, ustawienia dowolnej kolejności ich wyświetlania. Bez użycia funkcji 7xEKG oraz 12xEKG | TAK |  |
| 65 | Dostępne tryby pracy: - tryb dużych znaków - tryb trendów do wyboru z ostatnich min.: 0,5; 1; 2, 4 lub 8 godzin - tryb oxyCRG - tryb listy - 7-EKG - 7-EKG oraz dodatkowych krzywych - tryb podglądu danych z innych lóżek(bez stacji centralnego nadzoru) | TAK |  |
| 66 | Funkcja informowania o alarmach pojawiających się na innych kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci | TAK |  |
| 67 | Monitor wyposażony w wyjście VGA do podłączenia monitora kopiującego | TAK/NIE |  |
| 68 | Funkcja „tryb prywatny” pozwalająca - w przypadku podłączenia urządzenia do centrali - na ukrycie danych przed pacjentem i wyświetlanie ich tylko na stanowisku centralnym. | TAK |  |
| 69 | Tryb nocny umożliwiający zaprogramowanie jasności ekranu, głośności alarmu, głośności QRS, głośności przycisków | TAK |  |
| 70 | Kardiomonitor wyposażony w tryb czuwania mający na celu ograniczenie energii. Wyłączenie trybu stand-by umożliwia dokonanie wyboru w zakresie kontynuacji monitorowania tego samego pacjenta lub przyjęcia nowego | TAK |  |
| 71 | Monitor przystosowany do pracy w standardowej sieci Ethernet (złącze RJ-45) | TAK |  |
| 72 | Możliwość rozbudowy o bezprzewodową komunikację ze stanowiskiem centralnego monitorowania - certyfikowana przez producenta obsługa poprzez oprogramowanie kardiomonitora | TAK |  |
| 73 | Kardiomonitor przystosowany do eksportu danych do standardowego komputera niepełniącego jednocześnie funkcji centrali | TAK |  |
| 74 | Monitor wyposażony w min. 1 port USB do podłączenia klawiatury lub myszki; | TAK |  |
| 75 | Proste aktualizacja oprogramowania poprzez gniazdo USB. Możliwość przenoszenia profilu użytkownika (konfiguracja ekranu, alarmów, jasności itp.) do innego kardiomonitora przy pomocy nośnika pendrive. | TAK |  |
| 76 | Konstrukcja zapobiegająca wchłanianiu kurzu i rozprzestrzenianiu się infekcji - chłodzenie kardiomonitora konwekcyjne, bez wbudowanych wiatraków / wentylatorów. | TAK |  |
| 77 | Kardiomonitor zabezpieczony przed zalaniem wodą-stopień ochrony co najmniej IPX1 | TAK |  |
| 78 | Monitor przygotowany do pomiaru etCO2 (bez konieczności wysyłki do serwisu) – wbudowany zarezerwowany port etCO2 | TAK |  |
| 79 | Możliwości podłączenia zewnętrznej drukarki i wydruku danych w formacie A4 | TAK |  |
| 80 | Monitor przystosowany do ciągłej pracy w zakresie temperatur co najmniej 5-40oC. | TAK |  |
| Możliwości rozbudowy |  |  |  |
| 81 | DRUKARKA TERMICZNA - możliwość zapisu min. 3 krzywych - tryby wydruku: rejestracja w czasie rzeczywistym i zaprogramowanym, drukowanie wyzwalane alarmem oraz danych archiwalnych (zdarzeń alarmowych, listy pomiarów NIBP, trendów, wyników obliczeń kalkulatora leków) - min. 2 szybkości wydruku - szerokość papieru min. 50 mm | TAK |  |
| 82 | 12-odprowadzeniowe EKG - możliwość monitorowania EKG z 12 odprowadzeń. | TAK |  |
| 83 | INWAZYJNY POMIAR CIŚNIENIA (zawiera kabel główny oraz kompatybilny przetwornik IBP na moduł) - zakres pomiarowy min. –50~+300 mmHg - dwa kanały pomiarowe - zaprogramowane zakresy pomiarowe z etykietami dla ciśnień min. ART, PA, CVP, RAP, LAP, ICP, LV oraz min.3 własne zakresy - min. 2 prędkości kreślenia krzywej - pomiar wartości PPV oraz SPV. Wyświetlanie na ekranie głównym min. jednego z podanych parametrów w postaci liczbowej. | TAK |  |
| 84 | KAPNOMETRIA - pomiar w strumieniu bocznym lub głównym (zawiera 1 linię pomiarową na moduł) - zakres pomiarowy min.0-150 mmHg - możliwość pomiaru u pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych - rozdzielczość max. 1 mmHg. - zakres pomiarowy awRR min.0-150 odd./min. | TAK |  |
| 85 | RZUT METODĄ TERMODYLUCJI C.O (W zestawie kabel transmisyjny oraz czujniki) - zakres pomiarowy CO min. 0,1-20 l/min - rozdzielczość CO min. 0,1 l/min. - dokładność CO min.0,1 l/min. | TAK |  |
| 86 | NIEINWAZYJNY RZUT SERCA-ICG (W zestawie kabel transmisyjny oraz elektrody) - pomiar metodą pośredniego pomiaru kardiografii opornościowej - monitorowanie min. BP, CO, CI, SI, SV, SVR, SVRI, HR, TFC, TFI - zakres pomiarowy HR: min. 40-250 bpm - zakres pomiarowy SV: min. 5-250 ml - zakres pomiarowy C.O.: min. 1,4-15 l/min | TAK |  |
| 87 | INDEKS BISPEKTRALNY BIS (W zestawie kabel transmisyjny oraz elektrody) - zakres pomiarowy BIS: min. 0-100 - zakres pomiarowy SQI min. 0-100%; - zakres pomiarowy EMG min. 0-100 dB - zakres pomiarowy ESR min.0-100 % - dokładność zakresów BIS,SQI,EMG,ESR- 1 % | TAK |  |
| 88 | AG-MONITOROWANIA GAZÓW ANESTETYCZNYCH (W zestawie linia pomiarowa) - - pomiar wdechowego oraz wydechowego CO2, O2, N2O oraz gazu anestetycznego (enlfuran, izofluran, sewofluran, halotan, desfluran) - pomiar minimalnego stężenia pęcherzykowego MAC - pomiar awRR | TAK |  |
| 89 | Możliwość rozbudowy o pomiar saturacji w technologii Nellcor | TAK |  |
| 90 | Możliwość rozbudowy o pomiar saturacji w technologii Masimo | TAK |  |
| Inne |  |  |  |
| 91 | Oprogramowanie kardiomonitora w języku polskim | TAK |  |
| 92 | Wyposażenie każdego kardiomonitora - kabel EKG 5-odprowadzeniowy dla dorosłych - wielorazowy czujnik SpO2 typu klips dla dorosłych - mankiet do pomiaru NIBP(rozmiar średni dla dorosłych) - wąż połączeniowy NIBP - czujnik temperatury powierzchniowej dla dorosłych - podstawa jezdna z koszykiem na akcesoria | TAK |  |
| 93 | Autoryzowany serwis z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta (autoryzacja) | TAK |  |

(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym 
osoby uprawnionej do składania oświadczeń 
woli w imieniu podmiotu)

Część 6

Kardiomonitor transportowy 1 szt.

Nazwa urządzenia /model:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji:

| Lp. | Wymagane parametry techniczne | Parametry wymagane | Parametry oferowane, wypełnia wykonawca wpisując Tak lub NIE i opis (jeśli wymagany) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Monitor modułowy. Poszczególne moduły pomiarowe przenoszone między monitorami bez udziału serwisu. W ofercie z kardiomonitorem podstawa jezdna. | TAK |  |
| 2. | Kolorowy pojedynczy ekran w postaci płaskiego panelu LCD TFT o przekątnej minimum 15", rozdzielczości co najmniej 1900x1000 pikseli i dużym kącie widzenia (powyżej 160o). Ekran wyposażony w funkcję automatycznego dostosowywania jasności wyświetlania do natężenia oświetlenia zewnętrznego. | TAK |  |
| 3. | Opisy i komunikaty ekranowe w języku polskim. Obsługa poprzez pojemnościowy ekran dotykowy. | TAK |  |
| 4. | Min. 10 krzywych dynamicznych wyświetlanych jednocześnie na ekranie. | TAK |  |
| 5. | Zasilanie sieciowe dostosowane do 230V / 50 Hz. Wewnętrzny akumulator, wymienialny przez użytkownika, pozwalający na 120 minut pracy w konfiguracji EKG, NIBP, SpO2. | TAK |  |
| 6. | Cicha praca urządzenia – chłodzenie konwekcyjne bez stosowania wentylatorów. | TAK |  |
| 7. | Wyposażenie w złącza wejścia/wyjścia: |  |  |
|  | - wyjście sygnału DVI do podłączenia ekranu kopiującego. | TAK |  |
|  | - co najmniej 2 gniazda USB do podłączenia klawiatury, myszki komputerowej, skanera kodów paskowych. | TAK |  |
|  | - gniazdo RJ-45 do połączenia z siecią monitorowania. | TAK |  |
| 8. | Możliwość rozbudowy monitora o moduły pomiarowe: - inwazyjnego ciśnienia (co najmniej cztery kanały), - inwazyjnego pomiaru rzutu minutowego metodą termodylucji, - ciągłego, nieinwazyjnego pomiaru rzutu minutowego metodą ICG, - stężenia gazów anestetycznych, - stopnia uśpienia BIS, - przewodnictwa nerwowo-mięśniowego NMT, - wolumetrycznego pomiaru CO2 - moduł oksymetrii tkankowej rSO2. | TAK |  |
| 9. | Monitor pacjenta wyposażony w monitor transportowy z podglądem monitorowanych parametrów (z monitorowaniem co najmniej EKG, NIBP, SpO2, 2Temp, 2IBP) podczas transportu pacjenta, będący jednocześnie modułem pomiarowym monitora pacjenta po włożeniu do miejsca parkingowego jednostki głównej. Ekran monitora transportowego minimum 5”. Ciężar monitora nie więcej niż 1,5 kg. Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym co najmniej 4 godziny. Własna wewnętrzna pamięć monitora transportowego pozwalająca na zapamiętywanie co najmniej 24 godzin trendów monitorowanych parametrów. Obsługa poprzez ekran dotykowy. Monitor odporny na zalanie wodą – stopień ochrony co najmniej IPX2. Monitor wyposażony w uchwyt do przenoszenia. | TAK |  |
| Mierzone parametry |  |  |  |
| 10. | EKG - pomiar częstości akcji serca. Zakres minimum 30 - 300/min. Ustawianie prędkości przesuwu krzywej EKG do wyboru co najmniej: 6.25; 12.5; 25; 50 mm/s. Ustawianie wzmocnienia krzywej EKG do wyboru co najmniej: x0.125; x0.25; 0.5; x1; x2; x4; auto. | TAK |  |
| 11. | Monitorowanie 7 odprowadzeń jednocześnie. | TAK |  |
| 12. | W komplecie z monitorem przewód EKG z zestawem 5 końcówek. | TAK |  |
| 13. | Analiza arytmii – wykrywanie co najmniej 24 kategorie zaburzeń rytmu w tym VF, ASYS, BRADY, TACHY, AF. | TAK |  |
| 14. | Analiza odcinka ST – jednoczesny pomiar odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach w zakresie co najmniej od -2,0 do +2,0 mV. | TAK |  |
| 15. | Analiza zmian odcinka QT oraz obliczanie wartości QTc. | TAK |  |
| 16. | Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami lub w formie wykresów kołowych. | TAK |  |
| 17. | RESP – pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną. Zakres pomiarowy częstości oddechu co najmniej od 5 do 200 R/min. Możliwość wyboru odprowadzeni do monitorowania respiracji. Wybór prędkości przesuwu krzywych co najmniej 3; 6.25; 12,5; 25 mm/s. | TAK |  |
| 18. | Saturacja (SpO2). Zakres pomiarowy %SpO2 0-100%. Zakres pomiarowy częstości pulsu co najmniej 30-300 P/min. Jednoczesne wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej oraz wartości %saturacji, częstości pulsu i wskaźnika perfuzji. Alarm desaturacji. W komplecie z monitorem przewód interfejsowy oraz wielorazowy czujnik SpO2: typu klips na palec. | TAK |  |
| 19. | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia metoda oscylometryczna. Pomiar ręczny, automatyczny i ciągły (powtarzające się pomiary w okresie co najmniej 4 min). Zakres pomiarowy co najmniej od 15 do 280 mmHg. Pomiar automatyczny z regulowanym interwałem co najmniej 1 – 480 minut. Pomiar sekwencyjny z ustawianiem różnych odstępów pomiarowych w co najmniej 4 przedziałach czasowych. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. Funkcja stazy. Funkcja wstępnego ustawiania ciśnienia pompowania mankietu. Pomiar częstości pulsu wraz z nieinwazyjnym ciśnieniem co najmniej w zakresie do 30 do 300 P/min. | TAK |  |
| 20. | W komplecie z monitorem przewód i mankiet dla dorosłych. | TAK |  |
| 21. | Pomiar temperatury, dwa tory pomiarowe. Wyświetlanie T1, T2 oraz różnicy między nimi. | TAK |  |
| 22. | W komplecie z monitorem czujniki temperatury dla dorosłych: powierzchniowy oraz centralny. | TAK |  |
| 23. | Pomiar inwazyjnego ciśnienia, dwa tory pomiarowe. Wyświetlanie wartości skurczowych, rozkurczowych i średnich. Zakres pomiarowy inwazyjnego ciśnienia co najmniej od -50 do +350 mmHg. Obliczanie wartości PPV. Pomiar częstości pulsu wraz z inwazyjnym ciśnieniem co najmniej w zakresie do 30 do 300 P/min. | TAK |  |
| 24. | Funkcja wyświetlania czterech krzywych ciśnienia inwazyjnego ze wspólnym poziomem zero. | TAK |  |
| 25. | W komplecie z kardiomonitorem: dwa przewody połączeniowe do przetworników ciśnienia BectonDickinson/Argon. | TAK |  |
| 26. | Możliwość rozbudowy o pomiar ciśnienia śródczaszkowego. | TAK |  |
| 27. | Moduł pomiaru kapnografii w strumieniu bocznym. Zakres pomiarowy stężenia CO2 co najmniej od 0 do 90 mmHg. Zakres pomiarowy częstości oddechu co najmniej od 4 do 120 R/min. | TAK |  |
| 28. | Monitor wyposażony w funkcję trybu intubacji: zawieszenie działania alarmów związanych z modułem CO2 i wyświetlanie na ekranie stopera z czasem jaki pozostał do zakończenia procesu intubacji (ustawiane czasy co najmniej do wyboru 1 i 2 minuty). | TAK |  |
| 29. | Ustawianie granic alarmowych przez użytkownika oraz funkcja automatycznego ustawiania granic alarmowych na podstawie bieżących wartości parametrów. Ustawianie głośności alarmowania (co najmniej 5 poziomów do wyboru). | TAK |  |
| 30. | Przynajmniej 120-godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów, w postaci tabel i wykresów z rozdzielczością przynajmniej 1 minuty | TAK |  |
| 31. | Zapamiętywanie krzywych dynamicznych w czasie rzeczywistym (funkcja full dislosure) – pamięć co najmniej 24 godzin | TAK |  |
| 32. | Zapamiętywanie co najmniej 500 zdarzeń alarmowych (krzywe i odpowiadające im wartości parametrów) | TAK |  |
| 33. | Monitor wyposażony w funkcje obliczeń dawki (lekowych), hemodynamicznych, natlenienia, nerkowych i wentylacji | TAK |  |
| 34. | Monitor przystosowany do pracy w sieci | TAK |  |
|  | - możliwość współpracy z opisaną poniżej centralą pielęgniarską, | TAK |  |
|  | b) możliwość podłączenia do monitora, bez pośrednictwa centrali, sieciowej drukarki laserowej i wykonywania wydruków na standardowym papierze formatu A4: krzywych dynamicznych oraz trendów graficznych i tabelarycznych. | TAK |  |
| 34. | Funkcja „standby”, pozwalająca na wstrzymanie monitorowania pacjenta, związane np. z czasowym odłączeniem go od monitora, bez konieczności wyłączania monitora, i na szybkie, ponowne uruchomienie monitorowania. | TAK |  |
| 35. | Funkcja „tryb prywatny” pozwalająca - w przypadku podłączenia urządzenia do centrali - na ukrycie danych przed pacjentem i wyświetlanie ich tylko na stanowisku centralnym. | TAK |  |

(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym 
osoby uprawnionej do składania oświadczeń 
woli w imieniu podmiotu)

Część 7

Mammograf 1 szt.

Nazwa urządzenia/model:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji:

| Lp. | Wymagane parametry techniczne | Parametry wymagane | Parametry oferowane, wypełnia wykonawca wpisując Tak lub NIE i opis (jeśli wymagany) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat fabrycznie nowy - rok produkcji 2019, mammograf dedykowany do skryningu oraz diagnostyki spełniający wymagania polskiego prawa | TAK |  |
| 2 | Konstrukcja mammografu musi umożliwiać wykonywanie badań min 15 pacjentów/godzinę (optymalnie dobrane właściwości cieplne lampy RTG i detektora) | TAK |  |
| 3 | Generator wysokoczęstotliwościowy | TAK |  |
| 4 | Moc wyjściowa generatora min. 5 kW | TAK, podać |  |
| 5 | Zakres wysokiego napięcia | Min. 25 - 35 kV |  |
| 6 | Dokładność regulacji napięcia, skok max. co 1 kV | TAK |  |
| 7 | Maksymalna wartość ekspozycji w mAs | Min. 500 mAs |  |
| 8 | Cyfrowe wyświetlanie parametrów ekspozycji, tj. kV, mAs, filtr | TAK |  |
| 9 | Tryb automatyczny i manualny wyboru parametrów ekspozycji | TAK |  |
| 10 | Anoda dwukątowa | TAK |  |
| 11 | Pojemność cieplna anody | Min. 300 kHU |  |
| 12 | Wielkość nominalna małego ogniska wg IEC60336 | Max. 0,1 mm |  |
| 13 | Wielkość nominalna dużego ogniska wg IEC60336 | Max. 0,3 mm |  |
| 14 | Miernik dawki DAP zintegrowany z konsolą operatora | TAK |  |
| 15 | Automatyka kontroli ekspozycji AEC - w pełni automatyczny wybór najgęstszego regionu ze skanu pola detektora | TAK, opisać |  |
| 16 | Dobór wszystkich parametrów ekspozycji na podstawie gęstości radiologicznej tkanki (nie na podstawie pomiaru grubości kompresji) | TAK |  |
| 17 | Minimum 3 różne tryby pełnej automatyki AEC (wpływające na wybór kV, mAs - na podstawie gęstości radiologicznej tkanki, nie na podstawie pomiaru grubości kompresji) | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 18 | Automatyczna kontrola kompresji | TAK |  |
| 19 | Ręczna kontrola kompresji | TAK |  |
| 20 | Automatyczne zwolnienie ucisku po ekspozycji | TAK |  |
| # 21 | Możliwość dekompresji pacjentki w przypadku awarii systemu (manualna lub automatyczna) np. zaniku napięcia zasilającego | TAK, opisać |  |
| 22 | Statyw wolnostojący | TAK |  |
| 23 | Zakres ruchu głowicy w pionie (mierzony na górnej powierzchni detektora przy głowicy ustawionej pionowo) | Min. 71 – 131 cm (wysokość stolika od podłogi) |  |
| 24 | Zmotoryzowany obrót głowicy | TAK |  |
| 25 | Zakres obrotu głowicy | min. 360° |  |
| 26 | Możliwość ustawienia głowicy w pozycji -180 o (detektor na górze, lampa na dole) | TAK |  |
| 27 | Odległość ognisko - detektor obrazu | Min. 66 cm |  |
| 28 | Zestaw do zdjęć powiększonych o współczynnikach powiększenia min. 1,5x i 1.8x | TAK |  |
| 29 | Sterowanie ruchem płytki dociskowej góra/dół oraz ruchu głowicy góra/dół ręcznie (przyciski lub/i pokrętła) oraz przy pomocy przycisków nożnych (dwa zestawy przycisków nożnych). Możliwość dodatkowej korekty ucisku przy pomocy pokrętła | TAK |  |
| 30 | Osłona twarzy pacjentki | TAK |  |
| 31 | Automatyczne przejście do kolejnej projekcji i jednoczesne automatyczne dopasowanie wysokości gantry do kolejnej projekcji (np. z LCC do LMLO) po naciśnięciu jednego przycisku | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 32 | Komplet płytek do kompresji dla wszystkich formatów ekspozycji (łącznie z powiększeniem): min. 18x23 cm min. 23x29 cm docisk/dociski do zdjęć powiększonych, celowanych | TAK |  |
| 33 | Płytka kompresyjna o wymiarach 18x23 (-+-/-1) cm (zgodna z wymiarem małego formatu obrazowania) z możliwością przesuwania wzdłuż dłuższej krawędzi detektora i dostosowaniem pola kolimacji wzdłuż dłuższej krawędzi detektora | TAK |  |
| # 34 | Płytka kompresyjana o powierzchni docisku 10x24(-+-/-1) cm z możliwością przesuwania wzdłuż dłuższej krawędzi detektora i dostosowaniem pola kolimacji wzdłuż dłużej krawędzi detektora przeznaczona do obrazowania małych piersi oraz piersi z implantami. | TAK |  |
| 35 | Detektor cyfrowy oparty na amorficznym półprzewodniku o wymiarach min. 23 cm x 29 cm, oraz formatach obrazowania min. 18x23 cm oraz min. 23x29 cm, | TAK |  |
| 36 | Detektor oparty na technologii jodku cezu (CsI), zapewniający gotowość do pracy zaraz po uruchomieniu systemu (brak konieczności oczekiwania na stabilizację) | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 37 | Czas pomiędzy zakończeniem ekspozycji a wyświetleniem obrazu na monitorze | Max. 10 s |  |
| 38 | Rozmiar piksela | Max. 100 µm |  |
| 39 | Zakres dynamiki | Min. 14 bit |  |
| 40 | Współczynnik DQE dla 0.5 lp/mm | Min. 70% |  |
| 41 | Kratka przeciwrozproszeniowa - zapewniająca redukcje promieniowania rozproszonego | TAK |  |
| 42 | Czas pomiędzy ekspozycjami diagnostycznymi | Max. 10 s, podać |  |
| 43 | Grubość stolika detektora od strony klatki piersiowej - ważna w celu poprawy dokładności / ergonomii pozycjonowania pacjentów | Podać [mm] Najmniejsza grubość stolika detektora od strony klatki piersiowej – 10 pkt, pozostałe grubości detektora od strony klatki piersiowej – 0 pkt. |  |
| 44 | Zaokrąglone krawędzie stolika detektora | TAK |  |
| # 45 | Brak konieczności kalibracji detektora codziennie (lub z innym interwałem) w celu zachowania jakości obrazu – stabilna praca detektora. Detektor kalibrowany wyłącznie przez serwis podczas przeglądów technicznych lub w przypadku usterek. | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 46 | Monitor, komputer, klawiatura obsługowa, mysz, pulpit ekspozycji (stanowisko - konsola technika) | TAK |  |
| 47 | Szyba ochronna dla operatora | Ekwiwalent min. 0,5 mm Pb |  |
| 48 | Monitor obsługowy dla technika - LCD min. 21” (1920x1080 piksele). | TAK |  |
| 49 | Pamięć operacyjna RAM | Min. 4 GB |  |
| 50 | Dysk twardy do archiwizacji obrazów | Min. 1 TB |  |
| 51 | Nagrywarka umożliwiająca zapis obrazów na CD i / lub DVD oraz USB w formacie DICOM | TAK |  |
| 52 | Wyświetlanie zdjęcia podglądowego każdorazowo po wykonaniu projekcji mammograficznej z możliwością akceptacji bądź odrzucenia | TAK |  |
| 53 | Interfejs sieciowy z funkcjonalnościami : - DICOM Store - DICOM Storage Commitment - DICOM Modality Worklist - DICOM Basic Print, - DICOM Dose - Modality Performed Procedure | TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |
| 54 | Funkcje: - powiększenie - pomiary długości - dodawanie tekstu do obrazu - pomiar średniej wartości pikseli i odchylenia standardowego w ROI - nanoszenie znaczników mammograficznych w postaci graficznej i/lub literowej bezpośrednio z klawiatury obsługowej | TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |
| 55 | Możliwość manualnego wprowadzenia danych demograficznych pacjenta i pobrania tych informacji z systemu HIS/RIS i połączenie ich z obrazem cyfrowym | TAK |  |
| # 56 | Szybkie uruchamianie aparatu i natychmiastowa gotowość do wykonania badania od momentu włączenia przyciskiem ON/OFF bez konieczności oczekiwania na stabilizację / kalibrację detektora | TAK/NIE |  |
| # 57 | Krzesło obrotowe z podłokietnikami pokryte materiałem zmywalnym 2 szt. | TAK |  |
| Drukarka laserowa 1 szt |  |  |  |
| # 58 | Technologia druku laserowa (mono) | TAK |  |
| # 59 | Format druku A4 | TAK |  |
| # 60 | Podajnik papieru: 150 arkuszy | TAK |  |
| # 61 | Taca odbiorcza: 100 arkuszy | TAK |  |
| # 62 | Pamięć 128 MB | TAK |  |
| # 63 | Wydajność 10000 str/mies | TAK |  |
| # 64 | Rozdzielczość w czerni 600 x 600 dpi | TAK |  |
| # 65 | Szybkość druku w czerni 22 str/min | TAK |  |
| # 66 | Obsługiwane formaty nośników A4, A5, A6, B5-JIS, etykiety, kartony, koperty, od 76 x 127 do 216 x 356 mm, szorstki, welinowy, zwykły | TAK |  |
| # 67 | Druk dwustronny ręczny | TAK |  |
| # 68 | Wejścia/wyjścia | TAK |  |
| # 69 | Złącze USB 2.0 | TAK |  |
| # 70 | Wymiary (szer. x wys.x gł.) 360 x 190 x 250 mm +/- 20 % | TAK |  |
| # 71 | Waga 4 – 5 kg | TAK |  |
| # 72 | Wyposażenie instrukcja obsługi, toner startowy | TAK |  |
| Komputer stacjonarny 1 szt |  |  |  |
| 73 | Ekran: | TAK |  |
| 74 | Przekątna: 21-23 cale | TAK |  |
| 75 | Rozdzielczość: min. FHD 1080p (1920x1080), kąty widzenia min. 176°/176°, podświetlenie LED, 250nits, format 16:9, matryca anti-glare | TAK |  |
| 76 | Obudowa | TAK |  |
| 77 | zintegrowana z monitorem (AIO) ze stopą | TAK |  |
| 78 | regulacja Tilt: -5°/65° | TAK |  |
| 79 | musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) | TAK |  |
| 80 | Założona blokada kensington musi uniemożliwiać otworzenie tylnej obudowy | TAK |  |
| 81 | Możliwość zainstalowania komputera na ścianie przy wykorzystaniu ściennego systemu montażowego VESA z możliwością demontażu stopy. | TAK |  |
| 82 | Obudowa trwale oznaczona nazwą producenta, nazwą komputera, part numberem, numerem seryjnym | TAK |  |
| 83 | Obudowa musi umożliwiać beznarzędziowy demontaż podstawy komputera oraz możliwość wymiany pamięci RAM, dysku M.2 oraz napędy optycznego | TAK |  |
| 84 | Chipset dostosowany do zaoferowanego procesora | TAK |  |
| 85 | Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera. Wyposażona w min. 2 złącza M.2 z czego jedno obsługujące dysk SSD PCIe NVMe | TAK |  |
| 86 | Procesor klasy x86, 2 rdzeniowy, 4 wątkowy, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych, taktowany zegarem co najmniej 3,9 GHz, pamięcią cache L3 co najmniej 3 MB lub równoważny wydajnościowo osiągający wynik co najmniej 5780 pkt w teście PassMark CPU Mark, według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net Wynik nie wcześniej niż na dzień 05.01.2018 | TAK |  |
| 87 | Pamięć operacyjna min. 8 GB SODIMM DDR4. Ilość banków pamięci: min. 2 szt. | TAK |  |
| 88 | Dysk twardy min. 128 GB SSD, zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii. | TAK |  |
| 89 | Napęd optyczny nagrywarka DVD +/-RW | TAK |  |
| 90 | Karta graficzna. Zintegrowana karta graficzna wykorzystująca pamięć RAM systemu dynamicznie przydzielaną na potrzeby grafiki w trybie UMA (Unified Memory Access) – z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci. | TAK |  |
| 91 | Audio/Video. Wbudowana, zgodna z HD Audio, wbudowane głośniki stereo 2 x 3W, wbudowany mikrofon, wbudowana kamera HD720p z mechaniczną przesłoną umożliwiającą fizyczne zasłonięcie kamery | TAK |  |
| 92 | Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Mbit/s z funkcją PXE oraz Wake on LAN | TAK |  |
| 93 | WiFi 1x1 AC + BT 4.0 | TAK |  |
| 94 | Porty/złącza. Wbudowane (minimum): HDMI-out, 6x USB z czego min 2 x USB 3.1 z boku obudowy, 1 x RJ 45 (LAN), 1 x wyjście na słuchawki/wejście na mikrofon (combo), czytnik kart pamięci min 6 w 1. Wymagana ilość portów nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. | TAK |  |
| 95 | Klawiatura/mysz. Klawiatura przewodowa w układzie US. Mysz przewodowa z rolką (scroll) | TAK |  |
| 96 | Zasilacz. Maksymalna moc zasilacza nie większa niż 90W 85% | TAK |  |
| 97 | System operacyjny. Microsoft Windows 10 Pro 64 bit lub równoważny | TAK |  |
| 98 | BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI | TAK |  |
| 99 | Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych informacji o: | TAK |  |
| 100 | - modelu komputera, producencie komputera | TAK |  |
| 101 | - numerze seryjnym | TAK |  |
| 102 | - AssetTag | TAK |  |
| 103 | - MAC Adres karty sieciowej, | TAK |  |
| 104 | - wersja Biosu wraz z datą produkcji | TAK |  |
| 105 | - zainstalowanym procesorze, jego taktowaniu i ilości rdzeni | TAK |  |
| 106 | - ilości pamięci RAM wraz z taktowaniem | TAK |  |
| 107 | - stanie pracy wentylatora | TAK |  |
| 108 | - napędach lub dyskach podłączonych do portów SATA oraz M.2 (model dysku twardego i napędu optycznego) | TAK |  |
| 109 | Możliwość z poziomu Bios: | TAK |  |
| 110 | - wyłączenia selektywnego (pojedynczego) portów USB | TAK |  |
| 111 | - wyłączenia selektywnego (pojedynczego) portów SATA | TAK |  |
| 112 | - wyłączenia wbudowanej kamery, karty WiFi, karty audio, mikrofonu, czytnika kart | TAK |  |
| 113 | - ustawienia hasła: administratora, Power-On, HDD | TAK |  |
| 114 | - wglądu w system zbierania logów z możliwością czyszczenia logów | TAK |  |
| 115 | - wyboru trybu uruchomienia komputera po utracie zasilania (włącz, wyłącz, poprzedni stan) | TAK |  |
| 116 | - ustawienia trybu wyłączenia komputera w stan niskiego poboru energii | TAK |  |
| 117 | - zdefiniowania trzech sekwencji botujących (podstawowa, WOL, po awarii) | TAK |  |
| 118 | - załadowania optymalnych ustawień Bios | TAK |  |
| 119 | - zablokowania komputera po nieautoryzowanej zmianie konfiguracji sprzętowej | TAK |  |
| 120 | - z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. | TAK |  |
| 121 | Certyfikaty i standardy | TAK |  |
| 122 | - Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć wraz z dostawą) | TAK |  |
| 123 | - ENERGY STAR 6.1 | TAK |  |
| 124 | - Deklaracja zgodności CE (należy załączyć wraz z dostawą) | TAK |  |
| 125 | - Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki | TAK |  |
| 126 | Waga/rozmiary urządzenia: Waga urządzenia wraz ze stopą max. 6,4 kg Suma wymiarów (z podstawą) nie może przekraczać: 1142 mm | TAK |  |
| 127 | Bezpieczeństwo i zdalne zarządzanie | TAK |  |
| 128 | - Złącze typu Kensington Lock | TAK |  |
| 129 | - możliwość ustawienia portów USB z poziomu BIOS w jednym z dwóch trybów: 1. użytkownik może kopiować dane z urządzenia pamięci masowej podłączonego do pamięci USB na komputer ale nie może kopiować danych z komputera na urządzenia pamięci masowej podłączone do portu USB 2. użytkownik nie może kopiować danych z urządzenia pamięci masowej podłączonego do portu USB na komputer oraz nie może kopiować danych z komputera na urządzenia pamięci masowej | TAK |  |
| 130 | Możliwość weryfikacji konfiguracji fabrycznej zakupionego sprzętu | TAK |  |
| 131 | Myszka optyczna uniwersalna szt 2 | TAK |  |
| 132 | Klawiatura uniwersalna typu QWERTY USB szt. 2 | TAK |  |
| 133 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce. Dostępność wyposażenia i części zamiennych minimum 10 lat. | TAK |  |
| 134 | Plan posadowienia i projekt osłon stałych dla pomieszczenia, w którym będzie wykonywana instalacja | TAK, przed instalacją |  |
| 135 | Szkolenie w zakresie testów podstawowych oraz obsługi dedykowanych fantomów i monitorów zakończone certyfikatem | TAK |  |
| Gwarancja |  |  |  |
| 136 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
| Inne |  |  |  |
| 137 | Wykonawca zobowiązany jest do demontażu i utylizacji istniejącego urządzenia Aparat mammograficzny Diamond, nr fabryczny:20695/700C, rok produkcji 2007 | TAK |  |
| 138 | Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie niezbędne prace do właściwego funkcjonowania aparatu. | TAK |  |

(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym 
osoby uprawnionej do składania oświadczeń 
woli w imieniu podmiotu)

Część 8

Aparat do znieczuleń 3 szt.

Nazwa urządzenia/model:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji:

| Lp. | Wymagane parametry techniczne | Parametry wymagane | Parametry oferowane, wypełnia wykonawca wpisując Tak lub NIE i opis (jeśli wymagany) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |  |
|  | Zasilanie 230 V 50 Hz. | TAK |  |  |
|  | Waga aparatu max. 150 kg. | TAK |  |  |
|  | Wbudowany blat do pisania. | TAK |  |  |
|  | Zintegrowane z aparatem oświetlenie przestrzeni roboczej. | TAK |  |  |
|  | Min. 3 szuflady na drobne akcesoria. | TAK |  |  |
|  | Mobilny aparat, cztery koła jezdne, min. dwa koła z hamulcami. | TAK |  |  |
|  | Min. 4 dodatkowe gniazda elektryczne 230 V umożliwiające podłączenie dodatkowych urządzeń. | TAK |  |  |
|  | Zasilanie gazowe (N2O, O2, powietrze) z sieci centralnej. | TAK |  |  |
|  | Manometry dotyczące ciśnienia z sieci centralnej oraz osobne dla butli rezerwowych na panelu przednim aparatu. | TAK |  |  |
|  | Zasilanie awaryjne aparatu na min. 90 minut; akumulator doładowywany w czasie pracy; wskaźnik poziomu naładowania na ekranie respiratora. | TAK |  |  |
|  | Szyna na dodatkowe akcesoria z boku aparatu. | TAK |  |  |
|  | Uchwyty 2 parowników mocowanych jednocześnie – system Selectatec. | TAK |  |  |
|  | Blokada uniemożliwiająca jednoczesną podaż dwóch środków wziewnych jednocześnie. | TAK |  |  |
| System dystrybucji gazów |  |  |  |  |
|  | Precyzyjne przepływomierze elektroniczne dla tlenu, podtlenku azotu, powietrza. Wyświetlanie wartości przepływów w postaci elektronicznej lub tzw. wirtualnych przepływomierzy. Zakres min. tlen, powietrze: 0-15 l/min; N2O: 0-12 l/min. | TAK |  |  |
|  | System automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej z podtlenkiem azotu na poziomie min. 25%. | TAK |  |  |
|  | Elektroniczny mieszalnik świeżych gazów zapewniający stałe stężenie tlenu przy zmianie wielkości przepływu świeżych gazów. | TAK |  |  |
|  | Funkcja ekonometru (optymalizatora) znieczulenia. | TAK |  |  |
|  | Dostosowanie do znieczulania z niskimi przepływami: ustawianie przepływu świeżych gazów od min. 200 ml/min. | TAK |  |  |
| Układ oddechowy |  |  |  |  |
|  | Układ oddechowy okrężny do wentylacji dorosłych i dzieci. | TAK |  |  |
|  | Układ oddechowy fabrycznie podgrzewany. | TAK |  |  |
|  | Możliwość podłączenia układów bezzastawkowych, osobne wyjście bez konieczności rozłączania układu okrężnego. | TAK |  |  |
|  | Obejście tlenowe (bypass tlenowy) o wydajności min. 50 l/min. | TAK |  |  |
|  | Dodatkowy, zintegrowany z aparatem niezależny przepływomierz O2 do podaży na maskę lub wąsy tlenowe, zakres: 0-12 l/min. | TAK |  |  |
|  | Ciśnieniowa zastawka bezpieczeństwa. | TAK |  |  |
|  | Pochłaniacz dwutlenku węgla o budowie przeziernej o pojemności min. 1,5 l. Możliwość wymiany pochłaniacza w czasie pracy bez rozszczelnienia układu. Sygnalizacja odłączenia pochłaniacza. | TAK |  |  |
|  | Możliwość stosowania zamiennych pochłaniaczy wielorazowych i jednorazowych podczas znieczulenia bez rozszczelnienia układu i bez konieczności użycia narzędzi. | TAK |  |  |
|  | Wizualizacja zastawek wdechowej i wydechowej w układzie okrężnym. Możliwość demontażu do czyszczenia i sterylizacji. | TAK |  |  |
|  | Eliminacja gazów anestetycznych poza salę operacyjną – aktywny odciąg. | TAK |  |  |
|  | Respirator anestetyczny napędzany pneumatycznie, sterowany mikroprocesorowo. | TAK |  |  |
| Tryby wentylacji |  |  |  |  |
|  | Możliwość prowadzenia wentylacji ręcznej natychmiast po przełączeniu z wentylacji mechanicznej przy pomocy dźwigni. | TAK |  |  |
|  | Wentylacja kontrolowana objętością VCV. | TAK |  |  |
|  | Wentylacja kontrolowana ciśnieniem PCV. | TAK |  |  |
|  | Wentylacja w trybie SIMV. | TAK |  |  |
|  | Tryb wentylacji PSV z zabezpieczeniem na wypadek bezdechu. | TAK |  |  |
|  | Wentylacja w trybie kontrolowanym ciśnieniem z gwarantowaną objętością: PCV-VG – możliwość rozbudowy. | TAK |  |  |
| Regulacje |  |  |  |  |
|  | Dodatnie ciśnienie końcowo wydechowe PEEP (podać zakres) min. 3 do 30 cmH2O. | TAK |  |  |
|  | Regulacja stosunku wdechu do wydechu – podać zakres, min 4:1 do 1:8. | TAK |  |  |
|  | Regulacja częstości oddechu (podać zakres) min 4 do 90 odd./min. | TAK |  |  |
|  | Regulacja ciśnienia wdechowego od min 5 do 65 cmH2O. | TAK |  |  |
|  | Regulacja ciśnienia wspomagania od min 3 do 60 cmH2O. | TAK |  |  |
|  | Regulacja objętości oddechowej (podać zakres) min: 20 – 1500 ml. | TAK |  |  |
|  | Regulacja czasu wdechu od min 0,3 do 5 sek. | TAK |  |  |
|  | Regulacja pauzy wdechowej w zakresie min 5-60%. | TAK |  |  |
|  | Regulacja czułości wyzwalania w zakresie min. 0,5 - 15 l/min. | TAK |  |  |
|  | Regulacja czułości wyzwalania ciśnieniowego w zakresie min. 1 - 15 cmH2O. | TAK |  |  |
| Alarmy |  |  |  |  |
|  | Alarm niskiej i wysokiej objętości minutowej MV. | TAK |  |  |
|  | Alarm niskiej i wysokiej objętości pojedynczego oddechu TV. | TAK |  |  |
|  | Alarm niskiej i wysokiej częstości oddechów f. | TAK |  |  |
|  | Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego. | TAK |  |  |
|  | Alarm braku zasilania w energię elektryczną. | TAK |  |  |
|  | Alarm Apnea. | TAK |  |  |
|  | Alarm minimalnego i maksymalnego stężenia tlenu. | TAK |  |  |
|  | Alarm nieprawidłowego montażu lub odłączonego pochłaniacza CO2. |  |  |  |
|  | Automatyczny zapis z możliwością łatwego odczytu min. 100 ostatnich komunikatów o alarmach i błędach. | TAK |  |  |
| Pomiar i obrazowanie |  |  |  |  |
|  | Pomiar objętości oddechowej TV. | TAK |  |  |
|  | Pomiar objętości minutowej MV. | TAK |  |  |
|  | Pomiar częstotliwości oddechowej f. | TAK |  |  |
|  | Pomiar I:E (wartość cyfrowa). | TAK |  |  |
|  | Ciśnienia szczytowego (wartość cyfrowa). | TAK |  |  |
|  | Ciśnienia Plateau (wartość cyfrowa). | TAK |  |  |
|  | Ciśnienia średniego (wartość cyfrowa). | TAK |  |  |
|  | Ciśnienia PEEP (wartość cyfrowa). | TAK |  |  |
|  | Krzywa ciśnienia i krzywa przepływu w funkcji czasu wyświetlane na ekranie aparatu przy wentylacji mechanicznej i ręcznej. | TAK |  |  |
|  | Wyświetlanie pętli oddechowych: ciśnienie / objętość, przepływ / objętość, ciśnienie / przepływ. Możliwość zapisania pętli referencyjnej i zapamiętania min. 4 wyświetlonych pętli spirometrycznych. Pomiar z wyświetlaniem oporów i podatności dróg oddechowych. | TAK |  |  |
|  | Wyświetlanie całkowitego przepływu oraz stężenia tlenu świeżych gazów. | TAK |  |  |
|  | Kolorowy ekran respiratora, przekątna min. 15’’, wbudowany w korpus aparatu o rozdzielczości min. 1024 x 768. | TAK |  |  |
|  | Obsługa respiratora za pomocą pokrętła funkcyjnego i ekranu dotykowego. | TAK |  |  |
|  | Automatyczna kompensacja dopływu świeżych gazów w trakcie pracy. | TAK |  |  |
|  | Pomiar podatności układu oddechowego wraz z automatyczną kompensacją w czasie pracy. | TAK |  |  |
|  | Trendy graficzne i tabelaryczne min. dla TVe, MV, Ppeak, Plateau, PEEP, Pmean, f, EtCO2, FiO2. Trendy z min. 24 godz. | TAK |  |  |
|  | Stale wyświetlana na ekranie aparatu aktualna data i czas oraz wbudowany stoper umożliwiający monitorowanie czasu trwania zabiegu. | TAK |  |  |
| Kapnografia z analizą gazów anestetycznych i pomiarem stężenia tlenu (moduł aparatu) |  |  |  |  |
|  | Pomiar stężenia CO2 (wdechowe i wydechowe). | TAK |  |  |
|  | Pomiar stężenia tlenu (wdechowe i wydechowe) za pomocą czujnika paramagnetycznego. Nie dopuszcza się czujników galwanicznych. | TAK |  |  |
|  | Monitorowane gazy anestetyczne: izofluran, enfluran, sewofluran, desfluran (automatyczna identyfikacja środka). | TAK |  |  |
|  | Wyświetlanie krzywej kapnograficznej. | TAK |  |  |
|  | Obliczanie i wyświetlanie wartości MAC z uwzględnieniem wieku pacjenta. | TAK |  |  |
|  | Wbudowany w aparat ssak injektorowy z regulacją siły ssania, napędzany sprężonymi gazami z butlą wielorazowego użytku o pojemności min 1,0 l. | TAK |  |  |
|  | Komunikacja całego systemu z użytkownikiem w języku polskim. | TAK |  |  |
|  | Aparat i monitor, parownik jednego producenta, kompatybilność modułowa (możliwość wykorzystania modułów aparatu w monitorze z wyświetlaniem parametrów dotyczących np. stężeń gazów). | TAK |  |  |
|  | Instrukcja Obsługi w języku polskim. | TAK |  |  |
|  | Dodatkowy moduł kapnografii w strumieniu bocznym 1 na aparat. | TAK |  |  |
| Monitor pacjenta |  |  |  |  |
|  | Monitor modułowy. Moduły pomiarowe wymienialne przez użytkownika bez udziału serwisu. | TAK |  |  |
|  | Kolorowy pojedynczy ekran w postaci płaskiego panelu LCD TFT o przekątnej minimum 15" i rozdzielczości co najmniej 1900 x 1000 pikseli. | TAK |  |  |
|  | Opisy i komunikaty ekranowe w języku polskim. Obsługa poprzez ekran dotykowy pojemnościowy (wielodotykowy). | TAK |  |  |
|  | Min. 8 krzywych dynamicznych wyświetlanych jednocześnie na ekranie. | TAK |  |  |
|  | Zasilanie sieciowe dostosowane do 230 V / 50 Hz. Wewnętrzny akumulator, wymienialny przez użytkownika, pozwalający na minimum 100 minut pracy w konfiguracji EKG, NIBP, SpO2. | TAK |  |  |
|  | Cicha praca urządzenia – chłodzenie konwekcyjne. | TAK |  |  |
|  | Wyposażenie z złącza wejścia/wyjścia: | TAK |  |  |
|  | - wyjście sygnału DVI do podłączenia ekranu kopiującego. | TAK |  |  |
|  | - co najmniej 2 gniazda USB do podłączenia klawiatury oraz myszki komputerowej. | TAK |  |  |
|  | - gniazdo RJ-45 do połączenia z siecią monitorowania. | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy monitora o moduły pomiarowe: - inwazyjnego ciśnienia (co najmniej cztery kanały), - inwazyjnego pomiaru rzutu minutowego metodą termodylucji, - inwazyjnego pomiaru rzutu minutowego metodą PiCCO lub Edwards, - stężenia gazów anestetycznych, - saturacji ośrodkowej krwi żylnej, - stopnia uśpienia BIS, - EEG, - przewodnictwa nerwowo-mięśniowego NMT, - oksymetrii tkankowej, - mechaniki oddechowej wraz z VCO2. | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy monitora o podłączenie i wyświetlania na jego ekranie danych z zewnętrznych urządzeń medycznych: (respiratory, aparaty do znieczulania, monitory tCPO2/PCO2). | TAK |  |  |
| Mierzone parametry |  |  |  |  |
|  | EKG - pomiar częstości akcji serca. Zakres minimum 30 - 300/min. Ustawianie prędkości przesuwu krzywej EKG do wyboru co najmniej: 6.25; 12.5; 25; 50 mm/s. Ustawianie wzmocnienia krzywej EKG do wyboru co najmniej: x0.125; x0.25; 0.5; x1; x2; x4; auto. | TAK |  |  |
|  | Monitorowanie do 7 odprowadzeń jednocześnie. | TAK |  |  |
|  | W komplecie z monitorem przewód EKG z kompletem 5 końcówek. | TAK |  |  |
|  | Analiza arytmii – wykrywanie co najmniej 23 kategorie zaburzeń rytmu w tym VF, ASYS, BRADY, TACHY, AF. | TAK |  |  |
|  | Analiza odcinka ST – jednoczesny pomiar odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach w zakresie co najmniej od -2,0 do +2,0 mV. | TAK |  |  |
|  | Analiza zmian odcinka QT oraz obliczanie wartości QTc. | TAK |  |  |
|  | Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami lub w formie wykresów kołowych. | TAK |  |  |
|  | RESP – pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną. Zakres pomiarowy częstości oddechu co najmniej od 5 do 200 R/min. Możliwość wyboru odprowadzeni do monitorowania respiracji. Wybór prędkości przesuwu krzywych co najmniej 3; 6.25; 12,5; 25 mm/s. | TAK |  |  |
|  | Saturacja (SpO2). Zakres pomiarowy %SpO2 0-100%. Zakres pomiarowy częstości pulsu co najmniej 30-300 P/min. Jednoczesne wyświetlanie krzywej pletzymograficznej oraz wartości % saturacji, częstości pulsu i wskaźnika perfuzji. Alarm desaturacji. W komplecie z monitorem przewód interfejsowy oraz wielorazowy czujnik SpO2: typu klips na palec. | TAK |  |  |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia metoda oscylometryczna. Pomiar ręczny, automatyczny i ciągły (powtarzające się pomiary w okresie co najmniej 4 min). Pomiar automatyczny z regulowanym interwałem co najmniej 1 – 480 minut. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. Funkcja stazy. Funkcja wstępnego ustawiania ciśnienia pompowania mankietu. Pomiar częstości pulsu wraz z nieinwazyjnym ciśnieniem co najmniej w zakresie do 30 do 300 P/min. | TAK |  |  |
|  | W komplecie z monitorem przewód oraz mankiety mały, średni, duży oraz bardzo duży dla dorosłych. | TAK |  |  |
|  | Pomiar temperatury, dwa tory pomiarowe (na wszystkich stanowiskach). Wyświetlanie T1, T2 oraz różnicy między nimi. | TAK |  |  |
|  | W komplecie z monitorem powierzchniowy czujnik temperatury dla dorosłych. | TAK |  |  |
|  | Pomiar inwazyjnego ciśnienia, dwa tory pomiarowe. Wyświetlanie wartości skurczowych, rozkurczowych i średnich. Zakres pomiarowy inwazyjnego ciśnienia co najmniej od -50 do +350 mmHg. Obliczanie wartości PPV. Pomiar częstości pulsu wraz z inwazyjnym ciśnieniem co najmniej w zakresie do 30 do 300 P/min. | TAK |  |  |
|  | Funkcja wyświetlania dwóch krzywych inwazyjnego ze wspólnym poziomem zero. | TAK |  |  |
|  | W komplecie z monitorem: dwa przewody połączeniowe do przetworników ciśnienia, 5 szt. jednorazowych przetworników ciśnienia, płytka i zacisk do mocowania przetworników na statywie. | TAK |  |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję trybu intubacji: zawieszenie działania alarmów związanych z modułem CO2 i wyświetlanie na ekranie stopera z czasem jaki pozostał do zakończenia procesu intubacji (ustawiane czasy co najmniej do wyboru 1 i 2 minuty). | TAK |  |  |
|  | Ustawianie granic alarmowych przez użytkownika oraz funkcja automatycznego ustawiania granic alarmowych na podstawie bieżących wartości parametrów. Ustawianie głośności alarmowania (co najmniej 5 poziomów do wyboru). Ustawianie wzorców sygnalizacji alarmowej (co najmniej 3 wzorce do wyboru). | TAK |  |  |
|  | Przynajmniej 120-godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów, w postaci tabel i wykresów z rozdzielczością przynajmniej 1 minuty. | TAK |  |  |
|  | Zapamiętywanie krzywych dynamicznych w czasie rzeczywistym (funkcja full dislosure) – pamięć co najmniej 12 godzin. | TAK |  |  |
|  | Zapamiętywanie co najmniej 500 zdarzeń alarmowych (krzywe i odpowiadające im wartości parametrów). | TAK |  |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcje obliczeń dawki (lekowych), hemodynamicznych, natlenienia, nerkowych i wentylacji oraz w funkcję obliczania poziomu świadomości wg. skali Glasgow. | TAK |  |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję programowania i zapamiętywania przez użytkownika własnych konfiguracji ekranu. | TAK |  |  |
|  | Monitor przystosowany do pracy w sieci: | TAK |  |  |
|  | - możliwość współpracy z centralą pielęgniarską. | TAK |  |  |
|  | - możliwość podłączenia do monitora, bez pośrednictwa centrali, sieciowej drukarki laserowej i wykonywania wydruków na standardowym papierze formatu A4: krzywych dynamicznych oraz trendów graficznych i tabelarycznych. | TAK |  |  |
|  | Funkcja „standby”, pozwalająca na wstrzymanie monitorowania pacjenta, związane np. z czasowym odłączeniem go od monitora, bez konieczności wyłączania monitora i na szybkie, ponowne uruchomienie monitorowania. | TAK |  |  |
|  | Funkcja „tryb prywatny” pozwalająca - w przypadku podłączenia urządzenia do centrali - na ukrycie danych przed pacjentem i wyświetlanie ich tylko na stanowisku centralnym. | TAK |  |  |
|  | Funkcja wspomagająca prowadzenie procesu znieczulania z podziałem na etapy: indukcja, znieczulenie, wybudzenie. Zestawienie trendów i mierzonych parametrów najbardziej potrzebnych na każdym z tych etapów. | TAK |  |  |
| Pomiar zwiotczenia mięśni |  |  |  |  |
|  | Moduł monitora lub aparatu z akcesoriami. Nie dopuszcza się osobnego urządzenia. | TAK |  |  |
| Pomiar BIS |  |  |  |  |
|  | Moduł monitora lub aparatu z akcesoriami. Nie dopuszcza się osobnego urządzenia. | TAK |  |  |

(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym 
osoby uprawnionej do składania oświadczeń 
woli w imieniu podmiotu)

Część 9

Diatermia endoskopowa 1 szt.

Nazwa urządzenia /model:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji:

| Lp | # Wymagane parametry techniczne | Parametry wymagane | Parametry oferowane, wypełnia wykonawca wpisując Tak lub NIE i opis (jeśli wymagany) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat umożliwiający pracę monopolarną i bipolarną | TAK |  |
|  | Aparat wraz z modułem do pracy w osłonie argonu | TAK |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
|  | Liczba gniazd przyłączeniowych: - monopolarne – min. 2 szt. (dla kabli z wtykiem 1-pin średnicy 4 mm oraz 3-pin) - bipolarne – 1 szt. (dla kabli z wtykiem koncentrycznym 4mm i kabli 2-pin) - argonowe – 1 szt. - bierne do przyłączania kabli z wtykiem 6,3mm oraz 2-pinowym | TAK |  |
|  | Możliwość wymiany gniazd wyjściowych przez użytkownika w celu zmiany konfiguracji przyłączanych narzędzi | TAK |  |
|  | Na wyświetlaczu moc prądu wyrażona w watach. | TAK |  |
|  | Moc koagulacji argonowej min. 60W. | TAK |  |
|  | Moc cięcia monopolarnego regulowana do min. 200W dla każdego dostępnego trybu pracy cięcia, regulacja z dokładnością 1W w całym zakresie; dostępne w osłonie argonu i bez osłony | TAK |  |
|  | Moc koagulacji monopolarnej regulowana do min. 120W dla każdego dostępnego trybu pracy, regulacja z dokładnością 1W w całym zakresie; dostępne w osłonie argonu i bez osłony | TAK |  |
|  | Moc koagulacji bipolarnej regulowana do min. 120W dla każdego dostępnego trybu pracy, regulacja z dokładnością 1W w całym zakresie | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru efektu hemostatycznego dla cięcia monopolarnego - regulowane w skali min.8-stopniowej (niezależnie od ustawień mocy maksymalnej); dostępne w osłonie argonu i bez osłony | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru trybu koagulacji monopolarnej: kontaktowej: łagodnej lub intensywnej dostępne w osłonie argonu i bez osłony | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji intensywności funkcji koagulacji monopolarnej i bipolarnej dla każdego dostępnego trybu w skali co najmniej 4-stopniowej (niezależnie od ustawień mocy maksymalnej); dostępne w osłonie argonu i bez osłony | TAK |  |
|  | Moc koagulacji monopolarnej natryskowej w osłonie argonu regulowana do min. 120W, regulacja z dokładnością 1W w całym zakresie | TAK |  |
|  | Możliwość programowania, tzn. umieszczania w pamięci aparatu przynajmniej 4 różnych konfiguracji nastaw parametrów urządzenia i przypisania im nazw własnych | TAK |  |
|  | Oddzielne programy do polipektomii i sfinkterotomii polegające na całkowicie automatycznym doborze parametrów mocy prądów cięcia monopolarnego i koagulacji łagodnej – parametrów dobranych optymalnie do rodzaju zabiegu i instrumentu | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji intensywności prądu koagulacji monopolarnej (nie dotyczy regulacji mocy maksymalnej) podczas stosowania programów do polipektomii i sfinkterotomii | TAK |  |
|  | Obsługa aparatu z jednego panelu sterującego wyposażonego w ekran wyświetlający komunikaty i ostrzeżenia w języku polskim. | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w gniazdo do komunikacji zewnętrznej dla celów serwisowych wraz z niezbędnym oprogramowaniem | TAK |  |
|  | Automatyczny test urządzenia po uruchomieniu | TAK |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie przyłączonych instrumentów argonowych związane m.in. z przypisaniem im zaprogramowanych nastaw, automatycznym przepłukaniem instrumentu gazem, itd. | TAK |  |
|  | Regulacja przepływu argonu w zakresie min. 0 – 2,5 l/min z dokładnością 0,1 l/min w całym zakresie | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji jasności i kontrastu ekranu, natężenia dźwięku sygnału aktywacyjnego, maksymalnego czasu aktywacji, itd. | TAK |  |
|  | Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia. Informacja o niesprawności w formie komunikatu z opisem wyświetlanym na ekranie urządzenia w jęz. polskim. Historia błędów archiwizowana dla potrzeb serwisu | TAK | . |
|  | System stałej kontroli aplikacji elektrody neutralnej dwudzielnej (ukierunkowanie elektrody, wielkość aktywnej powierzchni kontaktowej, symetria obciążenia połówek elektrody) | TAK |  |
|  | Automatyczny system bezpieczeństwa elektrody neutralnej dopasowujący każdorazowo tolerancję rezystancji tkanki do właściwości skóry pacjenta | TAK |  |
|  | Monitor poprawnego przylegania elektrody neutralnej informujący o aktualnej jakości połączenia elektrody biernej ze skórą pacjenta - wyświetlacz podający bieżącą oporność połączenia skóra-elektroda w Ohm oraz linijka pomiarowa | TAK |  |
| Wyposażenie: |  |  |  |
|  | Reduktor gazu z czujnikiem ciśnienia | TAK |  |
|  | Butla z argonem, legalizowana | TAK |  |
|  | Włącznik nożny podwójny z kablem dł. 5m | TAK |  |
|  | Włącznik nożny pojedynczy z kablem dł. 5m | TAK |  |
|  | Kabel do przyłączania instrumentów endoskopowych | TAK |  |
|  | Elastyczna sonda argonowa śr. 2,3 mm, dł. min. 2 m, końcówka skalowana, wypływ gazu osiowy, jednorazowego użytku, wbudowany filtr bakteriologiczny – 10 szt. | TAK |  |
|  | Elektroda neutralna dzielona symetrycznie, jednorazowa – min. 200 szt. | TAK |  |
|  | Kabel do przyłączania elektrod neutralnych – 2 szt. | TAK |  |
|  | Wózek pod aparaturę przystosowany do transportu 2 butli, wyposażony w pojemniki na akcesoria | TAK |  |

(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym 
osoby uprawnionej do składania oświadczeń 
woli w imieniu podmiotu)

Część 10

Optyka artroskopowa 2 szt.

Nazwa urządzenia /model:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji:

| Lp. | # Wymagane parametry techniczne | Parametry wymagane |  | #### Parametry oferowane, wypełnia wykonawca wpisując Tak lub NIE i opis (jeśli wymagany) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Optyka artroskopowa 4K, kąt widzenia 30 º, średnica 4,0 mm, długość 152,5 mm | TAK |  |  |
| 2 | Płaszcz artroskopowy szybko przepływowy do optyki 4,0 z dwoma kranikami na złącza typu LUER. Płaszcz wraz z obturatorem. | TAK |  |  |
| 3 | Światłowód uniwersalny o średnicy 3,5 mm i długości 270 cm dostępny z 4 przejściówkami typu WOLF, Storz, Olimpus, ACPI do wyboru przez Zamawiającego. | TAK |  |  |
| 4 | Pojemnik na sterylizację optyki. | TAK |  |  |

(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym 
osoby uprawnionej do składania oświadczeń 
woli w imieniu podmiotu)

Część 11

Defibrylator –  3 szt.

Nazwa urządzenia /model:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji:

| Lp. | # Wymagane parametry techniczne | Parametry wymagane | #### Parametry oferowane, wypełnia wykonawca wpisując Tak lub NIE i opis (jeśli wymagany) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rodzaj fali defibrylującej: dwufazowa | TAK |  |
| 2 | Poziom energii defibrylacji w trybie manualnym w zakresie: co najmniej od 150 J do 360 J | TAK |  |
| 3 | Poziom energii defibrylacji w trybie półautomatycznym AED w zakresie: co najmniej od 150 J do 360 J | TAK |  |
| 4 | Możliwość programowania energii 1, 2 i 3 wyładowania | TAK |  |
| 5 | Ekran o przekątnej minimum 5 cali | TAK, podać |  |
| 6 | Wewnętrzna pamięć umożliwiająca przechowywanie minimum 40 minut EKG dla bieżącego pacjenta | TAK |  |
| 7 | Zasilanie z baterii litowo-manganowej, wystarczającej na 5 lat czuwania | TAK |  |
| 8 | Możliwość wykonania minimum 400 wyładowań energią 200 J | TAK |  |
| 9 | Czas ładowania do energii 200 J poniżej 7 sekund | TAK |  |
| 10 | Ciężar kompletnego aparatu max. 3,5 kg | TAK, podać |  |
| 11 | Temperatura pracy: min od 0 do +50ºC | TAK |  |
| 12 | Odporność na wodę i kurz: norma min.IP:55 | TAK |  |
| 13 | Możliwość zgrania danych na komputer klasy PC | TAK/NIE |  |
| 14 | Komunikacja z użytkownikiem: komendy głosowe w języku polskim. Instrukcja obsługi w języku polskim. | TAK |  |
| 15 | Defibrylator wyposażony w torbę przenośną oraz 2 komplety elektrod jednorazowego użytku | TAK |  |
| 18 | Autoryzowany serwis na terenie Polski. | TAK |  |
| 19 | Zagwarantowanie dostępności serwisu, oprogramowania i części zamiennych, przez co najmniej 8 lat od daty dostawy. | TAK |  |

(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym 
osoby uprawnionej do składania oświadczeń 
woli w imieniu podmiotu)

Część 12

Pulsoksymetr 4 szt.

Nazwa urządzenia /model:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji:

| Lp. | Wymagane parametry techniczne | Parametry wymagane | Parametry oferowane, wypełnia wykonawca wpisując Tak lub NIE i opis (jeśli wymagany) |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis parametrów |  |  |  |
| 1. | Pulsoksymetr stacjonarno-przenośny | TAK |  |
| 2. | Waga z akumulatorem: max 1,2 kg | TAK |  |
| 3. | Wymiary maksymalne szerokość x głębokość x wysokość: 245 mm x 84 mm x 85 mm | TAK |  |
| 4. | Zasilanie sieciowe 230V AC 50/60 Hz | TAK |  |
| 5. | Zasilanie awaryjne z wewnętrznego akumulatora na minimum 5 godzin pracy z możliwością rozbudowy o kolejne 5 godzin | TAK |  |
| 6. | Czas ładowania akumulatora do pełnej mocy: maksymalnie 6 godzin | TAK |  |
| 7. | Panel z przyciskami funkcyjnymi i wskaźnikami parametrów na przedniej płycie aparatu | TAK |  |
| 8. | Pomiar saturacji w zakresie min. 0-100% | TAK |  |
| 9. | Pomiar tętna w zakresie min. 30-250 bpm | TAK |  |
| 10. | Dokładność pomiaru saturacji w minimalnym zakresie: Dzieci/dorośli Od 70% do 100%: ±2 cyfry[%] Od 50% do 69%: ±3 cyfry[%] Noworodki Od 70% do 100%: ±3 cyfry[%] Od 50% do 69%: ±4 cyfry[%] | TAK |  |
| 11. | Aparaty z wyświetlaczem LCD lub LED min. 6” z wyświetlaczem krzywej platyzmograficznej | TAK |  |
| 12. | Regulacja jasności wyświetlacza min. 5 poziomów | TAK |  |
| 13. | Min. 3 tryby pracy wyświetlacza(duże znaki, duże znaki z krzywą SpO2, duże znaki z mini trendem, krzywa SpO2 oraz małe parametry cyfrowe) | TAK |  |
| 14. | Selektywne włączane/wyłączane alarmy dla wszystkich parametrów | TAK |  |
| 15. | Ustawianie granic alarmów wszystkich parametrów | TAK |  |
| 16. | Możliwość min. 4 stopniowego zawieszania alarmów: 30 sekund, 1min., 1,5 min., 2 min. | TAK |  |
| 17. | Alarmy wizualne oraz dźwiękowe SpO2 oraz częstości tętna | TAK |  |
| 18. | Ustawienie głośności sygnalizacji alarmowej w zakresie min 6 poziomów | TAK |  |
| 19. | Przeznaczony dla wszystkich kategorii wiekowych, wyposażony w odpowiednie algorytmy pomiarowe. Automatycznie włącza algorytmy i zakresy pomiarowe adekwatne do wybranej kategorii wiekowej pacjenta | TAK |  |
| Parametry wyświetlane |  |  |  |
| 20 | Częstość pulsu | TAK |  |
| 21 | Procentowy pomiar SPO2 | TAK |  |
| 22 | Wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej | TAK |  |
| 23 | Wskaźnik perfuzji | TAK |  |
| 24 | Wskaźnik stanu pracy - sieć, akumulator | TAK |  |
| 25 | Sygnalizacja odłączenia czujnika saturacji | TAK |  |
| 26 | Przegląd trendów tabelarycznych i graficznych z min 350 godzin w rozdzielczości nie gorszej niż10 sekund. | TAK |  |
| 27 | Krótki trend SpO2 oraz PR z ostatnich min.30 min. | TAK |  |
| 28 | Alarm wizualny i dźwiękowy rozładowania wewnętrznego akumulatora | TAK |  |
| Pozostałe parametry |  |  |  |
| 29 | Port RS232 | TAK |  |
| 30 | Uchwyt w obudowie do przenoszenia aparatu | TAK |  |
| 31 | System eliminacji wpływu efektów ruchowych oraz możliwość pomiaru przy niskiej perfuzji | TAK |  |
| 32 | Modulacja tonu pulsu w zależności od zmierzonej wartości SpO2 | TAK |  |
| 33 | Możliwość podłączenia do drukarki | TAK |  |
| 34 | Wyprowadzenie danych o przebiegu monitorowania saturacji w formacie elektronicznym do opcjonalnego oprogramowania. Oprogramowanie w języku polskim. | TAK |  |
| 35 | Wyświetlane komunikaty w języku polskim | TAK |  |
| Gwarancja |  |  |  |
| 36 | Gwarancja min. 6 miesięcy na akcesoria (z wyłączeniem uszkodzeń mechanicznych) Gwarancja dostępności oryginalnych części zamiennych przez min. 10 lat. | TAK |  |
| Inne |  |  |  |
| 37 | Oprogramowanie pulsoksymetru w języku polskim | TAK |  |
| 38 | Wyposażenie każdego pulsoksymetru -wielorazowy czujnik SpO2 typu klips dla dorosłych i dzieci | TAK |  |
| 39 | Autoryzowany serwis z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta (autoryzacja) | TAK |  |

(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym 
osoby uprawnionej do składania oświadczeń 
woli w imieniu podmiotu)

Część 13

Aparat do EKG 2 szt.

Nazwa urządzenia /model:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji:

| Lp. | Wymagane parametry techniczne | Parametry wymagane | Parametry oferowane, wypełnia wykonawca wpisując Tak lub NIE i opis (jeśli wymagany) |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
| 1. | Aparat 12-kanałowy | TAK |  |
| 2. | Ekran graficzny-dotykowy LCD z możliwością podglądu 12 dowolnych odprowadzeń (oraz informacjami tekstowymi o parametrach zapisu i wydruku oraz kontakcie każdej elektrody ze skórą) | TAK |  |
| 3. | Wymiar ekranu 5,7” ; 118 x 89 mm | TAK |  |
| 4. | Wymiary aparatu max. 407x312x125mm | TAK |  |
| 5. | Rozdzielczość ekranu (punkty 640 x 480) | TAK |  |
| 6. | Klawiatura kombinowana alfanumeryczna i funkcyjna ekran dotykowy | TAK |  |
| 7. | Kontrola kontaktu każdej elektrody ze skórą | TAK |  |
| 8. | Zasilanie sieciowo-akumulatorowe | TAK |  |
| 9. | Waga max.: 5,7 kg (z wbudowanym akumulatorem) | TAK |  |
| 10. | Zasilanie 115V/230V, 50-60Hz | TAK |  |
| 11. | Szerokość papieru 210 mm | TAK |  |
| 12. | Rodzaj papieru: rolka, składany, faxowy | TAK |  |
| 13. | Prędkość przesuwu papieru (mm/s) 5; 10; 25; 50 | TAK |  |
| 14. | Rejestracja jednoczasowa sygnału EKG z 12 odprowadzeń wg Eithovena, Goldberga, Wilsona | TAK |  |
| 15. | Ilość drukowanych odprowadzeń: 3, 4, 6, 12, 2x6 + 1, 4x3 + 2 | TAK |  |
| 16. | Rejestracja w trybie automatycznym: czas synchro | TAK |  |
| 17. | Detekcja kardiostymulatorów | TAK |  |
| 18 | Czułość (mm/mV): 2,5; 5; 10; 20 | TAK |  |
| 19 | Filtr zakłóceń sieciowych (Hz) 50-60 | TAK |  |
| 20 | Filtr zakłóceń mięśniowych (Hz) 25; 35 | TAK |  |
| 21 | Filtr izolinii (Hz): 0,125(1,5s); 0,25(0,6s); 0,5(0,3s); 1,5(0,1s),splines | TAK |  |
| 22 | Filtr autodaptacyjny | TAK |  |
| 23 | Sygnał dźwiękowy tętna | TAK |  |
| 24 | Baza danych minimum 250 zapisów EKG w pamięci aparatu | TAK |  |
| 25 | Profil automatyczny | TAK |  |
| 26 | Profil manualny | TAK |  |
| 27 | Nieograniczona liczba własnych profili użytkownika | TAK |  |
| 28 | Tryb LONG (do wykrywania arytmii) | TAK |  |
| 29 | Możliwość podglądu zapisów EKG bez drukowania z pamięci aparatu | TAK |  |
| 30 | Możliwość wykonania kopii badania z pamięci aparatu | TAK |  |
| 31 | Możliwość wpisania do wydruku danych pacjenta | TAK |  |
| 32 | Możliwość wpisania do wydruku danych lekarza lub ośrodka zdrowia | TAK |  |
| 33 | Możliwość rozbudowy o analizę i interpretacje (analiza liczbowa, interpretacja słowna, uśrednianie krzywych EKG, 10 sek. tętna) | TAK |  |
| 34 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do komputerowego EKG | TAK |  |
| 35 | Współpraca z platformą kardiologiczną, w której można wykonać zarówno badania EKG, jak i spirometrię, próbę wysiłkową, ergospirometrie, holter EKG, holter RR | TAK |  |
| 36 | Możliwość rozbudowy o zestaw do prowadzenia prób wysiłkowych | TAK |  |
| 37 | Możliwość rozbudowy o wewnętrzny moduł spirometryczny (pełna spirometria wdechowo-wydechowa, 49 parametrów) | TAK |  |
| 38 | Możliwość bezpośredniego wydruku ze zwykłej drukarki laserowej | TAK |  |
| 39 | Częstotliwość próbkowania: 2000 Hz | TAK |  |
| 40 | Dedykowany stolik pod EKG | TAK |  |
| 41 | Oprogramowanie do archiwizacji, analizy, interpretacji oraz pracy online | TAK |  |

(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym 
osoby uprawnionej do składania oświadczeń 
woli w imieniu podmiotu)

Część 14

Aparat do EKG 1 szt.

Nazwa urządzenia /model:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji:

| Lp | Wymagane parametry techniczne | Parametry wymagane | Parametry oferowane, wypełnia wykonawca wpisując Tak lub NIE i opis (jeśli wymagany) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zapis 12 odprowadzeń EKG | TAK |  |
| 2. | Odrzucanie sygnałów powszechnych <135 dB | TAK |  |
| 3. | System oparty o szybki procesor 32 bitowy ARM9 | TAK |  |
| 4. | Możliwość pracy w trybie Auto, Manual lub Arytmia (z definiowanym czasem pomiaru) | TAK |  |
| 5. | Rozpoczęcie akwizycji sygnału poprzez jeden przycisk | TAK |  |
| 6. | Detekcja stymulatora serca z możliwością włączenia / wyłączenia tej opcji | TAK |  |
| 7. | Automatyczna regulacja linii izoelektrycznej, cyfrowa filtracja zakłóceń sieciowych i mięśniowych | TAK |  |
| 8. | Pomiar akcji serca w zakresie minimum 30 – 300/min | TAK |  |
| 9. | Moduł automatycznych pomiarów w obrębie QRS: PR, QRS czas trwania, PD, PA, QA, RD, SD, ST J, STM, STE, TA, PA. | TAK |  |
| 10. | Możliwość uaktualniania oprogramowania w razie konieczności, za pośrednictwem nośników danych | TAK |  |
| 11. | Analiza i interpretacja wyników EKG | TAK |  |
| 12. | Obwody wejściowe odporne na impuls defibrylujący | TAK |  |
| 13. | Próbkowanie stymulatora serca minimum 75 000 Hz | TAK |  |
| 14. | Próbkowanie sygnału EKG min. 16 000 HZ | TAK |  |
| 15. | Analiza RR | TAK |  |
| 16. | Filtry dolnoprzepustowe 20/40/100/150 HZ | TAK |  |
| 17. | Korekcja QT wedle Bazett, Framingham, Fridericia | TAK |  |
| 18 | Możliwość włączenia drukowania diagnoz prawidłowych w automatycznym opisie badania | TAK |  |
| 19 | Możliwość ustawienia standardu odprowadzenia: Standard, Cabrera, NEHB, SEQ4 | TAK |  |
| 20 | Możliwość ustawienia drukowania automatycznych kopi raportu do 5 sztuk | TAK |  |
| Drukarka |  |  |  |
| 21 | Prędkość zapisu 5, 12,5, 25, 50 mm/s |  |  |
| 22 | Możliwość przeglądu zapisu EKG przed wydrukiem w celu wizualnej inspekcji jakości zapisu | TAK |  |
| 23 | Wydruk na wbudowanej drukarce na papierze termicznym A4 (do 12 krzywych) z automatycznym opisem parametrów rejestracji, datą i godziną badania | TAK |  |
| 24 | Możliwość trwałego odłączenia w systemie opcji wydruku i automatycznego zapisu badań tylko w pamięci aparatu | TAK |  |
| Ekran |  |  |  |
| 25 | Urządzenie wyposażone w kolorowy ekran umożliwiający jednoczesny podgląd 12 kanałów EKG | TAK |  |
| 26 | Ekran o przekątnej minimum 7 cali, rozdzielczość minimum 800x480 | TAK |  |
| 27 | Podczas pomiaru EKG na ekranie widoczne dane demograficzne pacjenta: nazwisko, numer identyfikacyjny | TAK |  |
| 28 | Informacja na ekranie o stanie naładowania akumulatora oraz o podłączeniu do sieci | TAK |  |
| 29 | Sygnalizacja braku kontaktu elektrod z pacjentem lub złej jakości sygnału za pomocą wizualnych sygnałów na ekranie | TAK |  |
| 30 | Podczas pomiaru EKG na ekranie widoczna wartość częstości serca (w uderzeniach na minutę) | TAK |  |
| 31 | Podczas pomiaru EKG na ekranie widoczny komunikat tekstowy o awarii odprowadzenia | TAK |  |
| Klawiatura |  |  |  |
| 32 | Pełna klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych demograficznych badanych pacjentów z możliwością wpisywania wielkich liter, wyposażona w definiowalne klawisze funkcyjne do bezpośredniego dostępu do: zmiana trybu pracy systemu, zapis EKG, stop zapisu EKG, zmiana krzywych EKG na ekranie, manualne ustawienia zapisu EKG, etc. | TAK |  |
| 33 | Klawiatura odporna na mycie wodą i detergentami bez konieczności użycia specjalnych przyrządów, podejmowania dodatkowych czynności (demontaż) | TAK |  |
| Wyposażenie techniczne |  |  |  |
| 34 | Ergonomiczna konstrukcja przewodów pacjenta składających się z dwóch części: multi – link i 10 odprowadzeń, sposób konstrukcji umożliwiający wymianę tylko pojedynczych uszkodzonych przewodów | TAK |  |
| 35 | Zasilanie sieciowe i akumulatorowe. Zasilanie akumulatorowe, pozwalające na wykonanie minimum 140 badań EKG lub 6 godzin ciągłego monitorowania pacjenta. | TAK |  |
| 36 | Łatwy dostęp do akumulatora. | TAK |  |
| 37 | Możliwość podłączenia kabla pacjenta z wymiennymi przewodami elektrod na wypadek uszkodzenia jednego przewodu. | TAK |  |
| 38 | Masa urządzenia gotowego do pracy (bez papieru) max. 5,5 kg | TAK |  |
| 39 | System operacyjny urządzenia oparty na Windows. | TAK |  |
| 40 | Urządzenie wyposażone w minimum 1 port USB do bezpośredniego podłączenia zewnętrznej klawiatury lub opcjonalnego czytnika kodów kreskowych. | TAK |  |
| 41 | Urządzenie wyposażone w wbudowany czytnik kart SD. | TAK |  |
| 42 | Interfejs komunikacyjny: RS 232 i LAN | TAK |  |
| 43 | Możliwość rozbudowy o opcję wysiłkową oraz sterowanie bieżnią i ergometrem rowerowym. | TAK |  |
| 44 | Komunikacja z aparatem w języku polskim. | TAK |  |
| 45 | Aparat wyposażony w dedykowany wózek z wysięgnikiem na przewody pacjenta, koszykiem na akcesoria | TAK |  |
| 46 | W zestawie: - dwuczęściowy kabel pacjenta umożliwiający wymianę pojedynczych odprowadzeń - komplet elektrod wielorazowego użytku (6 elektrod przyssawkowych, 4 elektrody kończynowe) - papier do drukarki - instrukcja obsługi w języku polskim - dedykowany wózek pod aparat | TAK |  |

(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym 
osoby uprawnionej do składania oświadczeń 
woli w imieniu podmiotu)

Część 15

STANOWISKO DO RESUSCYTACJI

Kardiomonitor 2 szt.

Nazwa urządzenia /model:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji:

| Lp. | Wymagane parametry techniczne | Parametry wymagane | Parametry oferowane, wypełnia wykonawca wpisując Tak lub NIE i opis (jeśli wymagany) |
| --- | --- | --- | --- |
| Kardiomonitor |  |  |  |
| 1. | Kardiomonitor modułowy stacjonarno-przenośny o wadze nie większej niż 7 kg z akumulatorem. | TAK |  |
| 2. | Przeznaczony dla wszystkich kategorii wiekowych, wyposażony w odpowiednie algorytmy pomiarowe. Automatycznie włącza algorytmy i zakresy pomiarowe adekwatne do wybranej kategorii wiekowej pacjenta. | TAK |  |
| 3. | Kardiomonitor wyposażony w uchwyt do przenoszenia oraz niezależny moduł transportowy z ekranem min 4,3". | TAK |  |
| 4. | Zasilacz wbudowany w jednostkę główną. Mechaniczne zabezpieczenie przed przypadkowym wyciagnięciem kabla zasilającego. | TAK |  |
| 5. | Kardiomonitor kolorowy z ekranem LCD z podświetleniem LED o przekątnej nie mniejszej niż 12,1", rozdzielczości min. 800 x 600 pikseli z możliwością regulacji jasności ekranu w zakresie co najmniej 11 poziomów. | TAK |  |
| 6. | Trendy tabelaryczne i graficzne mierzonych parametrów - co najmniej 160 godzin z rozdzielczością nie gorszą niż 1 minuta oraz zapis min. 1 krzywej full disclosure z ostatnich 48 godzin. | TAK |  |
| 7. | Zapamiętywanie zdarzeń alarmowych- min. 200 z zapisem odcinków krzywych z ostatnich min. 16 sekund oraz innych parametrów cyfrowych z możliwością wydruku | TAK |  |
| 8. | Pomiar i monitorowanie co najmniej następujących parametrów: EKG, HR, Respiracja, Saturacja, Nieinwazyjny pomiar ciśnienia, Temperatura (T1, T2, TD) | TAK |  |
| Pomiar EKG |  |  |  |
| 9 | Zakres HR min. 15-350 min. | TAK |  |
| 10 | Monitorowanie EKG z 3, 5 odprowadzeń lub 12 odprowadzeń jednocześnie. | TAK |  |
| 11 | Ilość odprowadzeń automatycznie wykrywana po podłączeniu odpowiedniego przewodu EKG. | TAK |  |
| 12 | Dokładność pomiaru HR nie gorsza niż +/- 1 bpm. | TAK |  |
| 13 | Prędkości kreślenia min. 6,25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s. | TAK |  |
| 14 | Detekcja stymulatora z graficznym zaznaczeniem na krzywej. | TAK |  |
| 15 | Funkcja kaskady. | TAK/NIE |  |
| 16 | Wzmocnienie przebiegu EKG: co najmniej x0,125 cm/mV; x0,25; cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2,0 cm/mV; 4,0 cm/mV; AUTO. | TAK |  |
| 17 | Analiza odcinka ST w zakresie min. +/- 2,0 mV z prezentacją wszystkich odprowadzeń jednocześnie. Możliwość ustawienia punktu referencyjnego do pomiaru ST. | TAK |  |
| 18 | Tryb pracy: Diagnoza, Monitorowanie, Operacja, ST. | TAK |  |
| 19 | Analiza zaburzeń rytmu z rozpoznawaniem min.23 zaburzeń. | TAK |  |
| Pomiar Respiracji |  |  |  |
| 20 | Sposób wyświetlania- w postaci krzywej dynamicznej oraz wartości cyfrowej. | TAK |  |
| 21 | Pomiar impedancyjny częstości oddechów w zakresie min.5-150 odd./min. | TAK |  |
| 22 | Dokładność pomiaru nie gorsza niż +/- 2 oddechy. | TAK |  |
| 23 | Możliwość wyboru z pozycji kardiomonitora odprowadzenia użytego do pomiaru oddechu w celu dopasowania do różnych sposobów oddychania. | TAK/NIE |  |
| 24 | Szybkość przesuwu krzywej respiracji co najmniej:6,25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s. | TAK |  |
| 25 | Wzmocnienie przebiegu respiracji: co najmniej x0,25; cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2,0 cm/mV; 4,0 cm/mV. | TAK |  |
| 26 | Alarmy bezdechu regulowany w zakresie min.10-60 sekund. | TAK |  |
| Pomiar Saturacji (SpO2) |  |  |  |
| 27 | Wyświetlanie wartości cyfrowej saturacji i tętna, krzywej pletyzmograficznej oraz liczbowego wskaźnika perfuzji (PI). | TAK |  |
| 28 | Zakres pomiarowy saturacji 1-100%. | TAK |  |
| 29 | Zakres pomiarowy pulsu co najmniej 20-250 bpm. | TAK |  |
| 30 | Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70-100% nie gorsza niż +/- 3 %. | TAK |  |
| 31 | Niezależna funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywołania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na kończynie na której założony jest czujnik z możliwością programowego włączenia i wyłączenia. | TAK |  |
| 32 | Funkcja sygnalizacji dźwiękowej zmian SpO2. | TAK |  |
| 33 | Wskaźnik identyfikujący sygnał i informujący o jego jakości podczas ruchu lub przy niskiej perfuzji. Wyświetlany na krzywej pletyzmograficznej. | TAK |  |
| Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną (NIBP) |  |  |  |
| 34 | Oscylometryczna metoda pomiaru. Wyświetlanie wartości liczbowej ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego. | TAK |  |
| 35 | Zakres pomiaru ciśnienia co najmniej 10-270 mmHg. | TAK |  |
| 36 | Zakres pomiaru pulsu wraz z NIBP min. 40-240 bpm. | TAK |  |
| 37 | Dokładność pomiaru nie gorsza niż +/- 5 mmHg. | TAK |  |
| 38 | Tryby pomiaru: ręczny, auto, ciągły(powtarzające się pomiary w okresie co najmniej 4 min). | TAK |  |
| 39 | Zakres programowania interwałów w trybie Auto co najmniej 1-720 minut. | TAK |  |
| 40 | Funkcja napełnienia mankietu do wenopunkcji (tzw staza). | TAK |  |
| 41 | Możliwość wstępnego ustawienia ciśnienia w mankiecie. | TAK |  |
| 42 | Kardiomonitor wyposażony w niezależną od pamięci trendów, pamięć ostatnich min. 2000 wyników pomiarów NIBP. | TAK |  |
| 43 | Monitorowanie dynamicznego ciśnienia krwi z ostatnich min. 24 godzin. Monitorowanie co najmniej wartości ciśnienia średniego, średniego za dnia, średniego w nocy, maksymalnego oraz minimalnego. | TAK |  |
| Pomiar temperatury (TEMP) |  |  |  |
| 44 | Zakres pomiarowy min.0-500C. | TAK |  |
| 45 | Dokładność pomiaru nie gorsza niż +/- 0,10C. | TAK |  |
| 46 | Min. 1 tor pomiarowy. | TAK |  |
| Inne parametry |  |  |  |
| 47 | Gniazdo wyjścia sygnału EKG do synchronizacji defibrylatora. | TAK/NIE |  |
| 48 | Monitor wyposażony w moduł wieloparametrowy o budowie kompaktowej, będący również monitorem transportowym z ekranem dotykowym min. 4,3”(kostka wsuwana do ramy urządzenia ). Zasilanie w transporcie na min. 120 minut. Mierzone parametry to min. EKG 3-5 odpr., RR, HR, SPO2, PR, NIBP, 2 kanały TEMP, etCO2(port wbudowany w moduł). Waga modułu max. 1,2 kg. Pamięć danych pacjenta(min. 48 godzin trendów). | TAK |  |
| 49 | Co najmniej 15 niezależnych konfiguracji ekranu i granic alarmowych z możliwością łatwego ich przełączania bez utraty danych pacjenta. | TAK |  |
| 50 | Obsługa kardiomonitora przy pomocy, pokrętła przycisków oraz poprzez ekran dotykowy. | TAK |  |
| 51 | 3-stopniowy system alarmów monitorowanych parametrów. | TAK |  |
| 52 | Akustyczne i wizualne sygnalizowanie wszystkich alarmów. | TAK |  |
| 53 | Możliwość min. 5 stopniowego zawieszania alarmów: 1min., 2min.,3 min., 10 min.,15 min oraz wyłączenia na stałe. | TAK |  |
| 54 | Możliwość ustawienia granic alarmowych wszystkich monitorowanych parametrów w zakresie min. 2 poziomów ważności. Granice alarmowe ustawiane w jednym wspólnym menu dla wszystkich parametrów. | TAK |  |
| 55 | Ustawienie głośności sygnalizacji alarmowej w zakresie min 8 poziomów. | TAK |  |
| 56 | Ręczne i automatyczne ustawienie granic alarmowych w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta. | TAK |  |
| 57 | Wbudowany system zarządzania danymi pacjenta umożliwiający zapis oraz eksport danych min. 15 monitorowanych pacjentów. Funkcja szybkiego przyjęcia oraz wypisania pacjenta. | TAK |  |
| 58 | Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych pacjenta: nazwisko, płeć, nr identyfikacyjny, waga, wzrost, grupa krwi. | TAK |  |
| 59 | Możliwość programowej dezaktywacji poszczególnych modułów pomiarowych. | TAK |  |
| 60 | Oprogramowanie do obliczania leków, kalkulator hemodynamiczny, wentylacyjny, utlenowania, nerkowy. | TAK |  |
| 61 | Kalkulator leków z tabelami miareczkowania, ułatwiającymi przeliczanie dawek powiązanych z masą ciała pacjenta na szybkość podawania leku w ml/godzi. Kalkulator powinien mieć wpisane podstawowe leki oraz umożliwiać skonfigurowanie co najmniej 5 własnych leków. | TAK |  |
| 62 | Zasilanie kardiomonitora z sieci 230V i akumulatora. | TAK |  |
| 63 | Czas pracy kardiomonitora zasilanego z akumulatora nie krótszy niż 3 godziny Akumulator z możliwością wymiany bez udziału serwisu. | TAK |  |
| 64 | Graficzny wskaźnik stanu naładowania akumulatora. | TAK |  |
| 65 | Wyświetlanie - co najmniej 7 przebiegów z możliwością edycji kolorów parametrów, ustawienia dowolnej kolejności ich wyświetlania. Bez użycia funkcji 7xEKG oraz 12xEKG. | TAK |  |
| 66 | Dostępne tryby pracy: - tryb dużych znaków - tryb trendów do wyboru z ostatnich min.: 0,5; 1; 2, 4 lub 8 godzin - tryb oxyCRG - tryb listy - 7-EKG - 7-EKG oraz dodatkowych krzywych - tryb podglądu danych z innych lóżek(bez stacji centralnego nadzoru) | TAK |  |
| 67 | Funkcja informowania o alarmach pojawiających się na innych kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci. | TAK |  |
| 68 | Monitor wyposażony w wyjście VGA/DVI do podłączenia monitora kopiującego. | TAK/NIE |  |
| 69 | Funkcja „tryb prywatny” pozwalająca - w przypadku podłączenia urządzenia do centrali - na ukrycie danych przed pacjentem i wyświetlanie ich tylko na stanowisku centralnym. | TAK |  |
| 70 | Tryb nocny umożliwiający zaprogramowanie jasności ekranu, głośności alarmu, głośności QRS, głośności przycisków. | TAK |  |
| 71 | Kardiomonitor wyposażony w tryb czuwania mający na celu ograniczenie energii. Wyłączenie trybu stand-by umożliwia dokonanie wyboru w zakresie kontynuacji monitorowania tego samego pacjenta lub przyjęcia nowego. | TAK |  |
| 72 | Monitor przystosowany do pracy w standardowej sieci Ethernet (złącze RJ-45). | TAK |  |
| 73 | Możliwość rozbudowy o bezprzewodową komunikację ze stanowiskiem centralnego monitorowania-certyfikowana przez producenta obsługa poprzez oprogramowanie kardiomonitora. | TAK |  |
| 74 | Kardiomonitor przystosowany do eksportu danych do standardowego komputera niepełniącego jednocześnie funkcji centrali. | TAK |  |
| 75 | Monitor wyposażony w min. 4 porty USB do podłączenia klawiatury lub myszki. | TAK |  |
| 76 | Proste aktualizacja oprogramowania poprzez gniazdo USB. Możliwość przenoszenia profilu użytkownika(konfiguracja ekranu, alarmów, jasności itp.) do innego kardiomonitora przy pomocy nośnika pendrive. | TAK |  |
| 77 | Konstrukcja zapobiegająca wchłanianiu kurzu i rozprzestrzenianiu się infekcji - chłodzenie kardiomonitora konwekcyjne, bez wbudowanych wiatraków / wentylatorów. | TAK |  |
| 78 | Kardiomonitor zabezpieczony przed zalaniem wodą-stopień ochrony co najmniej IPX1. | TAK |  |
| 79 | Monitor przygotowany do pomiaru etCO2 (bez konieczności wysyłki do serwisu) – wbudowany zarezerwowany port etCO2 w module transportowym. | TAK |  |
| 80 | Możliwości podłączenia zewnętrznej drukarki i wydruku danych w formacie A4. | TAK |  |
| 81 | Monitor przystosowany do ciągłej pracy w zakresie temperatur co najmniej 5-40oC. | TAK |  |
| 82 | Licznik godzin przepracowanych do celów serwisowych. | TAK |  |
| 83 | Podstawa jezdna z koszykiem na akcesoria; system mocujący kompatybilny z uchwytem ściennym. | TAK |  |
| Możliwości rozbudowy |  |  |  |
| 84 | INWAZYJNY POMIAR CIŚNIENIA (zawiera kabel główny oraz kompatybilny przetwornik IBP na moduł) - zakres pomiarowy min. –50~+300 mmHg - 2 kanały pomiarowe(opcja 4 kanały) - zaprogramowane zakresy pomiarowe z etykietami dla ciśnień min. ART, PA, CVP, RAP, LAP, ICP, LV oraz min.3 własne zakresy - min. 2 prędkości kreślenia krzywej - pomiar wartości PPV oraz SPV. Wyświetlanie na ekranie głównym min. jednego z podanych parametrów w postaci liczbowej. | TAK |  |
| 85 | 12-odprowadzeniowe EKG - możliwość monitorowania EKG z 12 odprowadzeń. | TAK |  |
| 86 | DRUKARKA TERMICZNA - możliwość zapisu min. 3 krzywych - tryby wydruku: rejestracja w czasie rzeczywistym i zaprogramowanym, drukowanie wyzwalane alarmem oraz danych archiwalnych(zdarzeń alarmowych, listy pomiarów NIBP, trendów, wyników obliczeń kalkulatora leków) - min. 2 szybkości wydruku - szerokość papieru min. 50mm | TAK |  |
| 87 | KAPNOMETRIA-pomiar w strumieniu bocznym lub głównym (zawiera 1 linię pomiarową na moduł) - zakres pomiarowy min.0-130 mmHg - możliwość pomiaru u pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych - rozdzielczość max. 1 mmHg. - zakres pomiarowy awRR min.0-150 odd./min. | TAK |  |
| 88 | NIEINWAZYJNY RZUT SERCA-ICG (W zestawie kabel transmisyjny oraz elektrody) - pomiar metodą pośredniego pomiaru kardiografii opornościowej - monitorowanie min. BP, CO, CI, SI, SV, SVR, SVRI, HR, TFC, TFI - zakres pomiarowy HR: min. 40-250 bpm - zakres pomiarowy SV: min. 5-250 ml - zakres pomiarowy C.O.: min. 1,4-15 l/min | TAK |  |
| 89 | RZUT METODĄ TERMODYLUCJI C.O (W zestawie kabel transmisyjny oraz czujniki) - zakres pomiarowy CO min. 0,1-20 l/min - rozdzielczość CO min. 0,1 l/min. - dokładność CO min.0,1 l/min. | TAK |  |
| 90 | INDEKS BISPEKTRALNY BIS (W zestawie kabel transmisyjny oraz elektrody) - zakres pomiarowy BIS: min. 0-100 - zakres pomiarowy SQI min. 0-100%; - zakres pomiarowy EMG min. 0-100 dB - zakres pomiarowy ESR min.0-100 % - dokładność zakresów BIS,SQI,EMG,ESR- 1 % | TAK |  |
| 91 | AG-MONITOROWANIA GAZÓW ANESTETYCZNYCH (W zestawie linia pomiarowa) - pomiar wdechowego oraz wydechowego CO2,O2,N2O oraz gazu anestetycznego (enlfuran, izofluran, sewofluran, halotan, desfluran) - pomiar minimalnego stężenia pęcherzykowego MAC - pomiar awRR | TAK |  |
| 92 | Możliwość rozbudowy o pomiar saturacji w technologii Nellcor | TAK |  |
| 93 | Możliwość rozbudowy o pomiar saturacji w technologii Masimo | TAK |  |
| 94 | Uchwyt ścienny z możliwością obracania i pochylania; system mocujący kompatybilny z podstawą jezdną | TAK |  |
| Gwarancja |  |  |  |
| 95 | Gwarancja min. 6 miesięcy na akcesoria (z wyłączeniem uszkodzeń mechanicznych) Gwarancja dostępności oryginalnych części zamiennych przez min. 10 lat. | TAK |  |
| Inne |  |  |  |
| 96 | Oprogramowanie kardiomonitora w języku polskim | TAK |  |
| 97 | Wyposażenie każdego kardiomonitora -kabel EKG 5-odprowadzeniowy dla dorosłych-1 szt -wielorazowy czujnik SpO2 typu klips dla dorosłych- 1 szt. -mankiet do pomiaru NIBP- 1szt. -wąż połączeniowy NIBP- 1 szt. -czujnik temperatury powierzchniowej -1 szt. | TAK |  |
| 98 | Autoryzowany serwis z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta (autoryzacja) | TAK |  |

Defibrylator 1 szt.

Nazwa urządzenia /model:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji:

| Lp. | Wymagane parametry techniczne | Parametry wymagane | Parametry oferowane, wypełnia wykonawca wpisując Tak lub NIE i opis (jeśli wymagany) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rodzaj fali defibrylacyjnej – dwufazowa | TAK |  |
|  | Defibrylacja ręczna i tryb AED | TAK |  |
|  | Praca z zasilania akumulatorowego: Min. 3,5 godz monitorowanie lub Min. 140 defibrylacji z energia 360 J | TAK |  |
|  | Metronom reanimacyjny z możliwością ustawień rytmu częstości uciśnięć dla pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych, oraz dla dorosłych i dzieci. | TAK |  |
|  | Algorytm w trybie AED, wykrywający ruch pacjenta. | TAK |  |
|  | Zakres wyboru energii w J min. 2-360 J w trybie manualnym. | TAK, podać |  |
|  | Zakres wyboru energii w J min.150J-360J w trybie AED. | TAK, podać |  |
|  | Ilość stopni dostępności energii zewnętrznej min. 24 | TAK, podać |  |
|  | Czas ładowania do energii 200 J poniżej 5 s | TAK, podać |  |
|  | Ekran monitora kolorowy | TAK |  |
|  | Przekątna ekranu monitora min. 5 cali | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowo – akumulatorowe | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania kardiowersji | TAK |  |
|  | Ciężar defibrylatora wraz z akumulatorem max 6 kg | TAK, podać |  |
|  | Możliwość defibrylacji dorosłych i dzieci. | TAK |  |
|  | Wydruk zapisu na papierze o szerokości min 50 mm | TAK, podać |  |
|  | Codzienny autotest bez udziału użytkownika, bez konieczności manualnego włączania urządzenia w trybie pracy akumulatorowej oraz z zasilania zewnętrznego 230V | TAK |  |
|  | Monitorowanie EKG - przewody dla 3 odprowadzeń | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru tętna min. 20-300 u/min | TAK, podać |  |
|  | Zakres wzmocnienia sygnału EKG min. 7 poziomów wzmocnienia od 0,25 do 4 cm/Mv | TAK, podać |  |
|  | Możliwość wykonania stymulacji w trybach „na żądanie” i asynchronicznym | TAK |  |
|  | Częstotliwość stymulacji w zakresie min. 40 – 170 imp./min. | TAK |  |
|  | Natężenie prądu stymulacji w zakresie min. 10 – 200 mA | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł EtCO2 z obserwacją krzywej EtCO2 na ekranie. | TAK/NIE |  |
| 25. | Instrukcja obsługi w języku polskim. | TAK |  |
| 26. | Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych i akcesoriów przez okres 5 lat. | TAK |  |

Pompy infuzyjne 2 szt.

Nazwa urządzenia /model:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji:

| Lp. | Wymaganych parametry techniczne | Parametry wymagane | Parametry oferowane, wypełnia wykonawca wpisując Tak lub NIE i opis (jeśli wymagany) |
| --- | --- | --- | --- |
| Dane ogólne |  |  |  |
| 1 | Pompa strzykawkowa do podawania dożylnego sterowana elektronicznie | TAK |  |
| 2 | Ochrona przed porażeniem, klasa I, typ CF, odporność na defibrylację. | TAK |  |
| 3 | Strzykawka mocowana od frontu. Mocowanie w pełni manualne. Możliwość zamontowania i przygotowania strzykawki przy wyłączonym urządzeniu. | TAK |  |
| 4 | Możliwość ustawiania parametrów infuzji na kolorowym min. 4” ekranie dotykowym | TAK, podać |  |
| 5 | Zasilanie: AC 100 - 240V; 50/60 Hz oraz DC 12V | TAK, podać |  |
| 6 | Samodzielna praca bez zasilania sieciowego min. 12 h przy przepływie 5ml/h | TAK, podać |  |
| 7 | Czas ładowania akumulatorów do 100%: max. 5 godzin | TAK, podać |  |
| 8 | Ochrona przed zalaniem: min. IP 24 | TAK, podać |  |
| 9 | Funkcja Stand-by z możliwością programowania przez użytkownika w zakresie od 1 min do 25 godzin +/- 1min | TAK, podać |  |
| 10 | Waga max. 2 kg | TAK, podać |  |
| 11 | Możliwość ustawienia trybu nocnego z określeniem czasu rozpoczęcia i zakończenia oraz z możliwością regulacji jasności ekranu na min. 10 poziomach | TAK, podać |  |
| 12 | Możliwość rozbudowy o tryb wzywania pielęgniarki | TAK |  |
| 13 | Wbudowane gniazdo USB | TAK |  |
| 14 | Regulacja głośności: min. 10 poziomów | TAK, podać |  |
| 15 | Możliwość ręcznego i automatycznego zablokowania ekranu infuzji w celu wyeliminowania niekontrolowanych zmian parametrów | TAK |  |
| 16 | Możliwość wyboru czasu automatycznej blokady ekranu min. 1, 2, 5, 10, 30 min | TAK, podać |  |
| 17 | Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej – nie dopuszcza się zasilacza zewnętrznego | TAK |  |
| 18 | Uchwyt do przenoszenia pompy nie wymagający odłączenia przy mocowaniu w stacjach dokujących | TAK |  |
| 19 | Wskaźnik pozostałego czasu pracy na zasilaniu akumulatorowym w postaci procentowej lub pozostałego czasu do rozładowania urządzenia | TAK |  |
| 20 | Możliwość resetowania ustawień użytkownika przed kolejną infuzją. Nie akceptuje się resetowania urządzenia do ustawień fabrycznych. | TAK |  |
| 21 | Możliwość automatycznej kalibracji dowolnej strzykawki bez użycia dodatkowych elementów z możliwością zapisania jej nazwy i parametrów bezpośrednio w pompie | TAK |  |
| 22 | Napisy na wyświetlaczu w języku polskim | TAK |  |
| 23 | Możliwość rozbudowy o system centralnego monitoringu | TAK |  |
| Parametry podaży |  |  |  |
| 24 | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 2/3, 5, 10, 20, 50/60 ml | TAK, podać |  |
| 25 | Co najmniej 6 trybów infuzji: - Tryb podstawowy: ml/h - Tryb programowania leku na podstawie masy ciała pacjenta - Tryb dawki indukcyjnej ( wysycającej ) - Tryb sekwencyjny z max. 5 etapami - Tryb podnoszenia i opuszczania - Tryb TIVA | TAK, podać |  |
| 26 | Dokładność podaży: +/- 2% | TAK, podać |  |
| 27 | Możliwość zaprogramowania podaży w co najmniej jednostkach stężenia: - ng/ml, ug/ml, mg/ml, g/ml, U/ml, kU/ml, IU/ml, IE/ml, mmol/ml, mol/ml, kcal/ml | TAK, podać |  |
| 28 | Możliwość zaprogramowania podaży w co najmniej jednostkach tempa dozowania: ng, ug, mg, g, U, KU, IU, IE, mmol, mol, kcal na min, h, 24h ng/kg/, ug/kg/, mg/kg/, g/kg/, U/kg/, KU/kg/, IU/kg/, IE/kg/, mmo/kg/, mol/kg/, kca/kg/ na min, h, 24h | TAK, podać |  |
| 29 | Regulowane progi ciśnienia w zakresie: - min. 75 – 900 mmHg - min. 12 poziomów - rozdzielczość min. 75 mmHg | TAK, podać |  |
| 30 | Klawiatura numeryczna do wprowadzania wartości parametrów infuzji. Klawiatura wyświetlana na ekranie dotykowym. | TAK |  |
| 31 | Bolus manualny konfigurowalny w menu pompy przed infuzją oraz automatyczny programowalny podczas infuzji | TAK |  |
| 32 | Rejestr zdarzeń z min. 5000 pozycjami z datą i godziną zdarzenia z zapisem każdej czynności wykonywanej na pompie. | TAK, podać |  |
| 33 | Mechanizm blokujący tłok strzykawki zapobiegający samoczynnemu opróżnianiu się strzykawki podczas wymiany | TAK |  |
| 34 | Możliwość mocowania do rury pionowej i szyny poziomej przy pomocy elementu nie zintegrowanego z pompą. Możliwość demontażu w celu oszczędności miejsca i zmniejszenia wagi urządzenia. | TAK |  |
| 35 | Automatyczna funkcja antybolus lub redukcji ciśnienia okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji, ograniczenie bolusa < 0,2 ml | TAK, podać |  |
| 36 | Zmiana szybkości infuzji, objętości do podania i czasu bez konieczności przerywania wlewu | TAK |  |
| 37 | Możliwość wyzerowania objętości podanej pacjentowi bez konieczności przerywania wlewu | TAK |  |
| 38 | Bolus podawany na żądanie w dowolnym momencie infuzji z wybraną szybkością | TAK |  |
| 39 | Prędkość infuzji w zakresie od 0,01 – 99.99 ml/h programowana co 0,01 ml/h | TAK, podać |  |
| 40 | Prędkość infuzji w zakresie od 100 – 999.99 ml/h programowana co 0,1 ml/h | TAK, podać |  |
| 41 | Zakres prędkości podaży bolusa 0,1-1800 ml/h dla strzykawki 50ml | TAK, podać |  |
| 42 | Funkcja programowania objętości do podawania min. 0,01-9999 ml programowana co 0,01 ml | TAK, podać |  |
| 43 | Tryb mikro z możliwością ustawienia parametrów: min. 100 – 1800 ml/h | TAK, podać |  |
| 44 | Funkcja KVO z możliwością wyłączenia funkcji przez użytkownika | TAK |  |
| 45 | Lista leków: min. 40 leków. Możliwość rozszerzenia o bibliotekę z własnymi wzorcami bezpośrednio w pompie min. 1500 leków z zakresem dawek, zakresem stężeń, stosowanym stężeniem, stosowaną dawką, maksymalnym bolusem. | TAK, podać |  |
| 46 | Parametry infuzji dla leków: - Pełna nazwa leku, skrócona nazwa, maksymalny bolus - Jednostki stężenia: minimalnego, stosowanego i maksymalnego - Jednostki dawki: minimalnej, maksymalnej i stosowanej | TAK |  |
| 47 | Wyświetlacz umożliwiający wyświetlenie min. następujących informacji jednocześnie: nazwa podawanego leku, objętość do podania (VTBI), prędkość infuzji, ciśnienie w strzykawce w formie graficznej z wyszczególnieniem wybranego poziomu okluzji, stan naładowania akumulatora w formie procentowej lub pozostałego czasu pracy, nazwa oraz objętość używanej strzykawki, informacja czy wyświetlacz jest zablokowany czy odblokowany | TAK, podać |  |
| Alarmy |  |  |  |
| 48 | Wskaźnik pracy pompy | TAK |  |
| 49 | Akustyczno – optyczny system alarmów i ostrzeżeń | TAK |  |
| 50 | Hierarchia alarmów w zależności od ważności. Co najmniej trzy stopnie ważności alarmów o odmiennej sygnalizacji | TAK |  |
| 51 | Alarm wstępny przed opróżnieniem strzykawki | TAK |  |
| 52 | Alarm pustej strzykawki | TAK |  |
| 53 | Alarm przypominający o zatrzymanej infuzji | TAK |  |
| 54 | Alarm okluzji | TAK |  |
| 55 | Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora | TAK |  |
| 56 | Alarm rozładowanego akumulatora | TAK |  |
| 57 | Alarm braku lub źle założonej strzykawki | TAK |  |
| 58 | Alarm wstępny przed końcem infuzji | TAK |  |
| 59 | Alarm braku zasilania | TAK |  |
| 60 | Alarm przypominający o przerwanym procesie programowania infuzji z możliwością programowania czasu przypomnienia min. 2, 5, 10, 15, 20, 30 min | TAK, podać |  |
| 61 | Czujnik prawidłowego założenia strzykawki w popychaczu tłoka | TAK |  |
| 62 | Stojak do pompy infuzyjnej (1 dla każdej pompy) | TAK |  |
| Warunki ogólne |  |  |  |
| 63 | Obsługa urządzenia i komunikaty w języku polskim | TAK |  |
| 64 | Po okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia odpłatny serwis obejmujący naprawy i sprzedaż części zamiennych przez okres min. 7 lat od dnia zakończenia okresu gwarancyjnego | TAK, podać |  |

Respirator 1 szt.

Nazwa urządzenia /model:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji:

| Lp | Wymagane parametry techniczne | Parametry wymagane | Parametry oferowane, wypełnia wykonawca wpisując Tak lub NIE i opis (jeśli wymagany) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zasilanie tlenem z butli lub z sieci centralnej | TAK |  |
| 2. | Wszystkie funkcje obsługiwane pneumatycznie – działanie respiratora. Bez stosowania baterii ani zewnętrznego zasilania elektrycznego. | TAK |  |
| 2. | Wentylacja 100% tlenem i mix tlenowy 65% | TAK |  |
| 3. | Wymiary max 130x250x180 mm +/- 10 mm | Podać |  |
| 4. | Waga: max 3 kg | TAK |  |
| 5. | Możliwość pracy w środowisku MRI do 3.0 T , gradiencie pola magnetycznego 6.9 G/cm, i mocy RF 300 V | TAK |  |
| 6. | Stosunek I:E. ustawiany za pomocą nastawień czasu wdechu oraz czasu wydechu, objętości oddechowej i częstości oddechów | TAK |  |
| 7. | Temperatura pracy od -5 – 40˚C | TAK |  |
| 8. | Możliwość pracy do min. 4500 m.n.p.m. | TAK |  |
| 9. | Możliwość prowadzenia wentylacji w trybach CMV, IMV, CPAP oraz Limit Ciśnienia | TAK |  |
| 10. | Częstość oddechów: min. 3 do 50 /min | TAK |  |
| 11. | Objętość oddechowa: min. 360 do 1500 ml | TAK |  |
| 12. | Przepływ szczytowy: min do 140 L/min | TAK |  |
| 13. | Ciśnienie szczytowe: min. 15 do 75 cm H2O | TAK |  |
| 14. | Monitorowanie ciśnienia za pomocą manometru | TAK |  |
| 15. | PEEP/CPAP: min 0 do 20 cm H2O | TAK |  |
| 16. | Objętość minutowa: min. 0.2 do 30 L/min | TAK |  |
| 17. | Czas wdechu: min. 0.6 do 2.5 sekund | TAK |  |
| 18. | Czas wydechu: min. 0.6 do 20 sekund | TAK |  |
| 19. | Możliwość prowadzenia wentylacji inwazyjnej oraz nieinwazyjnej | TAK |  |
| 20. | Brak zewnętrznych zaworów CPAP | TAK |  |
| 21. | Pneumatycznie obsługiwane alarmy: - Alarm niskiego ciśnienia gazów zasilających - Alarm rozłączenia - Alarm przekroczenia ciśnienia granicznego w drogach oddechowych | TAK |  |
| 22. | Wyciszenie alarmu na min. 1 minutę | TAK |  |
| 23. | Wyjście zdalnie sygnalizowanego alarmu | TAK |  |
| 24. | Urządzenie spełnia następujące międzynarodowe normy: F 1100-90, EN 794-3:1999 | TAK |  |
| 25. | Dodatkowe wyposażenie: Podstawa jezdna na pięciu kółkach z możliwością blokady Układ oddechowy jednorazowy – 2 sztuki | TAK |  |

(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym 
osoby uprawnionej do składania oświadczeń 
woli w imieniu podmiotu)

Część 16

Videobronchoskop 1 szt.

Nazwa urządzenia /model:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji:

| L.p. | Wymagane parametry techniczne | Parametry wymagane | Parametry oferowane, wypełnia wykonawca wpisując Tak lub NIE i opis (jeśli wymagany) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Videobronchoskop kompatybilny z posiadanym procesorem marki Fujinon – SYSTEM EPX - 2500 HD | TAK |  |
| 2 | Kąt obserwacji: 120 º - 140 º | TAK |  |
| 3 | Głębia ostrości min. 3-100mm | TAK |  |
| 4 | Średnica zewnętrzna wziernika: max 5,9 mm | TAK |  |
| 5 | Długość robocza max. 600 mm | TAK |  |
| 6 | Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu: max 5,9 mm | TAK |  |
| 7 | Średnica kanału roboczego: min, 2,8 mm | TAK |  |
| 8 | Kąt zagięcia końcówki endoskopu: - w górę 180 º - w dół 130 º | TAK |  |
| 9 | Długość całkowita max. 890 mm | TAK |  |
| 10 | Funkcja identyfikacji endoskopu przez procesor | TAK |  |
| 11 | Możliwość przypisania wszystkich funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący na głowicy endoskopu | TAK |  |
| 12 | Bronchoskop z dwoma przyciskami endoskopowymi z możliwością przypisania każdej funkcji sterującej procesora | TAK |  |
| 13 | Ręczny / manometryczny tester szczelności do videobronchoskopu | TAK |  |

(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym 
osoby uprawnionej do składania oświadczeń 
woli w imieniu podmiotu)

Część 17

Diatermia 1 szt.

Nazwa urządzenia /model:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji:

| Lp. | Wymagane parametry techniczne | Parametry wymagane | Parametry oferowane, wypełnia wykonawca wpisując Tak lub NIE i opis (jeśli wymagany) |
| --- | --- | --- | --- |
| Dane techniczne |  |  |  |
| 1 | Urządzenie umożliwiające pracę monopolarną i bipolarną | TAK |  |
| 2 | Zasilanie elektryczne urządzenia: 230V 50Hz. | TAK |  |
| 3 | Podstawowa częstotliwość pracy generatora 333kHz +/-10% | TAK |  |
| 4 | Aparat z zabezpieczeniem przed impulsem defibrylacji. | TAK |  |
| 5 | Zabezpieczenie przeciwporażeniowe klasa I CF. | TAK |  |
| 6 | Zabezpieczenie przed przeciążeniem aparatu z aktywnym pomiarem temperatury kluczowych elementów. | TAK |  |
| 7 | Automatyczny test urządzenia po uruchomieniu. | TAK |  |
| 8 | Aparat z możliwością uruchomienia wewnętrznego modułu argonowego, bez dodatkowych przystawek. Obsługa wszystkich dostępnych trybów pracy z jednego panelu sterowania. | TAK |  |
| 9 | Wewnętrzny układ symulujący podłączenie pacjenta, który każdorazowo po włączeniu aparatu testuje kalibrację toru mocy, gwarantując prawidłowy dobór mocy podczas zabiegu. | TAK |  |
| 10 | Komunikacja z urządzeniem za pomocą ekranu dotykowego. | TAK |  |
| 11 | Czytelny kolorowy, ciekłokrystaliczny wyświetlacz parametrów pracy nie mniejszy niż 7” | TAK |  |
| 12 | Możliwość regulacji jasności ekranu - minimum 20 stopni | TAK |  |
| 13 | Komunikacja w języku polskim. | TAK |  |
| 14 | System kontroli aplikacji elektrody neutralnej dwudzielnej. Stała kontrola aplikacji elektrody podczas trwania całego zabiegu. Wyświetlacz poprawnego podłączenia elektrody neutralnej. | TAK |  |
| 15 | Zła aplikacja elektrody neutralnej dwudzielnej sygnalizowana alarmem oraz komunikatem na ekranie. | TAK |  |
| 16 | Możliwość wyboru elektrody neutralnej dla dorosłych lub noworodkowej – automatyczne ograniczenie mocy wyjściowej w przypadku wyboru elektrody noworodkowej. | TAK |  |
| 17 | Aparat wyposażony w system rozpoznawania podłączonych narzędzi. Automatyczne przywoływanie trybów pracy i nastaw dla podłączonego narzędzia. | TAK |  |
| 18 | Urządzenie wyposażone w 2 niezależne gniazda z rozpoznawaniem podłączonych instrumentów. | TAK |  |
| 19 | Złącze argonowe zintegrowane w jednym z gniazd urządzenia. | TAK |  |
| 20 | Możliwość regulacji głośności sygnałów aktywacji min. 20 poziomów (bez możliwości całkowitego wyciszenia). | TAK |  |
| 21 | Widok aktualnie aktywowanego trybu pracy na ekranie głównym aparatu. | TAK |  |
| 22 | Sygnalizacja akustyczna aktywowanego trybu pracy. | TAK |  |
| 23 | Aktywacja funkcji monopolarnych włącznikiem nożnym lub z uchwytu elektrody czynnej | TAK |  |
| 24 | Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia. Informacja o niesprawności w formie komunikatu z opisem, wyświetlanym na ekranie urządzenia. | TAK |  |
| 25 | Monitor mocy informujący o mocy średniej i szczytowej podczas procesu cięcia i koagulacji. | TAK |  |
| 26 | Automatyczne rozpoznawanie podłączonych narzędzi wraz z automatycznym przywołaniem trybów pracy i nastaw właściwych dla podłączonego instrumentu. | TAK |  |
| 27 | Informacja o podłączonym instrumencie widoczna na aktywnym panelu sterowania. | TAK |  |
| 28 | Urządzenie umożliwiające pracę z bezprzewodowym (radiowym) włącznikiem nożnym. | TAK |  |
| 29 | Instrukcja w języku polskim. | TAK |  |
| Parametry pracy urządzenia |  |  |  |
| 30 | Cięcie monopolarne z systemem automatycznego dopasowania mocy wyjściowej w zakresie do 400W. | TAK |  |
| 31 | Minimum 5 rodzajów cięcia monopolarnego w tym cięcie specjalistyczne urologiczne i artroskopowe umożliwiające pracę w środowisku płynu. | TAK |  |
| 32 | Minimum 8 efektów w każdym z dostępnych trybów cięcia. | TAK |  |
| 33 | Koagulacja monopolarna kontaktowa z systemem automatycznego dopasowania mocy wyjściowej w zakresie do 200W. | TAK |  |
| 34 | Minimum 4 rodzaje koagulacji monopolarnej standardowej w tym koagulacja miękka, forsowna, bezkontaktowa (spray). | TAK |  |
| 35 | Minimum 8 efektów koagulacji dostępnych dla każdego z wymaganych trybów koagulacji monopolarnej kontaktowej. | TAK |  |
| 36 | Koagulacja bipolarna z systemem automatycznego dopasowania mocy wyjściowej w zakresie do 400W. | TAK |  |
| 37 | Minimum 3 rodzaje koagulacji bipolarnej, w tym tryby specjalistyczne przeznaczone do zabiegów urologicznych i artroskopowych. |  |  |
| 38 | Minimum 8 efektów dostępnych dla każdego trybu koagulacji bipolarnej | TAK |  |
| 39 | Opcja automatycznego startu i zakończenia koagulacji bipolarnej dostępna w min. jednym z trybów | TAK |  |
| 40 | Możliwość regulacji czasu funkcji automatycznego rozpoczęcia i zakończenia koagulacji bipolarnej – regulacja w zakresie 0.1sek – 3 sek. |  |  |
| 41 | Minimum 2 rodzaje cięcia bipolarnego w tym tryb cięcia specjalistycznego do urologii i artroskopii umożliwiające pracę w środowisku płynu | TAK |  |
| 42 | Minimum 8 efektów dostępnych w każdym z trybów cięcia bipolarnego | TAK |  |
| 43 | Tryb bipolarnego zamykania dużych naczyń krwionośnych z systemem automatycznego dopasowania mocy wyjściowej w zakresie do 300W | TAK |  |
| 44 | Minimum 8 poziomów intensywności pracy w trybie zamykania naczyń krwionośnych | TAK |  |
| 45 | Automatyczne zakończenie cyklu po zamknięciu naczynia | TAK |  |
| 46 | Potwierdzenie poprawnego zamknięcia naczynia komunikatem na ekranie oraz sygnałem dźwiękowym | TAK |  |
| Wyposażenie |  |  |  |
| 47 | Włącznik nożny, bezprzewodowy, 2-przyciskowy do aktywacji cięcia i koagulacji 1 szt. | TAK |  |
| 48 | Kabel elektrod jednorazowych, wtyk płaski dł. 3m – 1 szt. | TAK |  |
| 49 | Uchwyt elektrody monopolarnej 4mm, z przyciskami do aktywacji cięcia i koagulacji, z nierozłącznym kablem o dł. min. 3m, przystosowany do systemu rozpoznawania narzędzia. Przeznaczony do min. 300 cykli sterylizacji - 12szt. | TAK |  |
| 50 | Elektrody monopolarne wielorazowe do cięcia i koagulacji. Kompatybilne z uchwytem 4mm: - lancet prosty, dł. 100mm - 2szt. - lancet prosty dł. ok. 25mm – 15 szt. | TAK |  |
| 51 | Kabel do instrumentów bipolarnych, wielorazowy, długość 3m, kompatybilny z systemem rozpoznawania narzędzia - 5szt. | TAK |  |
| 52 | Szczypce do koagulacji bipolarnej, wielorazowe, proste, długość 220 mm, końcówka 2 mm - 1szt. | TAK |  |
| 53 | Klemy do zamykania dużych naczyń krwionośnych, końcówka zagięta, długość ok. 23 cm, przeznaczone do wielokrotnej sterylizacji – 2 szt | TAK |  |
| 54 | Kabel do klem bipolarnych, wielorazowy, długość 3m, kompatybilny z systemem rozpoznawania narzędzia – 2szt. | TAK |  |
| 55 | Laparoskopowy instrument do koagulacji bipolarnej oraz zamykania naczyń, z rączką dł. 340 mm, z nierozłącznym kablem dł. min. 3 m kompatybilny z systemem rozpoznawania narzędzi. Przeznaczony do wielokrotnej sterylizacji – 1 szt. | TAK |  |
| 56 | Rurka do wielorazowego instrumentu laparoskopowego dł. 340 mm. - 1 szt. | TAK |  |
| 57 | Wielorazowy wkład do instrumentu laparoskopowego, typ grasper okienkowy, dł. 340 mm- 1 szt. | TAK |  |
| Serwis i gwarancja |  |  |  |
| 58 | Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego – min. 10 lat | TAK |  |

(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym 
osoby uprawnionej do składania oświadczeń 
woli w imieniu podmiotu)

Część 18

Lampa zabiegowa 1 szt.

Nazwa urządzenia /model:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji:

| L.p | Wymagane wartości techniczne | Parametry wymagane | Parametry oferowane, wypełnia wykonawca wpisując Tak lub NIE i opis (jeśli wymagany) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lampa zabiegowa sufitowa | TAK |  |
| 2 | Regulacja położenia lampy możliwa dzięki uchwytowi przy kopule zapewniającemu dokładne pozycjonowanie lampy | TAK |  |
| 3 | Okrągły kształt lampy zapewniający dokładne oświetlenie pola zabiegowego i bezcieniowość | TAK |  |
| 4 | Średnica kopuły do 30 cm | TAK |  |
| 5 | Kopuła wyposażona w uchwyt brudny | TAK |  |
| 6 | Kopuła wyposażona w wymienny sterylizowany uchwyt (min. 2 uchwyty w komplecie) | TAK |  |
| 7 | Ramię poruszające się w pionie dzięki sprężynowemu systemowi równoważącemu | TAK |  |
| 8 | Możliwość obrotu kopuły względem osi pionowej i poziomej | TAK |  |
| 9 | Ilość źródeł światła – 18 (tylko białe diody LED) | TAK |  |
| 10 | Zastosowanie techniki diodowej eliminujące nagrzewanie się lampy | TAK |  |
| 11 | Natęże4nie oświetlenia w odległości 1 m: 60.000 lux | TAK |  |
| 12 | Wgłębność oświetlenie L1+L2:130 cm | TAK |  |
| 13 | Współczynnik odwzorowania barw Ra 96 | TAK |  |
| 14 | Temperatura barwowa: 4.400 K | TAK |  |
| 15 | Regulacja natężenia oświetlenia realizowana bezdotykowo w min. w trzech krokach | TAK |  |
| 16 | Pobór mocy – 19 W | TAK |  |
| 17 | Waga do 35 kg | TAK |  |
| 18 | Żywotność źródła światła min. 40.000 godz. | TAK |  |
| 19 | Klasa zabezpieczenia przed porażeniem elektrycznym: I | TAK |  |
| 20 | Lampa spełniająca wymogi norm PN-EN 60601-1 oraz PN-EN 60601-1-2 | TAK |  |

(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym 
osoby uprawnionej do składania oświadczeń 
woli w imieniu podmiotu)

Część 19

Fiberoskop 1 szt.

Nazwa urządzenia /model:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji:

| L.p. | Wymagane parametry techniczne | Parametry wymagane | Parametry oferowane, wypełnia wykonawca wpisując Tak lub NIE i opis (jeśli wymagany) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pole widzenia 140 º | TAK |  |
| 2 | Głębia ostrości 3-100 mm | TAK |  |
| 3 | Średnica zewnętrzna końcówki dystalnej maksymalnie 12,8 mm | TAK |  |
| 4 | Średnica kanału biopsyjnego min. 3,8 mm | TAK |  |
| 5 | Wygięcie końcówki dystalnej: góra 180 º, dół 180 º, prawo/lewo 160 º | TAK |  |
| 6 | Długość robocza min. 1500 mm | TAK |  |
| 7 | Aparat musi posiadać kanał Water Jet | TAK |  |
| 8 | Minimum 3 przyciski dowolnie programowalne znajdujące się na rękojeści endoskopu | TAK |  |
| 9 | Aparat w pełni zanurzalny z zastosowaniem nakładek uszczelniających dla bezpieczeństwa styków elektrycznych przed działaniem środków dezynfekcyjnych | TAK |  |
| 10 | Możliwość mycia i dezynfekcji automatycznie w środkach chemicznych różnych producentów. (załączyć listę wraz z dostawą). | TAK |  |
| 11 | Kompatybilność z posiadanym w Pracowni procesorem wizyjnym EPX-3500 | TAK |  |
| 12 | Kompatybilność z posiadaną myjnią CHOYANG CYW-100 | TAK |  |

(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym 
osoby uprawnionej do składania oświadczeń 
woli w imieniu podmiotu)

Część 20

Dwukanałowy stymulator 1 szt.

Nazwa urządzenia /model:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji:

| L.p | Wymagane parametry techniczne | Parametry wymagane | Parametry oferowane, wypełnia wykonawca wpisując Tak lub NIE i opis (jeśli wymagany) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dwuobwodowy elektrostymulator z możliwością współpracy z urządzeniami do terapii ultradźwiękami i terapii podciśnieniowej (VACUUM). | TAK |  |
| 2 | Urządzenie generuje prądy niskiej i średniej częstotliwości z możliwością indywidualnego ustawiania intensywności prądu na każdym obwodzie. | TAK |  |
| 3 | Wielofunkcyjny aparat do elektroterapii. | TAK |  |
| 4 | W zestawie wyposażenie (elektrody, podkłady, taśmy, przewody). | TAK |  |
| 5 | Elektrostymulator z zupełnie niezależnymi dwoma kanałami z 13 rodzajami prądów (TENS, stymulacja muscle, prądy interferencyjne bipolarne, czteropolowe, KOTZ, Traebert, Faradyczny, jonoforeza, diadynamic, impulsy trójkątne, prostokątne, programy urologiczne). | TAK |  |
| 6 | Praca w trybie CC / CV. | TAK |  |
| 7 | Bank programów terapeutycznych. | TAK |  |
| 8 | Możliwość wpisywania nowych programów. | TAK |  |
| 9 | Możliwość tworzenia i zapamiętywania sekwencji. | TAK |  |
| 10 | Kartoteka danych pacjenta. | TAK |  |
| 11 | Wyznaczanie krzywej I/T. | TAK |  |

(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym 
osoby uprawnionej do składania oświadczeń 
woli w imieniu podmiotu)

Część 21

Diatermia krótkofalowa 1 szt.

Nazwa urządzenia /model:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji:

| L.p | Wymagane parametry techniczne | Parametry wymagane | Parametry oferowane, wypełnia wykonawca wpisując Tak lub NIE i opis (jeśli wymagany) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do terapii falami krótkimi o emisji ciągłej i impulsowej. | TAK |  |
| 2 | Minimalne wyposażenie podstawowe: 2 elektrody dyskowe 150 mm, 2 ramiona, 2 kable do aplikatorów, 1 kabel główny, 2 bezpieczniki 10AT, 1 klucz do obsługi urządzenia. | TAK |  |
| 3 | Minimalne wyposażenie opcjonalne: 2 elektrody dyskowe (Schliephake) 80 mm, 2 elastyczne gumowe elektrody 100 x160 mm, 2 elastyczne gumowe elektrody 140 x 220 mm | TAK |  |

(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym 
osoby uprawnionej do składania oświadczeń 
woli w imieniu podmiotu)

Część 22

Lampa do naświetlań 1 szt.

Nazwa urządzenia /model:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji:

| L.p. | Wymagane wartości techniczne | Parametry wymagane | Parametry oferowane, wypełnia wykonawca wpisując Tak lub NIE i opis (jeśli wymagany) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lampa do fototerapii łóżeczkowa | TAK |  |
| 2 | Źródło światła – niebieskie diody LED o długości fali w zakresie max. 450 – 470 nm | TAK |  |
| 3 | Lampa nie emitująca światła w zakresie UV i podczerwieni | TAK |  |
| 4 | Szczytowe natężenie na powierzchni ciała pacjenta > 30 ųW/cm2/nm | TAK |  |
| 5 | Odchylenie natężenia po 6 godz. nie większe niż 10 % | TAK |  |
| 6 | Trwałość modułów LED min. 40 tyś. godz, | TAK |  |
| 7 | Pole skutecznego naświetlania: min. 21,6 cm x 44,5 cm x 613 cm3 | TAK |  |
| 8 | Powierzchnia przeznaczona dla pacjenta: min. 27,18 cm x 55,85 cm | TAK |  |
| 9 | Wskaźnik natężenia światła: > 0,4 (stosunek natężenia min. do max.) | TAK |  |
| 10 | Maksymalna temperatura powierzchni 40 º | TAK |  |
| 11 | Dane wejściowe (urządzenie): - napięcie: 100 – 240 V~ - prąd: max. 2,0 A@100-240 V~ - częstotliwość: 50-60 Hz | TAK |  |
| 12 | Dane wyjściowe z zasilaczem: - napięcie 12 V - prąd: max. 65 W - częstotliwość: max 5,4 A @ 12V | TAK |  |
| 13 | Bezpieczeństwo: - prąd upływowy w górnej obudowie <100ųA - prąd upływowy uziemienia <250ųA | TAK |  |
| 14 | Obudowa: - szerokość: 30,5 cm (+/- 3 cm) - długość 64,8 cm (+/- 3 cm) - wysokość: 10,2 cm (+/- 3 cm) | TAK |  |
| 15 | Masa (obudowa + zasilacz) max. 5 kg | TAK |  |
| 16 | Dopuszczalny poziom hałasu: <60 dB | TAK |  |

(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym 
osoby uprawnionej do składania oświadczeń 
woli w imieniu podmiotu)

Część 23

Lampa terapeutyczna 1 szt.

Nazwa urządzenia /model:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji:

| L.p. | Wymagane parametry techniczne | Parametry wymagane | Parametry oferowane, wypełnia wykonawca wpisując Tak lub NIE i opis (jeśli wymagany) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lampa służąca do zabiegów nagrzewania z wykorzystaniem energii cieplnej emitowanej przez promiennik. | TAK |  |
| 2 | Lampa naświetla promieniami podczerwonymi w zakresie IR-A oraz IR-B. | TAK |  |
| 3 | Zadane promieniowanie uzyskać można poprzez zastosowanie odpowiedniego filtra. | TAK |  |
| 4 | Urządzenie jest wykorzystywane w fizykoterapii klasycznej, jak i specjalistycznej. | TAK |  |
| 5 | Parametry techniczne: - zegar zabiegowy 1-30 min, - maksymalna moc żarówki 375W, - zasilanie sieciowe - 230 V ±10 %, 50/60 Hz, - pobór mocy - maks. 450W. | TAK |  |

(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym 
osoby uprawnionej do składania oświadczeń 
woli w imieniu podmiotu)

Część 24

Cykloergometr szt. 1

Nazwa urządzenia /model:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji:

| L.p | Wymagane parametry techniczne | Parametry Wymagane | Parametry oferowane, wypełnia wykonawca wpisując Tak lub NIE i opis (jeśli wymagany) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zakres regulacji mocy: 25-400 Wat. | TAK |  |
| 2 | Wyświetlane funkcje: Dystans, Czas, Prędkość, RPM, Ilość kalorii. | TAK |  |
| 3 | Pomiar pulsu poprzez pas telemetryczny. | TAK |  |
| 4 | Klips na ucho górna granica pulsu regulowana. | TAK |  |
| 5 | Ustawienia wartości treningowych. | TAK |  |
| 6 | Ilość wyświetlanych funkcji jednocześnie: 5. | TAK |  |
| 7 | Programy HRC sterowane tętnem: 1. | TAK |  |
| 8 | Kontrola wytrzymałości: komputerowa. | TAK |  |
| 9 | Ilość użytkowników: 1. | TAK |  |
| 10 | System napędu: pas klinowy. | TAK |  |
| 11 | Przełożenie: 1:8. | TAK |  |
| 12 | Waga koła zamachowego: 10 kg. | TAK |  |
| 13 | Kontrola obciążenia: niezależna. | TAK |  |
| 14 | Zakres obciążenia: 1-40. | TAK |  |
| 15 | Zasilanie: 230 V, 50 Hz. | TAK |  |
| 16 | Max. waga użytkownika: 150 kg. | TAK |  |
| 17 | Regulacja siodełka w poziomie. | TAK |  |
| 18 | 4x Łożyska kulkowe. | TAK |  |
| 19 | System hamowania: elektromagnetyczny. | TAK |  |

(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym 
osoby uprawnionej do składania oświadczeń 
woli w imieniu podmiotu)

Część 25

Szyna do ćwiczeń 1 szt.

Nazwa urządzenia /model:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji:

| L.p. | Wymagane parametry techniczne | Parametry wymagane | Parametry oferowane, wypełnia wykonawca wpisując Tak lub NIE i opis (jeśli wymagany) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie do ćwiczeń biernych kończyny górnej z możliwością treningu CPM dla stawu barkowego, łokciowego, nadgarstka. W zestawie przystawki do ćwiczeń stawu barkowego. Zestaw do ćwiczeń nadgarstka i łokcia ze statywem do urządzenia. | TAK |  |
| 2 | Mobilizacja bierna stawu barkowego, łokciowego, nadgarstka | TAK |  |
| 3 | Wymagane ruchu do treningu CPM dla stawu barkowego: unoszenie przodem: min od 5 º do 180 º Odwiedzenie – przywiedzenie: min od 35 º do 150 º Rotacja zew/wew: min od 90 º - 0 - 90 º | TAK |  |
| 4 | Wymagane ruchu do treningu CPM dla stawu łokciowego: zgięcie-wyprost: min od 0 º do 150 º Odwracanie-nawracanie: min od 90 º - 0 - 90 º | TAK |  |
| 5 | Wymagane ruchu do treningu CPM dla nadgarstka zgięcie- wyprost: min od 80 º - 0 - 80 º Odwiedzenie promieniowe- odwiedzenie łokciowe min od 20 º - 0 - 30 º | TAK |  |
| 6 | Regulacja prędkości ruchu min: 1,5 º/s do 5 º/s | TAK |  |
| 7 | Program rozgrzewki | TAK |  |
| 8 | Regulacja czasu trwania ćwiczeń | TAK |  |
| 9 | Automatyczne zwiększanie zakresu ruchu | TAK |  |
| 10 | Ustawienie przerwy po osiągnięciu skrajnych zakresów ruchu | TAK |  |
| 11 | Możliwość współpracy z kartą pamięci dla programowanie treningu dla pacjenta | TAK |  |
| 12 | Możliwość pracy z urządzeniem ustawionym w różnych pozycjach np. dla pacjenta leżącego | TAK |  |
| 13 | Pilot bezpieczeństwa dla pacjenta | TAK |  |
| 14 | Stojak na akcesoria | TAK |  |

(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym 
osoby uprawnionej do składania oświadczeń 
woli w imieniu podmiotu)

Część 26

Łóżko do opieki medycznej 3 szt.

Nazwa urządzenia /model:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji:

| Lp. | Wymagane wartości techniczne | Parametry wymagane | Parametry oferowane, wypełnia wykonawca wpisując Tak lub NIE i opis (jeśli wymagany) |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania ogólne |  |  |  |
| 1 | Szczyty odejmowane, tworzywowe lekkie stanowiące jedną zwartą bryłę z kolorową wstawką z tworzywa, bez dodatkowych widocznych łączeń. Szczyty łóżka z wyprofilowanymi uchwytami do prowadzenia łóżka umieszczone od góry oraz z boku szczytu. Szczyty z możliwością blokady na czas transportu za pomocą suwaków lub pokręteł | TAK |  |
| 2 | Barierki dzielone, tworzywowe min w sekcji oparcia pleców poruszające się z segmentem leża będące zabezpieczeniem na całej długości łóżka to znaczy od szczytu głowy aż do szczytu nóg pacjenta leżącego oraz w pozycji siedzącej. | TAK |  |
| 3 | Barierki boczne łatwe do obsługi przez personel medyczny. Zwalniane za pomocą jednej ręki wyposażone w system spowalniający opadanie wspomagany sprężyną gazową | TAK |  |
| 4 | Barierki boczne z wyprofilowanymi uchwytami które mogą służyć jako podparcie dla pacjenta podczas wstawania. Dodatkowo dolna krawędź barierki wyprofilowana jako haczyk do zawieszania worka na płyny urologiczne | TAK |  |
| 5 | Łóżko wyposażone w wskaźniki kątowe z wyraźnym zaznaczeniem kąta dla segmentu pleców oraz wskaźnik pochylenia leża. Barierki posiadające możliwość ustawienia za pomocą oddzielnych wyraźnie oznaczonych przycisków: - pozycji do spania (150) - ustawienia zapobiegającemu obrzękowi płuc (300) - wygodnej pozycji pobytowej (450) za pomocą jednego przycisku | TAK, podać |  |
| 6 | Leże łóżka 4 – sekcyjne oparte na systemie dwóch ramion wznoszących. | TAK |  |
| 7 | W leżu segment oparcia pleców przezierny dla promieni RTG, pozostałe wypełnione panelami z polipropylenu. | TAK |  |
| 8 | Koła z systemem sterowania jazdy na wprost i z centralnym systemem hamulcowym. System obsługiwany dźwigniami od strony nóg pacjenta, zlokalizowanymi bezpośrednio przy kołach lub pojedynczą dźwignią na całej szerokości leża. | TAK |  |
| 9 | Pojedyncze koła jezdne o średnicy min. 150 mm. | TAK, podać |  |
| 10 | Sterowanie elektryczne łóżka przy pomocy: - Zintegrowanych przycisków w górnych barierkach bocznych łóżka od strony wewnętrznej dla pacjenta oraz zewnętrznej dla personelu (z obu stron), - Centralny panel sterowania wszystkimi funkcjami elektrycznymi montowany na szczycie od strony nóg. Z możliwością selektywnej blokady i możliwością schowania go w półce na pościel - Przewodowy pilot wyposażony w wyświetlacz LCD wspomagający osoby słabo widzącej w obsłudze | TAK |  |
| 11 | Zasilanie 230 V, 50 Hz. Klasa szczelności układu elektrycznego min IP-X6 | TAK |  |
| 12 | Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu | TAK |  |
| 13 | Długość zewnętrzna łóżka – 2180mm (+/-30mm) z możliwością przedłużania leża o min. 25 cm | TAK, podać |  |
| 14 | Szerokość zewnętrzna łóżka – max. 1000 mm | TAK, podać |  |
| 15 | Wymiar leża min. 870x2000mm | TAK |  |
| 16 | Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie (350 mm do 880 mm)+/-30mm gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka | TAK, podać |  |
| 17 | Regulacja elektryczna części plecowej w zakresie 75o +/- 5o | TAK, podać |  |
| 18 | Regulacja elektryczna części nożnej w zakresie min. 45o +/- 5o | TAK, podać |  |
| 19 | Regulacja elektryczna funkcji autokontur, sterowanie przy pomocy przycisków w barierkach bocznych i z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg oraz pilota przewodowego | TAK |  |
| 20 | Funkcja autoregresji o parametrze minimum 10 cm | TAK, podać |  |
| 21 | Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga min. 14° – sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg. | TAK, podać |  |
| 22 | Regulacja elektryczna pozycji anty-Trendelenburga min 140– sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg. | TAK, podać |  |
| 23 | Regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg | TAK |  |
| 24 | Elektryczna funkcja CPR z każdej pozycji do reanimacji – sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg. Dodatkowo z barierek bocznych od strony dla personelu medycznego. I z pilota przewodowego ustawionego w trybie pielęgniarskim | TAK |  |
| 25 | Dodatkowy mechaniczny CPR sekcji oparcia placów dźwignia umieszczona w górnej części oparcia pleców w okolicach szczytu głowy | TAK |  |
| 26 | Możliwość mechanicznego unoszenia oparcia pleców w przypadku awarii układu elektrycznego | TAK |  |
| 27 | Elektryczna funkcja antyszokowa z każdej pozycji– sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg. Przycisk oznaczony innym kolorem niż pozycja Trendelenburga | TAK |  |
| 28 | Elektryczna regulacja pozycji egzaminacyjnej – sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg | TAK |  |
| 29 | Wyłączniki/blokady funkcji elektrycznych (na centralnym panelu sterowania) dla poszczególnych regulacji (selektywny wybór) | TAK |  |
| 30 | Łóżko posiadające wysuwaną spod leża półkę np. do odkładania pościeli lub schowania centralnego panelu sterowniczego | TAK |  |
| 31 | Krążki odbojowe w każdym narożniku | TAK |  |
| 32 | Łóżko z czterema otworami we wszystkich narożnikach do montażu wyposażenia dodatkowego np. statywu do kroplówki. Po obu stronach łóżkach listwy do montażu wyposażenia dodatkowego tzw. Eurolistwy | TAK |  |
| 33 | Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 250 kg. Pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego | TAK |  |
| 34 | Możliwość wyboru kolorystyki łóżka z zaproponowanego wzornika przez Wykonawcę – min. 5 kolorów | TAK |  |
| 35 | Wyposażenie: - Materac przeciwodleżynowy – 1 szt. o poniższych parametrach: Materac wymienny powietrzny, dynamiczny, trzysekcyjny lub dwusekcyjny, składający się z 18-20 komór powietrznych o wysokości do 21cm ±1cm wykonanych z poliuretanu z podkładem pianowym lub pneumatycznym o grubości 6 - 11 cm. Materac przeznaczony do stosowania w profilaktyce i leczeniu odleżyn do IV stopnia włącznie według skali IV stopniowej u pacjentów o wadze 200 - 255kg. Materac kładziony bezpośrednio na ramie łóżka i posiadający system mocowania do ruchomej ramy łóżka. Rozmiar materaca 85x200 cm (± 5cm). Wysokość 16 – 21 cm ± 1cm . Maksymalna waga materaca 12 kg. Zawór CPR. Obniżona sekcja pięt w celu dodatkowej redukcji ucisku na tym obszarze lub zmiennociśnieniowy obszar pięt . Cyfrowa pompa z łatwym w obsłudze panelem sterowania. System w pełni automatycznego dostosowania ciśnienia w komorach do wagi i ułożenia pacjenta. Minimum 3 tryby pracy: - tryb terapeutyczny zmiennociśnieniowy – komory napełniają się i opróżniają na przemian co trzecia lub co druga - tryb terapeutyczny statyczny niskociśnieniowy - tryb statyczny pielęgnacyjny z automatycznym powrotem do trybu terapeutycznego po 20 – 30 min. Czas trwania cyklu w trybach dynamicznych regulowany: 10, 15, 20 lub 25 min. Tryb transportowy realizowany poprzez zamknięcie przewodu materaca. Czujniki wbudowane w pompie w celu eliminacji ryzyka ich uszkodzenia. Pompa wolna od wibracji, charakteryzująca się bardzo cichą pracą. Funkcja automatycznego wypompowania powietrza z materaca realizowana przez pompę – po wybraniu tej funkcji pompa wypompowuje powietrze z materaca lub możliwość odpompowania powietrza za pomocą pompki dołączonej do zestawu. Pompa odporna na zalanie na poziomie minimum IP21. Maksymalna waga pompy 3 -6 kg. Pompa zasilana niskim napięciem – max 12V za pomocą dedykowanego zasilacza zewnętrznego 230-240V 50Hz lub pompa zasilana napięciem 230-240V 50Hz . Wbudowany filtr powietrza. Dźwiękowy i wizualny alarm niskiego ciśnienia z możliwością wyciszenia. System recyrkulacji powietrza wewnątrz materaca, aby poprawić mikroklimat i zapewnić stałą i komfortową temperaturę, a jednocześnie zmniejszyć zużycie energii. W przypadku awarii zasilania materac lub jego wewnętrzny podkład pneumatyczny pozostaje w pełni napompowany bez wycieku powietrza. Miękki, elastyczny pokrowiec zewnętrzny, paro przepuszczalny, wodoszczelny, składający się z głównej warstwy o gramaturze min. 170 -200 gr/m2 wykonanej z tkaniny poliestrowej pokrytej poliuretanem o przepuszczalności pary wodnej na poziomie min. 600 gr/m2/24H, przeznaczony do prania w temp. 95 st C i suszenia w suszarce oraz do dezynfekcji powierzchniowej, dostosowany do czyszczenia środkami na bazie roztworu chloru o stężeniu minimum 1% w sytuacjach wymagających neutralizację zanieczyszczeniami z krwi, o wysokim standardzie higieny. - Dodatkowy materac wypełniający (przy przedłużeniu leża) w tkaninie nieprzemakalnej, paroprzepuszczalnej, antybakteryjnej, trudnopalnej, antyalergicznej, nieprzenikalnej dla roztoczy (1 szt. do każdego łóżka) - Wieszak kroplówki (1 szt. do każdego łóżka) - Ramka z tworzywa do kart gorączkowych spełniająca wymagania ustawy o ochronie danych osobowych (1 szt. do każdego łóżka) | TAK |  |
| 36 | Wraz z dostawą dostarczyć: Certyfikat ISO 9001:2008 lub równoważny potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami, Certyfikat ISO 13485:2012 potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych. | TAK |  |
| 37 | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat | TAK |  |

(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym 
osoby uprawnionej do składania oświadczeń 
woli w imieniu podmiotu)

Część 27

Łóżka medyczne hydrauliczne z wyposażeniem 10 szt.

Nazwa urządzenia /model:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji:

| Lp. | Wymagane parametry techniczne | Parametry wymagane | Parametry oferowane, wypełnia wykonawca wpisując Tak lub NIE i opis (jeśli wymagany) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Łóżko posiadające zewnętrzną ramę z segmentami umieszczonymi wewnątrz ramy leża. Rama łóżka wykonana z kształtowników stalowych o wymiarach min. 4 x 3 cm, pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. | TAK |  |
| 3. | Wymiary zewnętrzne łóżka: - Długość całkowita: 2120 mm, (+/- 30 mm) - Szerokość całkowita z odbojami bez barierek bocznych: 970 mm, (+/- 20 mm) Szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami wynosi max.1025 mm (wymiar leża 900x2000) | TAK |  |
| 4. | W narożnikach leża 4 krążki odbojowe chroniące ściany i łóżko przed uderzeniami i otarciami podczas zmiany położenia | TAK |  |
| 6. | Łóżko wyposażone w metalowe uchwyty trzymające materac przy min. dwóch segmentach. | TAK |  |
| 7. | Szczyty łóżka wykonane z tworzywa z kolorowymi wklejkami, łatwo odejmowane, odporne na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Szczyty łóżka wykonane z tworzywa o grubości ściany min. 4mm. Szczyty odporne na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. | TAK |  |
| 8. | Leże łóżka czterosegmentowe z czego min. 3 segmenty ruchome | TAK |  |
| 9. | Segmenty leża wypełnione siatką stalową, wykonaną z pręta stalowego o gr. min. 5mm. | TAK |  |
| 10. | W narożnikach leża od strony wezgłowia tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz wysięgnika z uchwytem do ręki. | TAK |  |
| 11. | Regulacja kąta leża bezstopniowo, za pomocą sprężyny gazowej: - segment oparcia pleców w zakresie: 0 – 750 (± 50), - segment oparcia uda w zakresie: 0 - 85° (±5°). | TAK |  |
| 12. | Regulacja segmentu oparcia pleców oraz uda wykonywana za pomocą dwóch niezależnych dźwigni umieszczonych pod ramą leża, | TAK |  |
| 13. | Regulacja segmentu podudzia ręczna, wspomagana mechanizmem zapadkowym | TAK |  |
| 14. | Hydrauliczna regulacja wysokości w zakresie: 400 - 850 mm (± 30 mm) - dokonywana za pomocą nożnej pompy hydraulicznej. Dźwignie montowane po obu stronach ramy leża. | TAK |  |
| 15. | Przechyły wzdłużne uzyskiwane za pomocą sprężyny gazowej z blokadą. Dźwignia zwalniająca umieszczona pod ramą leża od strony nóg, uniemożliwiając dostęp dla leżącego pacjenta, w zakresie: - Kąt przechyłu Trendelenburga: 0 - 18° (± 2°), - Kąt przechyłu anty-Trendelenburga: 0 - 18° (± 2°). | TAK |  |
| 18. | Podstawa łóżka jezdna, wyposażona w 4 koła o średnicy min. 150 mm, zaopatrzone w indywidualną blokadę kół | TAK |  |
| 19. | Łóżko przystosowane do zamontowania barierek bocznych, ramy wyciągowej, uchwytów na basen oraz kaczkę. | TAK |  |
| 20. | Bezpieczne obciążenie min. 225 kg | TAK PODAĆ |  |
| 22. | Elementy wyposażenia łóżka: - Barierka lakierowana proszkowo, wykonane z 3 profili stalowych owalnych o wysokości min. 40 mm i grubości min. 20mm składana wzdłuż ramy leża za pomocą jednego przycisku, montowana pod ramą w specjalnych tulejach wyposażona w mechanizm zatrzaskowy z możliwością demontażu bez użycia narzędzi, spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52 – ogółem do wszystkich łóżek - 5 kpl. - Materac dopasowany do ramy leża z pianki poliuretanowej w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nieprzenikliwy dla cieczy. Materac z możliwością wymiany pokrowca, pokrowiec z zamkiem błyskawicznym obszyty w literę „L” z okapnikiem, grubość minimum 12 cm, odporny na dezynfekcję. Pokrowiec materaca lub tkanina z której jest wykonany winien posiadać Opinię laboratoryjną potwierdzająca właściwości nieprzepuszczalności drobnoustrojów wydaną przez uprawniony do tego podmiot. (1 szt. do każdego łóżka) - Wysięgnik z uchwytem do ręki chromowany – ogółem do wszystkich łóżek 5szt. - Ramka z tworzywa do kart gorączkowych spełniająca wymagania ustawy o ochronie danych osobowych - (1 szt. do każdego łóżka) - Szafka przyłóżkowa według opisu poniżej: (1 szt. do każdego łóżka) Korpus szafki wykonany z profili aluminiowych. Ramki szuflad oraz boki korpusu wykonane z ocynkowanej stali pokrytej lakierem poliestrowo-epoksydowym. Blat szafki oraz czoła szuflad wykonane z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa HPL (o grubości min. 6 mm). Tylna część blatu szafki wyposażona w aluminiowy reling posiadający tworzywowy haczyk na ręcznik oraz tworzywowy uchwyt na szklankę z możliwością demontażu oraz przesuwania na całej jego długości. Boczne krawędzie blatu szafki zabezpieczone aluminiowymi listwami w kształcie litery „C”. Szafka składająca się z dwóch szuflad, pomiędzy szufladami półka na prasę o wysokości min. 160 mm. – dostęp do półki od frontu szafki. Szuflada górna wyposażona w odejmowany tworzywowy (ABS) wkład ułatwiający mycie i dezynfekcję z podziałem na 3 części. Wysokość szuflady min. 110 mm. Szuflada wysuwana spod górnego blatu szafki na prowadnicach rolkowych umożliwiające ciche i łatwe wysuwanie i domykanie. Szuflada dolna wyposażona w odejmowany tworzywowy (ABS) wkład łatwy do mycia i dezynfekcji dzielący wnętrze szuflady na 3 części. Jedna z części ma pełnić funkcję uchwytu na 2 butelki o pojemności min. 1,5 l, uchwyt na butelki z możliwością jego demontażu. Wysokość szuflady min. 350 mm. Szuflada wyposażona w prowadnice rolkowe umożliwiające ciche i łatwe wysuwanie i domykanie. Wymiary zewnętrzne: - wysokość - 900 mm (± 20mm) - szerokość szafki - 460 mm (± 20mm) - szerokość szafki z zamontowanym, złożonym blatem bocznym - 550 mm (± 20mm) - szerokość przy rozłożonym blacie - 1150 mm (± 20mm) - głębokość - 470 mm (± 20mm) Czoła szuflad zaopatrzone w uchwyty w kolorze stalowym. Pod dolną szufladą półka na rzeczy podręczne pacjenta (np. obuwie) wykonana z tworzywa ABS. Dostęp do półki tylko od frontu szafki Szafka wyposażona w blat boczny z bezstopniową regulacją wysokości za pomocą sprężyny gazowej. Sprężyna gazowa osłonięta w aluminiowej, prostokątnej obudowie. Mechanizm unoszenia oraz zwalniania blatu umieszczony w tworzywowej, ergonomicznej manetce umieszczonej na wysokości blatu głównego szafki, nie wymuszającej konieczności pochylania się celem rozłożenia lub uniesienia blatu bocznego. Regulacja blatu bocznego w zakresie: 750 - 1100 mm (± 20mm) Blat półki bocznej wykonany z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa HPL (o grubości min. 6 mm), wspornik blatu osłonięty zaokrągloną osłoną wykonaną z aluminium, min. dwie krawędzie zabezpieczone aluminiowymi listwami w kształcie litery C. Blat Boczny z możliwością jego rozłożenia na każdej wysokości bez konieczności odsuwania szafki od łóżka oraz bez konieczności obrotu blatu o kąt 180°. Rozkładnie blatu bocznego rozpoczyna się poprzez odchylenie górnej krawędzi blatu na zewnątrz(górna krawędź wyposażona w tworzywowy uchwyt wystający poza obrys blatu) nie dopuszcza się rozwiązania odwrotnego polegającego na odchyleniu dolnej krawędzi blatu – wymuszającej konieczność pochylania się oraz odsuwania szafki od krawędzi łóżka. Łatwo odejmowany blat boczny z możliwością zamocowania z lewej lub prawej strony szafki (bez użycia narzędzi) Szafka wyposażona w 4 podwójne koła jezdne w tym min. 2 z blokadą, o śr. min. 50 mm z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem. Blat boczny szafki wyposażony w dodatkowe 5 koło zapewniające większą stabilność podczas spożywania posiłków – piąte koło znajduje się centralnie pod obudową sprężyny gazowej. Konstrukcja szafki przystosowana do dezynfekcji środkami dopuszczonymi do użycia w szpitalach | TAK |  |
| 23. | Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów min. 10 kolorów oraz kolorów ramy łóżka min. 2 kolory w tym szary. Kolorystyka szafek i łóżek spójna umożliwiająca stworzenie jednolitego zestawu | TAK |  |
| 24. | Łóżko dostarczone w oryginalnym opakowaniu producenta | TAK |  |
| 25. | Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne | TAK |  |

(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym 
osoby uprawnionej do składania oświadczeń 
woli w imieniu podmiotu)

Część 28

Łóżka rehabilitacyjne 11 szt.

Nazwa urządzenia /model:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji:

| Lp. | Wymagane parametry techniczne | Parametry wymagane | Parametry oferowane, wypełnia wykonawca wpisując Tak lub NIE i opis (jeśli wymagany) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Szerokość całkowita z odbojami: 970 mm (± 20 mm) | TAK |  |
|  | Szerokość całkowita z poręczami bocznymi: max 1025 mm | TAK |  |
|  | Długość całkowita z odbojami w przedziale do 2100mm do 2200 mm | TAK |  |
|  | Wysokość leża od podłogi: 500 mm (± 20 mm) | TAK |  |
|  | Łóżko z ramą zewnętrzną, wewnątrz której znajdują się segmenty leża | TAK |  |
|  | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo. | TAK |  |
|  | Leże podzielone na dwie sekcje w tym ruchome oparcie pleców | TAK |  |
|  | Segmenty leża wypełnione siatką metalową lakierowaną proszkowo. | TAK |  |
|  | Siatka w leżu montowana stałe | TAK |  |
|  | Ręczna regulacja oparcia pleców za pomocą sprężyny gazowej w zakresie do 700 (± 50) | TAK |  |
|  | Łóżko wyposażone w 4 koła o średnicy min. 125mm z czego min. 2 mają posiadać blokadę jazda i obrotu | TAK |  |
|  | Szczyty łóżka wyjmowane z gniazd ramy leża, tworzywowe wytworzone z tworzywa z kolorową wklejką z możliwością wyboru koloru wypełnienia. | TAK |  |
|  | Łóżko zaopatrzone w krążki odbojowe | TAK |  |
|  | Łóżko wyposażone w haczyki do zawieszania woreczków. | TAK |  |
|  | Możliwość montażu do łóżka poręczy bocznych, wieszaka kroplówki, podwójnej ramy wyciągowej, wieszaków na kaczkę i basen, uchwytu ręki. Wyposażenie, które ma być objęte ofertą zostało wyspecyfikowane w punkcie 17 | TAK |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie min. 170kg | TAK |  |
|  | Elementy wyposażenia łóżka: - Materac w tkaninie nieprzemakalnej, paroprzepuszczalnej, antybakteryjnej, trudnopalnej, antyalergicznej, nieprzenikalnej dla roztoczy, dostosowany wymiarowo do łóżka (1 szt. do każdego łóżka) - Poręcze boczne lakierowane proszkowo. Poręcze boczne wykonane z 3 profili stalowych składane w wzdłuż ramy leża. Poręcze montowane z tulejach z zatrzaskami znajdującymi się pod leżem. Montaż i demontaż poręczy bez użycia jakichkolwiek pokręteł, narzędzi. Poręcze zapewniające możliwość przekładania ich pomiędzy łóżkami bez konieczności używania jakichkolwiek narzędzi, pokręteł, śrub, wsuwane do gniazd pod ramą leża – (1 komplet do każdego łóżka) - Szafka przyłóżkowa – (1 szt. do każdego łóżka) o poniższych parametrach: - Szafka przyłóżkowa według opisu poniżej: Korpus szafki wykonany z profili aluminiowych. Ramki szuflad oraz boki korpusu wykonane z ocynkowanej stali pokrytej lakierem poliestrowo-epoksydowym. Blat szafki oraz czoła szuflad wykonane z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa HPL (o grubości min. 6 mm). Tylna część blatu szafki wyposażona w aluminiowy reling posiadający tworzywowy haczyk na ręcznik oraz tworzywowy uchwyt na szklankę z możliwością demontażu oraz przesuwania na całej jego długości. Boczne krawędzie blatu szafki zabezpieczone aluminiowymi listwami w kształcie litery „C”. Szafka składająca się z dwóch szuflad, pomiędzy szufladami półka na prasę o wysokości min. 160 mm. – dostęp do półki od frontu szafki. Szuflada górna wyposażona w odejmowany tworzywowy (ABS) wkład ułatwiający mycie i dezynfekcję z podziałem na 3 części. Wysokość szuflady min. 110 mm. Szuflada wysuwana spod górnego blatu szafki na prowadnicach rolkowych umożliwiające ciche i łatwe wysuwanie i domykanie. Szuflada dolna wyposażona w odejmowany tworzywowy (ABS) wkład łatwy do mycia i dezynfekcji dzielący wnętrze szuflady na 3 części. Jedna z części ma pełnić funkcję uchwytu na 2 butelki o pojemności min. 1,5 l, uchwyt na butelki z możliwością jego demontażu. Wysokość szuflady min. 350 mm. Szuflada wyposażona w prowadnice rolkowe umożliwiające ciche i łatwe wysuwanie i domykanie. Wymiary zewnętrzne: - wysokość - 900 mm (± 20mm) - szerokość szafki - 460 mm (± 20mm) - szerokość szafki z zamontowanym, złożonym blatem bocznym - 550 mm (± 20mm) - szerokość przy rozłożonym blacie - 1150 mm (± 20mm) - głębokość - 470 mm (± 20mm) Czoła szuflad zaopatrzone w uchwyty w kolorze stalowym. Pod dolną szufladą półka na rzeczy podręczne pacjenta (np. obuwie) wykonana z tworzywa ABS. Dostęp do półki tylko od frontu szafki. Szafka wyposażona w blat boczny z bezstopniową regulacją wysokości za pomocą sprężyny gazowej. Sprężyna gazowa osłonięta w aluminiowej, prostokątnej obudowie. Mechanizm unoszenia oraz zwalniania blatu umieszczony w tworzywowej, ergonomicznej manetce umieszczonej na wysokości blatu głównego szafki, nie wymuszającej konieczności pochylania się celem rozłożenia lub uniesienia blatu bocznego. Regulacja blatu bocznego w zakresie: 750 - 1100 mm (± 20mm) Blat półki bocznej wykonany z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa HPL (o grubości min. 6 mm), wspornik blatu osłonięty zaokrągloną osłoną wykonaną z aluminium, min. dwie krawędzie zabezpieczone aluminiowymi listwami w kształcie litery C. Blat Boczny z możliwością jego rozłożenia na każdej wysokości bez konieczności odsuwania szafki od łóżka oraz bez konieczności obrotu blatu o kąt 180°. Rozkładnie blatu bocznego rozpoczyna się poprzez odchylenie górnej krawędzi blatu na zewnątrz(górna krawędź wyposażona w tworzywowy uchwyt wystający poza obrys blatu) nie dopuszcza się rozwiązania odwrotnego polegającego na odchyleniu dolnej krawędzi blatu – wymuszającej konieczność pochylania się oraz odsuwania szafki od krawędzi łóżka. Łatwo odejmowany blat boczny z możliwością zamocowania z lewej lub prawej strony szafki (bez użycia narzędzi) Szafka wyposażona w 4 podwójne koła jezdne w tym min. 2 z blokadą, o śr. min. 50 mm z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem. Blat boczny szafki wyposażony w dodatkowe 5 koło zapewniające większą stabilność podczas spożywania posiłków – piąte koło znajduje się centralnie pod obudową sprężyny gazowej. Konstrukcja szafki przystosowana do dezynfekcji środkami dopuszczonymi do użycia w szpitalach - Ramka z tworzywa do kart gorączkowych spełniająca wymagania ustawy o ochronie danych osobowych (1 szt. do każdego łóżka) | TAK |  |
|  | Łóżko dostarczone w oryginalnym opakowaniu producenta | TAK |  |
|  | Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne | TAK |  |

(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym 
osoby uprawnionej do składania oświadczeń 
woli w imieniu podmiotu)

Część 29

Łóżka szpitalne z wyposażeniem szt. 32

Nazwa urządzenia /model:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji:

| Lp. | Wymagane parametry techniczne | Parametry wymagane | Parametry oferowane, wypełnia wykonawca wpisując Tak lub NIE i opis (jeśli wymagany) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zasilanie 230V ~ 50/60 Hz Maksymalny pobór mocy 350VA/230V Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym: II Typ części aplikacyjnej B Stopień ochrony przed wpływem środowiska IP-X4 Rodzaj pracy: przerywana (2 min praca/ 18 min przerwa) Przewód zasilający skręcany | TAK |  |
| 2. | Szerokość całkowita łóżka z podniesionymi lub opuszczonymi poręczami bocznymi 965mm (± 30mm) | TAK |  |
| 3. | Całkowita długość łóżka w przedziale od 2100 do 2280 | TAK |  |
| 4. | Wewnętrzna długość leża ( pomiędzy szczytami) min. 2070 | TAK |  |
| 5. | Wewnętrzna szerokość leża ( pomiędzy poręczami) min. 890 mm | TAK |  |
| 6. | Wydłużenie leża min. 250mm | TAK |  |
| 7. | Ręczny pilot przewodowy sterujący następującymi funkcjami łóżka: zmiana wysokości leża, pochylenie oparcia pleców, pochylenie segmentu udowego, funkcja autokontur, z możliwością jego całkowitego zablokowania | TAK |  |
| 8. | Pilot ze świetlnym wskaźnikiem sygnalizującymi min. podłączenie do sieci | TAK |  |
| 9. | Łóżko wielofunkcyjne, wielopozycyjne z pozycją krzesła kardiologicznego | TAK |  |
| 10. | Leże łóżka podparte na konstrukcji pantografowej | TAK |  |
| 11. | Leże łóżka czterosegmentowe, z trzema segmentami ruchomymi | TAK |  |
| 12. | Leże bez ramy zewnętrznej | TAK |  |
| 13. | Elektryczna regulacja wysokości leża | TAK |  |
| 14. | Minimalna wysokość leża od podłogi 400mm ± 20mm Wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac | TAK |  |
| 15. | Maksymalna wysokość leża od podłogi 820mm ± 20mm. Wymiar dotyczy powierzchni na której spoczywa materac | TAK |  |
| 16. | Elektryczna regulacja oparcia pleców w zakresie od 00 do 700 ± 30 | TAK |  |
| 17. | Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga 160 ± 30 | TAK |  |
| 18. | Elektryczna regulacja pozycji anty-Trendelenburga 170 ± 30 | TAK |  |
| 19. | Elektryczna regulacja funkcji autokontur – jednoczesne uniesienie części plecowej oraz segmentu uda | TAK |  |
| 20. | Elektryczna regulacja segmentu uda w zakresie od 00 do 400 ± 30 | TAK |  |
| 21. | Funkcja autoregresji zabezpieczająca przed tzw. Wypychaniem szczytu od strony nóg | TAK |  |
| 22. | Segment podudzia regulowany za pomocą mechanizmu zapadkowego (np. Rastomat) | TAK |  |
| 23. | Poręcze boczne lakierowane proszkowo. Poręcze wykonane z 3 profili stalowych składane wzdłuż ramy leża, zabezpieczające ¾ długości leża | TAK |  |
| 24. | Górna powierzchnia poręczy bocznych (po ich opuszczeniu), nie wystająca ponad górną płaszczyznę materaca, aby wyeliminować ucisk na mięśnie i tętnice ud pacjenta. |  |  |
| 25. | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo. | TAK |  |
| 26. | Segmenty leża wypełnione odejmowanymi płytami lakierowanymi lub płyt wykonanych z polipropylenu, przeziernymi dla promieniowania RTG | TAK |  |
| 27. | Segment oparcia pleców z możliwością szybkiego poziomowania (CPR) z obu stron leża | TAK |  |
| 28. | 4 kola o średnicy min. 150mm zaopatrzone w mechanizm centralnej blokady. Koła z tworzywowymi osłonami ( widoczny tylko bieżnik) | TAK |  |
| 29. | Dźwignie uruchamiające centralną blokadę kół umieszczone w dwóch narożach ramy podwozia łóżka od strony nóg pacjenta | TAK |  |
| 30. | Funkcja jazdy na wprost i łatwego manewrowania | TAK |  |
| 31. | Prześwit pod podwoziem o wysokości min. 145mm i długości min. 1200mm, aby umożliwić swobodny najazd podnośnika chorego | TAK |  |
| 32. | Szczyty łóżka wyjmowane z gniazd ramy leża, tworzywowe wytworzone z tworzywa z kolorową wklejką z możliwością wyboru koloru wypełnienia | TAK |  |
| 33. | Rama leża wyposażona w: - krążki odbojowe w narożach leża, - sworzeń wyrównania potencjału, - haczyki do zawieszania np. woreczków na płyny fizjologiczne min.1 na każdą stronę leża | TAK |  |
| 34. | Możliwość montażu wieszaka kroplówki w czterech narożach ramy leża | TAK |  |
| 35. | Dopuszczalne obciążenie robocze min. 250kg. | TAK |  |
| 36. | Elementy wyposażenia łóżka (dla wszystkich szt.) - materac o grubości 120mm w tkaninie nieprzemakalnej, paroprzepuszczalnej, antybakteryjnej, trudnopalnej, antyalergicznej, nieprzenikalnej dla roztoczy, dostosowany wymiarowo do łóżka – 32 szt. - materac wypełniający przedłużenie leża – 2 szt. - uchwyt na worek do zbiórki moczu – 25szt. - wieszak kroplówki - 5szt. - rama wyciągowa – 2 kpl - uchwyt rąk – 16szt. - poręcze boczne – 32 kpl. Szafka przyłóżkowa – (jedna do każdego łóżka) o poniższych parametrach: Korpus szafki wykonany z profili aluminiowych. Ramki szuflad oraz boki korpusu wykonane z ocynkowanej stali pokrytej lakierem poliestrowo-epoksydowym. Blat szafki oraz czoła szuflad wykonane z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa HPL (o grubości min. 6 mm). Tylna część blatu szafki wyposażona w aluminiowy reling posiadający tworzywowy haczyk na ręcznik oraz tworzywowy uchwyt na szklankę z możliwością demontażu oraz przesuwania na całej jego długości. Boczne krawędzie blatu szafki zabezpieczone aluminiowymi listwami w kształcie litery „C”. Szafka składająca się z dwóch szuflad, pomiędzy szufladami półka na prasę o wysokości min. 160 mm. – dostęp do półki od frontu szafki. Szuflada górna wyposażona w odejmowany tworzywowy (ABS) wkład ułatwiający mycie i dezynfekcję z podziałem na 3 części. Wysokość szuflady min. 110 mm. Szuflada wysuwana spod górnego blatu szafki na prowadnicach rolkowych umożliwiające ciche i łatwe wysuwanie i domykanie. Szuflada dolna wyposażona w odejmowany tworzywowy (ABS) wkład łatwy do mycia i dezynfekcji dzielący wnętrze szuflady na 3 części. Jedna z części ma pełnić funkcję uchwytu na 2 butelki o pojemności min. 1,5 l, uchwyt na butelki z możliwością jego demontażu. Wysokość szuflady min. 350 mm. Szuflada wyposażona w prowadnice rolkowe umożliwiające ciche i łatwe wysuwanie i domykanie. Wymiary zewnętrzne: - wysokość - 900 mm (± 20mm) - szerokość szafki - 460 mm (± 20mm) - szerokość szafki z zamontowanym, złożonym blatem bocznym - 550 mm (± 20mm) - szerokość przy rozłożonym blacie - 1150 mm (± 20mm) - głębokość - 470 mm (± 20mm) Czoła szuflad zaopatrzone w uchwyty w kolorze stalowym. Pod dolną szufladą półka na rzeczy podręczne pacjenta (np. obuwie) wykonana z tworzywa ABS. Dostęp do półki tylko od frontu szafki. Szafka wyposażona w blat boczny z bezstopniową regulacją wysokości za pomocą sprężyny gazowej. Sprężyna gazowa osłonięta w aluminiowej, prostokątnej obudowie. Mechanizm unoszenia oraz zwalniania blatu umieszczony w tworzywowej, ergonomicznej manetce umieszczonej na wysokości blatu głównego szafki, nie wymuszającej konieczności pochylania się celem rozłożenia lub uniesienia blatu bocznego. Regulacja blatu bocznego w zakresie: 750 - 1100 mm (± 20mm) Blat półki bocznej wykonany z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa HPL (o grubości min. 6 mm), wspornik blatu osłonięty zaokrągloną osłoną wykonaną z aluminium, min. dwie krawędzie zabezpieczone aluminiowymi listwami w kształcie litery C. Blat Boczny z możliwością jego rozłożenia na każdej wysokości bez konieczności odsuwania szafki od łóżka oraz bez konieczności obrotu blatu o kąt 180°. Rozkładnie blatu bocznego rozpoczyna się poprzez odchylenie górnej krawędzi blatu na zewnątrz(górna krawędź wyposażona w tworzywowy uchwyt wystający poza obrys blatu) nie dopuszcza się rozwiązania odwrotnego polegającego na odchyleniu dolnej krawędzi blatu – wymuszającej konieczność pochylania się oraz odsuwania szafki od krawędzi łóżka. Łatwo odejmowany blat boczny z możliwością zamocowania z lewej lub prawej strony szafki (bez użycia narzędzi) Szafka wyposażona w 4 podwójne koła jezdne w tym min. 2 z blokadą, o śr. min. 50 mm z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem. Blat boczny szafki wyposażony w dodatkowe 5 koło zapewniające większą stabilność podczas spożywania posiłków – piąte koło znajduje się centralnie pod obudową sprężyny gazowej. Konstrukcja szafki przystosowana do dezynfekcji środkami dopuszczonymi do użycia w szpitalach - Ramka z tworzywa do kart gorączkowych spełniająca wymagania ustawy o ochronie danych osobowych – 32 szt. (jedna do każdego łóżka) | TAK |  |
| 37. | Certyfikaty potwierdzające antybakteryjność lakieru i tworzywa (dostarczyć wraz z pierwszą dostawą) | TAK |  |
| 38. | Łóżko dostarczone w oryginalnym opakowaniu producenta | TAK |  |
| 39. | Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne | TAK |  |

(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym 
osoby uprawnionej do składania oświadczeń 
woli w imieniu podmiotu)

załącznik nr 2 do SIWZ

………………………….. (pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup sprzętu i aparatury medycznej nr sprawy FZP.261.4.2019

NAZWA (FIRMA) ALBO IMIĘ I NAZWISKO WYKONAWCY : .............................................................................................................................................................................. SIEDZIBA ALBO MIEJSCE ZAMIESZKANIA WYKONAWCY: UL. ....................................................................................................... MIEJSCOWOŚĆ.................................................................................. KOD POCZTOWY ……………………………… POCZTA ………………...…………………......…........ WOJEWÓDZTWO ………………………………. POWIAT …………………………................…………. NIP : ................................................................. TEL: ............................................................... FAX: ………………………………..……………….. ADRES E-MAIL: ……………………………………………………………...…….......….....................……. Adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż powyżej: ……………………………………………………………………………….…………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………. Adres strony internetowej, pod którym jest dostępny aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej: ……………………………………………………….…… Adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Numer rachunku bankowego (w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu) lub adres (w pozostałych przypadkach), na jakie Zamawiający ma dokonać zwrotu wadium: ………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i przedkładamy ofertę:

CZĘŚCI NR … (wypełnić tylko w zakresie tych części, na które Wykonawca składa ofertę. Liczbę części skopiować w zależności od potrzeb – dotyczy części od 1 – 6 oraz 8 – 29) - ŁĄCZNA CENA BRUTTO ZA REALIZACJĘ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę: Wartość brutto : ……………………zł (słownie:…………………………………………………………………………………………………………) (wartość brutto razem z Formularza cenowego) - OKRES GWARANCJI DLA CZĘŚCI: (kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty, które podlega punktacji zgodnie z Rozdziałem X SIWZ) Oferujemy okres gwarancji dla części wynoszący: ……… miesiące/ęcy * * należy wpisać oferowany okres gwarancji dla części UWAGA: - Ocena gwarancji oferowanego urządzenia medycznego/urządzeń medycznych opisanych w części dokonana zostanie na podstawie wpisu dokonanego w załączniku nr 2 do SIWZ. Gwarancję należy podać w miesiącach tj. Wykonawca może zaproponować gwarancję wg. wyboru na 24 miesiące, 36 miesięcy, 48 miesięcy i więcej. Nie dopuszcza się innego określenia terminu gwarancji niż ww. W przypadku, gdy Wykonawca nie wpisze w ofercie oferowanego terminu gwarancji jest to jednoznaczne, że zaoferował gwarancję na 24 miesiące. Wykonawca może zaoferować okres gwarancji dłuższy niż 48 miesięcy, jednakże uzyska wówczas maksymalną liczę punktów tj. 40 punktów. - Poszczególne punkty za oceniane parametry będą przyznawane następująco: 24 miesiące – 0 pkt. 36 miesięcy – 20 pkt. 48 miesięcy i powyżej – 40 pkt. CZĘŚCI NR 7 - ŁĄCZNA CENA BRUTTO ZA REALIZACJĘ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę: Wartość brutto : ……………………zł (słownie:…………………………………………………………………………………………………………) (wartość brutto razem z Formularza cenowego)

- TERMIN PŁATNOŚCI: - Termin płatności wynoszący 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, po dostarczeniu przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego i po podpisaniu protokołu bez zastrzeżeń. - Termin płatności jest taki sam dla każdego zadania, na które złożono ofertę.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: - Dostawa przedmiotu zamówienia odbędzie się w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. - Oferowany termin dostawy jest taki sam dla każdego zadania, na które złożono ofertę.

- INFORMACJA, CZY WYBÓR OFERTY BĘDZIE PROWADZIĆ DO POWSTANIA U ZAMAWIAJĄCEGO OBOWIĄZKU PODATKOWEGO: TAK / NIE * *niepotrzebne skreślić W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK”: Wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów i usług (w zależności od przedmiotu zamówienia): ………………………………………… .…..………………………………………………………………………………………….…………………………………. Wartość towaru / usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to ………………….. zł netto ⃰ . *dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku: □ wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, □ mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług, □ importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.

- ZAKRES RZECZOWY OBIĘTY NINIEJSZYM ZAMÓWIENIEM WYKONAWCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ WYKONAĆ: ………………………………………………………………………… (odpowiedź: „własnymi siłami” lub „z udziałem podwykonawców”. W przypadku udzielenia odpowiedzi „z udziału podwykonawców”: zakres objęty niniejszym zamówieniem zostanie wykonany w następujący sposób: - własnymi siłami: ..................................................................................................................................................... (podać zakres rzeczowy) b) przy udziale podwykonawców: ...................................................................................................................................................... (podać zakres rzeczowy)

- ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA: - zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; - osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest: ......................................................................................................................................................................... e-mail: ………...……........………….…………. tel./fax: .....................................................…………..; - osobą upoważnioną do podpisania umowy z Zamawiającym jest : ......................................................................................................................................................................... e-mail: ………...……........………….…………. tel./fax: .....................................................………….; - osoba do kontaktów w sprawach związanych z prawidłową realizację postanowień umowy dotyczących gwarancji i serwisu jest (w przypadku jej zmiany Wykonawca powiadomi o tym Zamawiającego): ................................................................................................................................................. stanowisko .............................................................................................................................. - dane kontaktowe za pomocą których będą przekazywane zgłoszenia o awarii i/lub usterkach, zgłaszanie potrzeb wizyt serwisowych konsultantów oraz wszelkie inne informacje niezbędne do prawidłowej realizacji postanowień umowy dotyczących gwarancji i serwisu (w przypadku ich zmiany Wykonawca powiadomi o tym Zamawiającego): Nr telefonu …………………………………………………………………………….. Nr fax ………………………………………………………………….……….. Adres email ………………………………………………………………………….. (przynajmniej dwa z powyższych)

- OŚWIADCZENIA: - Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych uwag ani zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty. - Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. - Oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w SIWZ oraz, że wymagania stawiane Wykonawcy oraz postanowienia zawarte we wzorze umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń. - Oświadczamy, że akceptujemy termin płatności zaoferowany w Formularzu ofertowym w pkt. C oraz formę płatności określoną w załączniku nr 8 do SIWZ - Wzór umowy. - Oświadczamy, że dostawę przedmiotu zamówienia zrealizujemy w terminie określonym w Formularzu ofertowym w pkt. D. oraz w załączniku nr 8 do SIWZ - Wzór umowy. - Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia (w tym podatek VAT i koszty związane z realizacją zamówienia itp.). - Oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia posiada oznaczenie CE, jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, posiada wymagane deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty, świadectwa rejestracji, świadectwa dopuszczania do obrotu i użytku w polskich placówkach opieki zdrowotnej. - Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). * W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

- INFORMACJA DO CELÓW STATYSTYCZNYCH: Wykonawca jest: mikroprzedsiębiorstwem / małym przedsiębiorstwem / średnim przedsiębiorstwem * * niepotrzebne skreślić Zgodnie z ustawą z dnia 4 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej: Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

- ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY: - ......................................................................................................................................................... - ......................................................................................................................................................... - ………………………………………………………………………………………………………………. - ………………………………………………………………………………………………………………. - ……………………………………………………………………………………………………………… Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach. (opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu)

Załącznik Nr 3 do SIWZ

# Formularz cenowy

Część 1

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat RTG do Zakładu Diagnostyki Obrazowej | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym 
osoby uprawnionej do składania oświadczeń 
woli w imieniu podmiotu)

Część 2

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat RTG do Zespołu Poradni Specjalistycznych i Ambulatorium Ogólnego | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym 
osoby uprawnionej do składania oświadczeń 
woli w imieniu podmiotu)

Część 3

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Respirator | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym 
osoby uprawnionej do składania oświadczeń 
woli w imieniu podmiotu)

Część 4

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ssak elektryczny | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym 
osoby uprawnionej do składania oświadczeń 
woli w imieniu podmiotu)

Część 5

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Monitor modułowy | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym 
osoby uprawnionej do składania oświadczeń 
woli w imieniu podmiotu)

Część 6

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kardiomonitor transportowy | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym 
osoby uprawnionej do składania oświadczeń 
woli w imieniu podmiotu)

Część 7

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mammograf | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym 
osoby uprawnionej do składania oświadczeń 
woli w imieniu podmiotu)

Część 8

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat do znieczuleń | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym 
osoby uprawnionej do składania oświadczeń 
woli w imieniu podmiotu)

Część 9

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Diatermia endoskopowa | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym 
osoby uprawnionej do składania oświadczeń 
woli w imieniu podmiotu)

Część 10

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Optyka artroskopowa | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym 
osoby uprawnionej do składania oświadczeń 
woli w imieniu podmiotu)

Część 11

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Defibrylator | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym 
osoby uprawnionej do składania oświadczeń 
woli w imieniu podmiotu)

Część 12

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pulsoksymetr | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym 
osoby uprawnionej do składania oświadczeń 
woli w imieniu podmiotu)

Część 13

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat do EKG | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym 
osoby uprawnionej do składania oświadczeń 
woli w imieniu podmiotu)

Część 14

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat do EKG | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym 
osoby uprawnionej do składania oświadczeń 
woli w imieniu podmiotu)

Część 15 Stanowisko do resuscytacji

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kardiomonitor | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Defibrylator | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Pompy infuzyjne | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Respirator | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym 
osoby uprawnionej do składania oświadczeń 
woli w imieniu podmiotu)

Część 16

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Videobronchoskop | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym 
osoby uprawnionej do składania oświadczeń 
woli w imieniu podmiotu)

Część 17

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Diatermia | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym 
osoby uprawnionej do składania oświadczeń 
woli w imieniu podmiotu)

Część 18

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lampa zabiegowa | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym 
osoby uprawnionej do składania oświadczeń 
woli w imieniu podmiotu)

Część 19

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fiberoskop | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym 
osoby uprawnionej do składania oświadczeń 
woli w imieniu podmiotu)

Część 20

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dwukanałowy stymulator | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym 
osoby uprawnionej do składania oświadczeń 
woli w imieniu podmiotu)

Część 21

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Diatermia krótkofalowa | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym 
osoby uprawnionej do składania oświadczeń 
woli w imieniu podmiotu)

Część 22

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lampa do naświetlań | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym 
osoby uprawnionej do składania oświadczeń 
woli w imieniu podmiotu)

Część 23

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lampa terapeutyczna | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym 
osoby uprawnionej do składania oświadczeń 
woli w imieniu podmiotu)

Część 24

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cykloergometr | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym 
osoby uprawnionej do składania oświadczeń 
woli w imieniu podmiotu)

Część 25

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szyna do ćwiczeń | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym 
osoby uprawnionej do składania oświadczeń 
woli w imieniu podmiotu)

Część 26

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Łóżko do opieki medycznej | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym 
osoby uprawnionej do składania oświadczeń 
woli w imieniu podmiotu)

Część 27

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Łóżka medyczne hydrauliczne z wyposażeniem | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym 
osoby uprawnionej do składania oświadczeń 
woli w imieniu podmiotu)

Część 28

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Łóżka rehabilitacyjne | szt. | 11 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym 
osoby uprawnionej do składania oświadczeń 
woli w imieniu podmiotu)

Część 29

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Łóżka szpitalne z wyposażeniem | szt. | 32 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym 
osoby uprawnionej do składania oświadczeń 
woli w imieniu podmiotu)

załącznik nr 5 do SIWZ

WYKONAWCA**:

Nazwa/firma Wykonawcy:.....................................................................................................................*

Adres:......................................................................................................................................................* REGON.............................................................................NIP................................................................* 
nr KRS lub CEiDG...................................................................................................................................

reprezentowany przez:

……………………………………………………………………………….………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

## OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ (przykładowy wzór)

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, numer postępowania FZP.261.4.2019, którego przedmiotem jest: Zakup sprzętu i aparatury medycznej działając w imieniu wykonawcy składającego ofertę oświadczam/oświadczamy, że reprezentowany podmiot składający ofertę:

- nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp*

- należy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzi w skład której wchodzą następujące podmioty: *

| L.P. | NAZWA | ADRES |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

*niepotrzebne skreślić

Data ………………………..

(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym 
osoby uprawnionej do składania oświadczeń 
woli w imieniu wykonawcy)

UWAGA: oświadczenie Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa je każdy 
z członków konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej.

załącznik nr 6 do SIWZ

Podmiot, na zasobach którego polega Wykonawca:

Nazwa/firma:....................................................................................................................................*

Adres:...............................................................................................................................................* REGON.............................................................................NIP..........................................................* 
nr KRS lub CEiDG............................................................................................................................

reprezentowany przez:

……………………………………………………………………………….………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

## ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania  
z nich przy wykonywaniu zamówienia

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie  przetargu nieograniczonego, numer postępowania FZP.261.4.2019, którego przedmiotem jest: Zakup sprzętu i aparatury medycznej

Ja:

_________________________________________________________________________________

(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Podmiotu, stanowisko (właściciel, prezes zarządu, członek zarządu, prokurent, upełnomocniony reprezentant itp.*))

Działając w imieniu i na rzecz:

_________________________________________________________________________________

(nazwa Podmiotu)

Zobowiązuję się do oddania nw. zasobów na potrzeby wykonania zamówienia:

_________________________________________________________________________________

(określenie zasobu – wiedza i doświadczenie, ….)

do dyspozycji Wykonawcy:

_________________________________________________________________________________

(nazwa Wykonawcy)

w trakcie wykonywania przedmiotowego zamówienia.

Oświadczam, iż:

1. udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:

___________________________________________________________________________

2. sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:

___________________________________________________________________________

- charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący:

___________________________________________________________________________

- zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

___________________________________________________________________________

5. okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

___________________________________________________________________________

Data ………………………..

(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym 
osoby uprawnionej do składania oświadczeń 
woli w imieniu podmiotu)

UWAGA:   Zamiast oświadczenia na niniejszym formularzu można przedstawić inne dokumenty zgodnie z zapisami pkt. XX ppkt. 9 SIWZ.

załącznik nr 7 do SIWZ

WZÓR

WYKONAWCA:

Nazwa/firma:....................................................................................................................................*

Adres:...............................................................................................................................................* REGON.............................................................................NIP..........................................................*                   nr KRS lub CEiDG............................................................................................................................

reprezentowany przez:

……………………………………………………………………………….………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

WYKAZ WYKONANYCH / WYKONYWANYCH DOSTAW

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego numer postępowania FZP.261.4.2019,  którego  przedmiotem  jest:  Zakup  sprzętu i aparatury medycznej działając w imieniu

wykonawcy składającego ofertę oświadczam/oświadczamy, że reprezentowany podmiot składający ofertę informuję, że wykonaliśmy/ wykonujemy (jeśli dotyczy) dostawy spełniające warunek udziału w postępowaniu określony w rozdziale IV pkt 2 ppkt. 2.3 SIWZ na potwierdzenie czego załączamy wykaz jak niżej:

| L.p. | Nazwa wykonawcy (podmiotu) wykazującego posiadanie wymaganej zdolności | Podmiot na rzecz którego dostawy zostały wykonane (nazwa, adres) | Przedmiot dostawy (opisać celem potwierdzenia spełnienia warunku) | Data wykonania / wykonywania (jeśli dotyczy) |  | Wartość dostawy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | początek | koniec |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

- w załączeniu dowody określające, czy ww. dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie

…………………….., dnia ........................................

(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym 
osoby uprawnionej do składania oświadczeń 
woli w imieniu podmiotu)