…………………….					Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

/Nazwa Wykonawcy

pieczęć firmowa/

Opis przedmiotu zamówienia – po zmianie

Dotyczy: zakup sprzętu medycznego nr sprawy DZP/262/203/2021

Zadanie nr 1

Aparat do ciągłego leczenia nerkozastępczego

Model……………………………………………………………………………………………

Producent………………………………………………………………………………………..

Kraj pochodzenia………………………………………………………………………………..

Rok produkcji……………………………………………………………………………………

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
| Aparat do ciągłego leczenia nerkozastępczego |  |  |  |
|  | Wykonywane zabiegi: SCUF, CVVH, CVVHD, CVVHDF, TPE, HP | TAK |  |
|  | Funkcja wykonania zabiegu hemofiltracji z równoczesną PRE i POST dylucją z wykorzystaniem antykoagulacji heparynowej i cytrynianowej | TAK |  |
|  | Funkcja wykonania zabiegu hemodiafiltracji z równoczesną PRE i POST dylucją z wykorzystaniem antykoagulacji heparynowej i cytrynianowej | TAK |  |
|  | Funkcja wyboru dylucji: przed filtrem lub za filtrem | TAK |  |
|  | Pompa krwi | TAK |  |
|  | Pompa i waga antykoagulantu cytrynianowego lub dodatkowego płynu suplementującego | TAK |  |
|  | Pompa i waga dializatu | TAK |  |
|  | Pompa i waga substytucji | TAK |  |
|  | Pompa i waga ściekowa | TAK |  |
|  | Pamięć zdarzeń co najmniej 90 godzin | TAK |  |
|  | Układ podgrzewający krew wracającą do pacjenta, zakres temp. 33-43 st. C | TAK |  |
|  | Graficzne monitorowanie wszystkich ciśnień podczas zabiegu | TAK |  |
|  | Funkcja wprowadzenia danych pacjenta (imię, nazwisko, waga, hematokryt) | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnień: pobierania krwi, filtra, zwrotu krwi, odpływu, z filtra, spadku ciśnienia na filtrze oraz TMP | TAK |  |
|  | Automatyczna identyfikacja założonego filtra | TAK |  |
|  | Automatyczna identyfikacja punktu pracy (dostępu naczyniowego) - praca na dodatnim lub ujemnym ciśnieniu dostępu | TAK |  |
|  | Zacisk bezpieczeństwa na drenie powrotnym | TAK |  |
|  | Czujnik przecieku krwi | TAK |  |
|  | Czujnik obecności powietrza we krwi | TAK |  |
|  | Kolorowy ekran dotykowy min. 12’’ | TAK |  |
|  | Złącza RS232/ Ethernet lub USB do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi | TAK |  |
|  | Zintegrowana pompa strzykawkowa do podaży heparyny bądź wapnia wbudowana w aparat | TAK |  |
|  | Uniwersalny zestaw dla dorosłych umożliwiający wykonanie wszystkich rodzajów terapii CRRT przy antykoagulacji cytrynianowej i heparynowej, objętość krwi w drenach i filtrze max 210 ml | TAK |  |
|  | Dostępność pediatrycznych zestawów do zabiegów nerkozastępczych o wypełnieniu max 70 ml | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed zakłócaniem przez aparat sygnału EKG i EEG | TAK |  |
|  | Współpraca urządzenia z aparatem do sztucznego wspomagania wątroby metodą albuminową MARS | TAK |  |
|  | Możliwość zastosowania zestawu z filtrem powleczonym heparyną, umożliwiającym eliminację endotoksyn | TAK |  |
|  | Regulacja poziomu w komorze odpowietrzającej | TAK |  |
|  | Hamulec bądź blokowane koła aparatu | TAK |  |
|  | Do oferty należy dołączyć katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim , potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu | TAK |  |
|  | W przypadku wątpliwości Zamawiającego w zakresie spełniania wymogów technicznych określonych w tabeli , Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji , m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie 5 dni od daty dostarczenia wezwania. Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty. | TAK |  |

Zadanie nr 2

Aparat do wysokoprzepływowej tlenoterapii donosowej

Model……………………………………………………………………………………………

Producent………………………………………………………………………………………..

Kraj pochodzenia………………………………………………………………………………..

Rok produkcji……………………………………………………………………………………

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
| Aparat do terapii wysokoprzepływowej |  |  |  |
| 1. | Poziom dźwięku ok.20-45 dB | TAK |  |
| - 2. | Temperatura docelowa 34, 37, 41 st C ( maks . temp. transportowanego gazu 43^C ) | TAK |  |
| - 3. | Zakres przepływu 10-80 ml | TAK |  |
| - 4. | Maks. podaż tlenu 80 l/min | TAK |  |
| - 5. | Wydolność komory nawilżającej ok 90 ml | TAK |  |
| - 6. | Zasilanie 220 V | TAK |  |
| - 7. | Pomiar stężenia tlenu 21 - 100% | TAK |  |
| - 8. | Odporny na zachlapanie | TAK |  |
| - 9. | Praca ciągła | TAK |  |
| - 10. | Urządzenie do ozonowania/ dezynfekcji dołączone | TAK |  |

Zadanie nr 3

Aparat do znieczulenia

Model……………………………………………………………………………………………

Producent………………………………………………………………………………………..

Kraj pochodzenia………………………………………………………………………………..

Rok produkcji……………………………………………………………………………………

| Lp. | PARAMETR |  |  |  | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK | # Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aparat do znieczulenia |  |  |  |  |  |  |
| Parametry ogólne |  |  |  |  |  |  |
|  | Zasilanie 230 V 50 Hz |  |  |  | TAK |  |
|  | Waga aparatu poniżej 150 kg |  |  |  | TAK |  |
|  | Wbudowany blat do pisania |  |  |  | TAK |  |
|  | Zintegrowane z aparatem oświetlenie przestrzeni roboczej |  |  |  | TAK |  |
|  | min. 3 szuflady na drobne akcesoria |  |  |  | TAK |  |
|  | Mobilny aparat, cztery koła jezdne, w tym minimum dwa koła blokowane centralnie |  |  |  | TAK |  |
|  | Min. 4 dodatkowe gniazda elektryczne 230V umożliwiające podłączenie dodatkowych urządzeń |  |  |  | TAK |  |
|  | Fabryczny uchwyt 10 l butli rezerwowych tlenowej i podtlenku azotu na tylnej ścianie aparatu. Reduktory w zestawie. |  |  |  | TAK |  |
|  | Zasilanie gazowe (N2O, O2, powietrze) z sieci centralnej |  |  |  | TAK |  |
|  | Manometry dotyczące ciśnienia z sieci centralnej oraz osobne dla butli rezerwowych na panelu przednim aparatu |  |  |  | TAK |  |
|  | Zasilanie awaryjne aparatu na min. 150 minut; akumulator doładowywany w czasie pracy; wskaźnik poziomu naładowania na ekranie respiratora |  |  |  | TAK |  |
|  | Szyna na dodatkowe akcesoria z boku aparatu |  |  |  | TAK |  |
|  | Uchwyty 2 parowników mocowanych jednocześnie – system Selectatec |  |  |  | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia parownika do sevofluranu lub desfluranu. Dwa gniazda aktywne. Blokada uniemożliwiająca jednoczesną podaż dwóch środków wziewnych jednocześnie |  |  |  | TAK |  |
| System dystrybucji gazów |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Precyzyjne przepływomierze elektroniczne dla tlenu, podtlenku azotu, powietrza. Wyświetlanie wartości przepływów w postaci elektronicznej i tzw. wirtualnych przepływomierzy. Zakres min. tlen, powietrze: 0-15 l/min; N2O: 0-12 l/min |  | TAK |  |
|  | System automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej z podtlenkiem azotu na poziomie min. 25% |  |  |  | TAK |  |
|  | Elektroniczny mieszalnik świeżych gazów zapewniający utrzymanie ustawionego wdechowego stężenia tlenu przy zmianie wielkości przepływu świeżych gazów i utrzymanie ustawionego przepływu świeżych gazów przy zmianie stężenie tlenu w mieszaninie podawanej do pacjenta |  |  |  | TAK |  |
|  | Funkcja ekonometru (optymalizatora) znieczulenia |  |  |  | TAK |  |
|  | Dostosowanie do znieczulania z niskimi przepływami: ustawianie przepływu świeżych gazów od min. 200 ml/min |  |  |  | TAK |  |
| Układ oddechowy |  |  |  |  |  |  |
|  | Układ oddechowy okrężny do wentylacji dorosłych, dzieci i noworodków |  |  |  | TAK |  |
|  | Układ oddechowy kompaktowy. Nadający się do sterylizacji w autoklawie |  |  |  | TAK |  |
|  | Układ oddechowy fabrycznie podgrzewany, możliwe wyłączenie/ włączenie podgrzewania przez użytkownika w konfiguracji systemu |  |  |  | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia układów bezzastawkowych, osobne wyjście bez konieczności rozłączania układu okrężnego |  |  |  | TAK |  |
|  | Obejście tlenowe (bypass tlenowy) o wydajności min. 25 L/min. |  |  |  | TAK |  |
|  | Dodatkowy, zintegrowany z aparatem niezależny przepływomierz O2 do podaży na maskę lub wąsy tlenowe, zakres: 0-15 l/min |  |  |  | TAK |  |
|  | Ciśnieniowa zastawka bezpieczeństwa |  |  |  | TAK |  |
|  | Pochłaniacz dwutlenku węgla o budowie przeziernej o pojemności min. 1,5 l. Możliwość wymiany pochłaniacza w czasie pracy bez rozszczelnienia układu. Sygnalizacja odłączenia pochłaniacza. |  |  |  | TAK |  |
|  | Możliwość stosowania zamiennych pochłaniaczy wielorazowych i jednorazowych podczas znieczulenia bez rozszczelnienia układu i bez konieczności użycia narzędzi |  |  |  | TAK |  |
|  | Wizualizacja zastawek wdechowej i wydechowej w układzie okrężnym. Możliwość demontażu do czyszczenia i sterylizacji. |  |  |  | TAK |  |
|  | Eliminacja gazów anestetycznych poza salę operacyjną – aktywny odciąg |  |  |  | TAK |  |
|  | Respirator anestetyczny napędzany pneumatycznie, sterowany mikroprocesorowo |  |  |  | TAK |  |
|  | Automatyczna kompensacja dopływu świeżych gazów w trakcie pracy |  |  |  | TAK |  |
|  | Pomiar podatności układu oddechowego wraz z automatyczną kompensacją w czasie pracy |  |  |  | TAK |  |
| Tryby wentylacji |  |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość prowadzenia wentylacji ręcznej natychmiast po przełączeniu z wentylacji mechanicznej przy pomocy dźwigni |  |  |  | TAK |  |
|  | Wentylacja kontrolowana objętością VCV |  |  |  | TAK |  |
|  | Wentylacja kontrolowana ciśnieniem PCV |  |  |  | TAK |  |
|  | Wentylacja w trybie SIMV: SIMV-PC, SIMV-VC, oraz możliwość rozbudowy o tryb SIMV-VG |  |  |  | TAK |  |
|  | Tryb wentylacji PSV z zabezpieczeniem na wypadek bezdechu |  |  |  | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o tryb PCV-VG |  |  |  | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o tryb APRV |  |  |  | TAK |  |
| Inne |  |  |  |  |  |  |
|  | Aparat wyposażony w tryb pracy w krążeniu pozaustrojowym, zapewniający: wentylację ręczną w krążeniu pozaustrojowym z zawieszeniem odpowiednich alarmów |  |  |  | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony tryb pracy w krążeniu pozaustrojowym, zapewniający wentylację mechaniczną w krążeniu pozaustrojowym z zawieszeniem alarmów objętości, bezdechu ciśnienia drogach oddechowych |  |  |  | TAK |  |
|  | Pauza w przepływie gazów do min. 2 minut w trybie wentylacji ręcznej i mechanicznej. |  |  |  | TAK |  |
|  | Automatyczne wstępne skalkulowanie parametrów wentylacji na podstawie wprowadzonego wzrostu pacjenta i płci |  |  |  | TAK |  |
|  | Automatyczna wielostopniowa rekrutacja pęcherzyków płucnych programowana i obrazowana na ekranie respiratora – możliwość rozbudowy |  |  |  | TAK |  |
|  | Funkcja tlenoterapii (nie będąca trybem wentylacji) umożliwiająca podaż pacjentowi mieszanki powietrze/O2 o określonym - regulowanym przez użytkownika poziomie przepływu min. do 80 l/min. oraz wartości FiO2 – możliwość rozbudowy |  |  |  | TAK |  |
| Regulacje |  |  |  |  |  |  |
|  | Dodatnie ciśnienie końcowo wydechowe PEEP (podać zakres) min. 3 do 30 cmH2O |  |  |  | TAK |  |
|  | Reg. Stosunku wdechu do wydechu – podać zakres, min 4:1 do 1:8 |  |  |  | TAK |  |
|  | Reg. częstości oddechu (podać zakres) min. 2 do 100 odd./min |  |  |  | TAK |  |
|  | Reg. ciśnienia wdechowego od min 5 do 80 cmH2O |  |  |  | TAK |  |
|  | Reg. ciśnienia wspomagania od min 3 do 60 cmH2O |  |  |  | TAK |  |
|  | Reg. objętości oddechowej (podać zakres) min: 10 – 1500 ml w trybach objętościowych |  |  |  | TAK |  |
|  | Reg. objętości oddechowej (podać zakres) min: 5 – 1500 ml w trybach z gwarantowaną objętością np. PCV-VG, PRVC |  |  |  | TAK |  |
|  | Regulacja czasu wdechu od min 0,2 do 10 sek. |  |  |  | TAK |  |
|  | Czas narastania ciśnienia min. 0 – 2 s |  |  |  | TAK |  |
|  | Reg. pauzy wdechowej w zakresie min 5-60% |  |  |  | TAK |  |
|  | Reg. czułości wyzwalania w zakresie min. 0,2 - 15 l/min |  |  |  | TAK |  |
|  | Reg. czułości wyzwalania ciśnieniowego w zakresie min. 1 - 20 cmH2O |  |  |  | TAK |  |
|  | Reg. czułości wydechowej min. 5% - 80% |  |  |  | TAK |  |
| Alarmy |  |  |  |  |  |  |
|  | Alarm niskiej i wysokiej objętości minutowej MV |  |  |  | TAK |  |
|  | Alarm niskiej i wysokiej objętości pojedynczego oddechu TV |  |  |  | TAK |  |
|  | Alarm niskiej i wysokiej częstości oddechów f |  |  |  | TAK |  |
|  | Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego |  |  |  | TAK |  |
|  | Alarm braku zasilania w energię elektryczną |  |  |  | TAK |  |
|  | Alarm Apnea |  |  |  | TAK |  |
|  | Alarm minimalnego i maksymalnego stężenia tlenu |  |  |  | TAK |  |
|  | Alarm nieprawidłowego montażu lub odłączonego pochłaniacza CO2 |  |  |  |  |  |
|  | Automatyczny zapis z możliwością łatwego odczytu min. 500 ostatnich komunikatów o alarmach i błędach |  |  |  | TAK |  |
| Pomiar i obrazowanie |  |  |  |  |  |  |
|  | Pomiar objętości oddechowej TV |  |  |  | TAK |  |
|  | Pomiar objętości minutowej MV |  |  |  | TAK |  |
|  | Pomiar częstotliwości oddechowej f |  |  |  | TAK |  |
|  | Pomiar I:E (wartość cyfrowa) |  |  |  | TAK |  |
|  | Ciśnienia szczytowego (wartość cyfrowa) |  |  |  | TAK |  |
|  | Ciśnienia Plateau (wartość cyfrowa) |  |  |  | TAK |  |
|  | Ciśnienia średniego (wartość cyfrowa) |  |  |  | TAK |  |
|  | Ciśnienia PEEP (wartość cyfrowa) |  |  |  | TAK |  |
|  | Krzywa ciśnienia i krzywa przepływu w funkcji czasu wyświetlane na ekranie aparatu przy wentylacji mechanicznej i ręcznej |  |  |  | TAK |  |
|  | Wyświetlanie pętli oddechowych: ciśnienie/objętość, przepływ/objętość, ciśnienie/przepływ Możliwość zapisania pętli referencyjnej i zapamiętania min. 4 wyświetlonych pętli spirometrycznych. Pomiar z wyświetlaniem oporów i podatności dróg oddechowych |  |  |  | TAK |  |
|  | Wyświetlanie całkowitego przepływu oraz stężenia tlenu świeżych gazów |  |  |  | TAK |  |
|  | Kolorowy ekran respiratora, przekątna min. 15’’, wbudowany w korpus aparatu o rozdzielczości min. 1024x768 |  |  |  | TAK |  |
|  | Obsługa respiratora za pomocą pokrętła funkcyjnego i ekranu dotykowego |  |  |  | TAK |  |
|  | Automatyczna kompensacja dopływu świeżych gazów w trakcie pracy |  |  |  | TAK |  |
|  | Pomiar podatności układu oddechowego wraz z automatyczną kompensacją w czasie pracy |  |  |  | TAK |  |
|  | Trendy graficzne i tabelaryczne min. dla TVe, MV, Ppeak, Plateau, PEEP, Pmean, f, EtCO2, FiO2. Trendy graficzne i tabelaryczne z min. 48 godz. |  |  |  | TAK |  |
|  | Stale wyświetlana na ekranie aparatu aktualna data i czas oraz wbudowany stoper umożliwiający monitorowanie czasu trwania zabiegu |  |  |  | TAK |  |
| Kapnografia z analizą gazów anestetycznych i pomiarem stężenia tlenu (moduł aparatu) |  |  |  |  |  |  |
|  | Pomiar stężenia CO2 (wdechowe i wydechowe) |  |  |  | TAK |  |
|  | Pomiar stężenia tlenu (wdechowe i wydechowe) za pomocą czujnika paramagnetycznego. Nie dopuszcza się czujników galwanicznych. |  |  |  | TAK |  |
|  | Monitorowane gazy anestetyczne: izofluran, enfluran, sewofluran, desfluran (automatyczna identyfikacja środka) |  |  |  | TAK |  |
|  | Wyświetlanie krzywej kapnograficznej |  |  |  | TAK |  |
|  | Obliczanie i wyświetlanie wartości MAC z uwzględnieniem wieku pacjenta |  |  |  | TAK |  |
|  | Wbudowany w aparat ssak injektorowy z regulacją siły ssania, napędzany sprężonymi gazami z butlą wielorazowego użytku o pojemności min 1,0 l. |  |  |  | TAK |  |
|  | Komunikacja całego systemu z użytkownikiem w języku polskim |  |  |  | TAK |  |
|  | Aparat i monitor, parownik jednego producenta, kompatybilność modułowa (możliwość wykorzystania modułów aparatu w monitorze z wyświetlaniem parametrów dotyczących np. stężeń gazów) |  |  |  | TAK |  |
|  | Instrukcja Obsługi w języku polskim |  |  |  | TAK |  |
| MONITOR PACJENTA |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Monitor modułowy. Moduły pomiarowe wymienialne przez użytkownika bez udziału serwisu |  |  | TAK |  |
|  |  | Kolorowy pojedynczy ekran w postaci płaskiego panelu LCD TFT o przekątnej minimum 15" i rozdzielczości co najmniej 1900x1000 pikseli. |  |  | TAK |  |
|  |  | Opisy i komunikaty ekranowe w języku polskim. Obsługa poprzez ekran dotykowy pojemnościowy (wielodotykowy). |  |  | TAK |  |
|  |  | Min. 8 krzywych dynamicznych wyświetlanych jednocześnie na ekranie |  |  | TAK |  |
|  |  | Zasilanie sieciowe dostosowane do 230V / 50 Hz. Wewnętrzny akumulator, wymienialny przez użytkownika, pozwalający na minimum 100 minut pracy w konfiguracji EKG,NIBP,SpO2. |  |  | TAK |  |
|  |  | Cicha praca urządzenia – chłodzenie konwekcyjne |  |  | TAK |  |
|  |  | Wyposażenie z złącza wejścia/wyjścia: |  |  | TAK |  |
|  |  | - wyjście sygnału DVI do podłączenia ekranu kopiującego. |  |  | TAK |  |
|  |  | - co najmniej 2 gniazda USB do podłączenia klawiatury oraz myszki komputerowej, |  |  | TAK |  |
|  |  | - gniazdo RJ-45 do połączenia z siecią monitorowania. |  |  | TAK |  |
|  |  | Możliwość rozbudowy monitora o moduły pomiarowe: - inwazyjnego ciśnienia (co najmniej cztery kanały), - inwazyjnego pomiaru rzutu minutowego metodą termodylucji, - inwazyjnego pomiaru rzutu minutowego metodą PiCCO lub Edwards, - stężenia gazów anestetycznych, - saturacji ośrodkowej krwi żylnej, - stopnia uśpienia BIS, - EEG, - przewodnictwa nerwowo-mięśniowego NMT, - oksymetrii tkankowej, - mechaniki oddechowej wraz z VCO2. |  |  | TAK |  |
|  |  | Możliwość rozbudowy monitora o podłączenie i wyświetlania na jego ekranie danych z zewnętrznych urządzeń medycznych: (respiratory, aparaty do znieczulania, monitory tCPO2/PCO2). |  |  | TAK |  |
| MIERZONE PARAMETRY |  |  |  |  |  |  |
|  |  | EKG - pomiar częstości akcji serca. Zakres minimum 30 - 300/min. Ustawianie prędkości przesuwu krzywej EKG do wyboru co najmniej: 6.25; 12.5; 25; 50 mm/s. Ustawianie wzmocnienia krzywej EKG do wyboru co najmniej: x0.125; x0.25; 0.5; x1; x2; x4; auto. |  |  | TAK |  |
|  |  | Monitorowanie do 7 odprowadzeń jednocześnie |  |  | TAK |  |
|  |  | W komplecie z monitorem przewód EKG z kompletem 5 końcówek. |  |  | TAK |  |
|  |  | Analiza arytmii – wykrywanie co najmniej 23 kategorie zaburzeń rytmu w tym VF, ASYS, BRADY, TACHY, AF |  |  | TAK |  |
|  |  | Analiza odcinka ST – jednoczesny pomiar odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach w zakresie co najmniej od -2,0 do +2,0 mV |  |  | TAK |  |
|  |  | Analiza zmian odcinka QT oraz obliczanie wartości QTc |  |  | TAK |  |
|  |  | Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami lub w formie wykresów kołowych |  |  | TAK |  |
|  |  | RESP – pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną. Zakres pomiarowy częstości oddechu co najmniej od 5 do 200 R/min. Możliwość wyboru odprowadzeni do monitorowania respiracji. Wybór prędkości przesuwu krzywych co najmniej 3; 6.25; 12,5; 25 mm/s. |  |  | TAK |  |
|  |  | Saturacja (SpO2). Zakres pomiarowy %SpO2 0-100%. Zakres pomiarowy częstości pulsu co najmniej 30-300 P/min. Jednoczesne wyświetlanie krzywej pletzymograficznej oraz wartości %saturacji, częstości pulsu i wskaźnika perfuzji. Alarm desaturacji. W komplecie z monitorem przewód interfejsowy oraz wielorazowy czujnik SpO2: typu klips na palec |  |  | TAK |  |
|  |  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia metoda oscylometryczna. Pomiar ręczny, automatyczny i ciągły (powtarzające się pomiary w okresie co najmniej 4 min). Pomiar automatyczny z regulowanym interwałem co najmniej 1 – 480 minut. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. Funkcja stazy. Funkcja wstępnego ustawiania ciśnienia pompowania mankietu. Pomiar częstości pulsu wraz z nieinwazyjnym ciśnieniem co najmniej w zakresie do 30 do 300 P/min. |  |  | TAK |  |
|  |  | W komplecie z monitorem przewód oraz mankiety mały, średni, duży oraz bardzo duży dla dorosłych. |  |  | TAK |  |
|  |  | Pomiar temperatury, dwa tory pomiarowe (na wszystkich stanowiskach). Wyświetlanie T1, T2 oraz różnicy między nimi |  |  | TAK |  |
|  |  | W komplecie z monitorem powierzchniowy czujnik temperatury dla dorosłych. |  |  | TAK |  |
|  |  | Pomiar inwazyjnego ciśnienia, dwa tory pomiarowe. Wyświetlanie wartości skurczowych, rozkurczowych i średnich. Zakres pomiarowy inwazyjnego ciśnienia co najmniej od -50 do +350 mmHg. Obliczanie wartości PPV. Pomiar częstości pulsu wraz z inwazyjnym ciśnieniem co najmniej w zakresie do 30 do 300 P/min. |  |  | TAK |  |
|  |  | Funkcja wyświetlania dwóch krzywych inwazyjnego ze wspólnym poziomem zero |  |  | TAK |  |
|  |  | W komplecie z monitorem: dwa przewody połączeniowe do przetworników ciśnienia, 5 szt. jednorazowych przetworników ciśnienia, płytka i zacisk do mocowania przetworników na statywie |  |  | TAK |  |
|  |  | Monitor wyposażony w funkcję trybu intubacji: zawieszenie działania alarmów związanych z modułem CO2 i wyświetlanie na ekranie stopera z czasem jaki pozostał do zakończenia procesu intubacji (ustawiane czasy co najmniej do wyboru 1 i 2 minuty). |  |  | TAK |  |
|  |  | Ustawianie granic alarmowych przez użytkownika oraz funkcja automatycznego ustawiania granic alarmowych na podstawie bieżących wartości parametrów. Ustawianie głośności alarmowania (co najmniej 5 poziomów do wyboru). Ustawianie wzorców sygnalizacji alarmowej (co najmniej 3 wzorce do wyboru). |  |  | TAK |  |
|  |  | Przynajmniej 120-godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów, w postaci tabel i wykresów z rozdzielczością przynajmniej 1 minuty |  |  | TAK |  |
|  |  | Zapamiętywanie krzywych dynamicznych w czasie rzeczywistym (funkcja full dislosure) – pamięć co najmniej 12 godzin |  |  | TAK |  |
|  |  | Zapamiętywanie co najmniej 500 zdarzeń alarmowych (krzywe i odpowiadające im wartości parametrów) |  |  | TAK |  |
|  |  | Monitor wyposażony w funkcje obliczeń dawki (lekowych), hemodynamicznych, natlenienia, nerkowych i wentylacji oraz w funkcję obliczania poziomu świadomości wg. skali Glasgow |  |  | TAK |  |
|  |  | Monitor wyposażony w funkcję programowania i zapamiętywania przez użytkownika własnych konfiguracji ekranu |  |  | TAK |  |
|  |  | Monitor przystosowany do pracy w sieci |  |  | TAK |  |
|  |  | - możliwość współpracy z centralą pielęgniarską |  |  | TAK |  |
|  |  | - możliwość podłączenia do monitora, bez pośrednictwa centrali, sieciowej drukarki laserowej i wykonywania wydruków na standardowym papierze formatu A4: krzywych dynamicznych oraz trendów graficznych i tabelarycznych. |  |  | TAK |  |
|  |  | Funkcja „standby”, pozwalająca na wstrzymanie monitorowania pacjenta, związane np. z czasowym odłączeniem go od monitora, bez konieczności wyłączania monitora, i na szybkie, ponowne uruchomienie monitorowania. |  |  | TAK |  |
|  |  | Funkcja „tryb prywatny” pozwalająca - w przypadku podłączenia urządzenia do centrali - na ukrycie danych przed pacjentem i wyświetlanie ich tylko na stanowisku centralnym. |  |  | TAK |  |
| Pomiar zwiotczenia mięśni |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Moduł monitora lub aparatu z akcesoriami. Nie dopuszcza się osobnego urządzenia. | TAK |  |
| Pomiar BIS |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Moduł monitora lub aparatu z akcesoriami. Nie dopuszcza się osobnego urządzenia. | TAK |  |

Zadanie nr 4

Aparat USG z wielofunkcyjną głowicą do diagnostyki klatki piersiowej płuc

Model……………………………………………………………………………………………

Producent………………………………………………………………………………………..

Kraj pochodzenia………………………………………………………………………………..

Rok produkcji……………………………………………………………………………………

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK | # Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat fabrycznie nowy | TAK |  |
|  | Rok produkcji aparatu | 2021 |  |
|  | Konstrukcja |  |  |
|  | Kliniczny, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny klasy Premium z kolorowym Dopplerem. | TAK |  |
|  | Przetwornik cyfrowy | Min. 12-bitowy |  |
|  | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej | TAK |  |
|  | Ilość niezależnych aktywnych kanałów przetwarzania | Min. 4 000 000 |  |
|  | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych | Min. 4 |  |
|  | Dynamika systemu | Min. 290 dB |  |
|  | Monitor LCD o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu. | Przekątna ekranu min. 21,5 cali |  |
|  | Konsola aparatu z kubeczkami na głowice po obydwu stronach ruchoma w dwóch płaszczyznach: góra-dół, lewo-prawo | TAK |  |
|  | Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD wbudowany w konsolę | Przekątna min. 10 cali |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy | Min. od 2 MHz do 20 MHz. |  |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop) | Min. 65 000 obrazów |  |
|  | Możliwość regulacji prędkości odtwarzania w pętli pamięci dynamicznej obrazów (tzw. Cineloop) | TAK |  |
|  | Możliwość uzyskania sekwencji Cineloop w trybie 4B tj. 4 niezależnych sekwencji Cineloop jednocześnie na jednym obrazie | TAK |  |
|  | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode | Min. 600 s |  |
|  | Regulacja głębokości pola obrazowania | Min. 1 - 35 cm |  |
|  | Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika | Min. 70 |  |
|  | Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania każdego z kół oraz blokadą kierunku jazdy | TAK |  |
|  | Obrazowanie i prezentacja obrazu |  |  |
|  | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min. - B, B + B, 4 B - M - B + M - D - B + D - B + C (Color Doppler) - B + PD (Power Doppler) - 4 B (Color Doppler) - 4 B (Power Doppler) - B + Color + M | TAK |  |
|  | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B | Min. 3000 obrazów/s |  |
|  | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD) | Min. 500 obrazów/s |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | Min. 10 pasm częstotliwości |  |
|  | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) | TAK |  |
|  | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) | Min.: +/- 4,0 m/s |  |
|  | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy | TAK |  |
|  | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie Dopplera Pulsacyjnego PWD oraz HPRF PWD (o wysokiej częstotliwości powtarzania) | TAK |  |
|  | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) (przy zerowym kącie bramki) | Min.: +/- 15,0 m/s |  |
|  | Regulacja bramki dopplerowskiej | Min. 0,5 mm do 20 mm |  |
|  | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej | Min. +/- 30 stopni |  |
|  | Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej | Min. +/- 80 stopni |  |
|  | Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku w zakresie | Min. +/- 80 stopni |  |
|  | Możliwość jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania dwóch spectrów przepływu z dwóch niezależnych bramek dopplerowskich (tzw.dual doppler) | TAK |  |
|  | Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami i z różnymi częstotliwościami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki) | TAK |  |
|  | Liczba wiązek tworzących obraz w obrazowaniu typu „Compound” | Min. 5 |  |
|  | System obrazowania wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe – dostępny na wszystkich głowicach | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD) | TAK |  |
|  | Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych | TAK |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu B i spektrum dopplerowskiego za pomocą jednego przycisku | TAK |  |
|  | Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min. 30 map | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK |  |
|  | Tkankowe obrazowanie elastograficzne w czasie rzeczywistym umożliwiające zobrazowanie różnic sztywności tkanki | TAK |  |
|  | Prezentacja elastyczności tkanki w skali kodowanej kolorem. Praca w trybie B /B+ET (elastografia tkankowa) | TAK |  |
|  | Prezentacja elastyczności tkanki w skali kodowanej kolorem. Praca w trybie B /B+ET (elastografia tkankowa) | TAK |  |
|  | Dostępna pamięć dynamiczna typu Cineloop w obrazowaniu elastograficznym | TAK |  |
|  | Wysokoczułe obrazowanie przepływów bez użycia techniki dopplerowskiej | TAK |  |
|  | Archiwizacja obrazów |  |  |
|  | Wewnętrzny system archiwizacji danych (dane pacjenta, obrazy, sekwencje)z dyskiem HDD o pojemności min. 500 GB | TAK |  |
|  | Zapis obrazów w formatach: DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrvie lub płyty CD/DVD | TAK |  |
|  | Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku | TAK |  |
|  | Funkcja ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki | TAK |  |
|  | Videoprinter czarno-biały | TAK |  |
|  | Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive | TAK |  |
|  | Zainstalowany moduł DICOM QR 3.0 umożliwiający zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM | TAK |  |
|  | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia aparatu do dowolnego komputera PC kablem sieciowych 100 Mbps w celu wysyłania danych (obrazy, raporty) | TAK |  |
|  | # Funkcje użytkowe |  |  |
|  | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym | Min. x8 |  |
|  | Powiększenie obrazu po zamrożeniu | Min. x8 |  |
|  | Ilość pomiarów możliwych na jednym obrazie | Min. 10 |  |
|  | Przełączanie głowic z klawiatury. Możliwość przypisania głowic do poszczególnych presetów | TAK |  |
|  | Podświetlany pulpit sterowniczy w min. 2 kolorach | TAK |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej - dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK |  |
|  | Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie | TAK |  |
|  | Pełne oprogramowanie do badań: - Brzusznych - Ginekologiczno-położniczych - Małych narządów - Naczyniowych - Śródoperacyjnych - Mięśniowo-szkieletowych - Ortopedycznych - Kardiologicznych - Pediatrycznych | TAK |  |
|  | Głowice ultrasonograficzne |  |  |
|  | Głowica Convex, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy | Min. 1,0 – 5,0 MHz. |  |
|  | Liczba elementów | Min. 600 |  |
|  | Kąt skanowania | Min. 70 st. |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | min. 8 pasm częstotliwości |  |
|  | Głowica Liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy. | Min. 2,0 – 12,0 MHz |  |
|  | Liczba elementów | Min. 600 |  |
|  | Szerokość pola skanowania | Max. 40 mm |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | Min. 4 pasma częstotliwości |  |
|  | Obrazowanie trapezowe | TAK |  |
|  | Możliwości rozbudowy – opcje (dostępne w dniu składania oferty) |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o wewnętrzną wbudowaną baterię umożliwiającą 50 minut pracy bez dostępu do źródła zasilania | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o głowicę Rectalną dwupłaszczyznową w układzie Convex/Convex min. 4,0-8,0 MHz, min. 190 elementów, kąt skanowania min. 160 stopni dla każdej płaszczyzny, promień max. R10 mm, obrazowanie harmoniczne | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o głowicę proktologiczną, radialną o kącie obrazowania 360 stopni min. 3,0 – 9,0 MHz | TAK |  |
|  | Inne |  |  |
|  | Gwarancja na cały system (aparat, głowice, printer) | Min. 24 miesiące |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z aparatem) | TAK |  |
|  | Certyfikat CE na aparat i głowice (dokumenty załączyć) | TAK |  |
|  | Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego aparatu USG na terenie Polski (dokumenty załączyć) | TAK |  |

Zadanie nr 5

Automatyczne urządzenie do kompresji klatki piersiowej w trakcie resuscytacji

Model……………………………………………………………………………………………

Producent………………………………………………………………………………………..

Kraj pochodzenia………………………………………………………………………………..

Rok produkcji……………………………………………………………………………………

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
| Automatyczne urządzenie do kompresji klatki piersiowej w trakcie resuscytacji |  |  |  |
| 1. | Cykl pracy: 50% kompresja / 50 % dekompresja. | TAK |  |
| - 2. | Działanie urządzenia w pełni elektryczne. | TAK |  |
| - 3. | Głębokość i częstość kompresji zgodnie z wytycznymi ERC / Głębokość – od 5 do 6 cm / Częstość – od 100 do 120 uc./min. | TAK |  |
| - 4. | Ładowanie urządzenia bez otwierania / wyjmowania go z plecaka/ torby wraz z widocznym wskaźnikiem stanu naładowania baterii. | TAK |  |
| - 5. | Możliwość kompresji klatki piersiowej u „małych dorosłych pacjentów” z głębokością ucisku w granicach 4 – 5 cm | TAK |  |
| - 6. | Aktywna dekompresja – wspomaganie odprężenia klatki piersiowej przez element jednorazowego użycia do wykonania aktywnej relaksacji klatki piersiowej pacjenta - podciśnienie podczas ruchu zwrotnego przyśpiesza relaksację | TAK |  |
| - 7. | Źródło zasilania: akumulator wewnętrzny / zasilanie ze ściany karetki DC min. 12 – 28 V / zasilanie z gniazda sieci AC min. 210 - 250 V. | TAK |  |
| - 8. | Czas ładowania akumulatora wewnętrznego max. 120 min. | TAK |  |
| - 9. | Możliwość automatycznego doładowywania akumulatora wewnętrznego w urządzeniu podczas jego pracy (wykonywanie RKO) z zewnętrznego źródła zasilania (230 V AC lub 12 V DC). | TAK |  |
| - 10. | Ładowarka wewnątrz urządzenia. | TAK |  |
| - 11. | Czas pracy urządzenia przy zasilaniu z akumulatora wewnętrznego: min. 40 min. | TAK |  |
| - 12. | Możliwość wykonania defibrylacji bez konieczności zdejmowania urządzenia z pacjenta. | TAK |  |
| - 13. | Waga kompletnego urządzenia z akcesoriami i torbą /plecakiem < 12 kg. | TAK |  |
| - 14. | Bezprzewodowa transmisja (bluetooth, wifi) danychz pamięci urządzenia o parametrach prowadzonej resuscytacji i jej przebiegu w czasie do komputera | TAK |  |
| - 15. | Wyposażenie aparatu: torba lub plecak / deska pod plecy / elementy bezpośredniego kontaktu z pacjentem przy masażu (min. 12 szt.) / akumulator. | TAK |  |
| - 16. | Okres gwarancji minimum: 24 miesiące od daty podpisania protokołu od daty podpisania protokołu odbioru ambulansu, pierwszego uruchomienia i szkolenia personelu. | TAK |  |
| - 17. | Wykonawca zobowiązany jest do dokonania dwóch bezpłatnych przeglądów okresowych (po pierwszym i drugim roku użytkowania) potwierdzone wpisem do dokumentacji sprzętu. | TAK |  |
| - 18. | Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań w celu usunięcia awarii przedmiotu zamówienia nie później niż w ciągu 72 godzin od momentu telefonicznego zgłoszenia awarii przez Zamawiającego i udostępnienia przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
| - 19. | Czas naprawy maksymalnie do 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie. | TAK |  |
| - 20. | W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwy element zamówienia na nowy. | TAK |  |
| - 21. | Koszty dojazdu do napraw w miejscowości zainstalowania urządzeń bezpłatnie oraz koszty wysyłki urządzeń do napraw warsztatowych na koszt serwisu. | TAK |  |
| - 22. | Oferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 211) oraz być zgodne z Normą PN EN 1789+A2:2015 . | TAK |  |

Zadanie nr 6

Centrala do monitorowania

Model……………………………………………………………………………………………

Producent………………………………………………………………………………………..

Kraj pochodzenia………………………………………………………………………………..

Rok produkcji……………………………………………………………………………………

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
| Stacja centralnego nadzoru – wersja centralna – 1 stanowisko |  |  |  |
| 1. | Stacja centralnego przystosowana do obsługi co najmniej 32 stanowisk monitorowania z co najmniej dwóch oddziałów szpitalnych. Stacja centralna przystosowana do współpracy z posiadanymi prze szpital monitorami pacjenta BeneView oraz BeneVision | TAK |  |
| - 2. | Dwa kolorowe ekrany LCD każdy o przekątnej min. 23”. | TAK |  |
| - 3. | Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) z poszczególnych łóżek, z identyfikacją alarmującego łóżka. Wyciszanie alarmów i uruchamianie pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego z poziomu centrali. | TAK |  |
| - 4. | Wpisywanie danych demograficznych pacjenta w centrali i w monitorach z co najmniej dwóch oddziałów szpitalnych | TAK |  |
| - 5. | Pamięć stanów krytycznych (alarmów i arytmii i innych zdarzeń, z zapisem odcinków krzywych dynamicznych i wartości liczbowych) - minimalna liczba zdarzeń: 1000/pacjenta | TAK |  |
| - 6. | Funkcja "holterowska" – pamięć ciągłego zapisu przynajmniej 4 monitorowanych przebiegów falowych (EKG+inne) - nie tylko trendów; z ostatnich min. 240 godzin | TAK |  |
| - 7. | Trendy tabelaryczne: pamięć z ostatnich min. 240 godzin | TAK |  |
| - 8. | Drukarka laserowa do wydruków trendów i raportów na standardowym papierze A4; wbudowane łącze do sieci Ethernet | TAK |  |
| - 9. | Podtrzymanie zasilania elektrycznego każdego stanowiska monitorowania centralnego (UPS) min. 20 min. | TAK |  |
| Stacja centralnego nadzoru – wersja robocza – 1 stanowisko |  |  |  |
| 1. | Stacja robocza przystosowana do podglądu dowolnie wybranego zestawu 16 kardiomonitorów spośród wszystkich monitorów pracujących w systemie. | TAK |  |
| 2. | Dwa ekrany LCD każdy o przekątnej min. 23”. | TAK |  |
| 3. | Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) z poszczególnych łóżek, z identyfikacją alarmującego łóżka. Wyciszanie alarmów i uruchamianie pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego z poziomu centrali. | TAK |  |
| 4. | Wpisywanie danych demograficznych pacjenta w centrali i w monitorach | TAK |  |
| 5. | Przegląd zapamiętanych w stacji centralnego nadzoru zdarzeń (alarmów, arytmii i innych zdarzeń, z zapisem odcinków krzywych dynamicznych i wartości liczbowych) - minimalna liczba zdarzeń: 1000/pacjenta | TAK |  |
| 6. | Przegląd zapamiętanych w stacji centralnego nadzoru krzywych dynamicznych | TAK |  |
| 7. | Przegląd zapamiętanych w stacji centralnego nadzoru trendów tabelarycznych | TAK |  |

Zadanie nr 7

Defibrylator z wyposażaniem

Model……………………………………………………………………………………………

Producent………………………………………………………………………………………..

Kraj pochodzenia………………………………………………………………………………..

Rok produkcji…………………………………………………………………………………

| Lp. | PARAMETR |  | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK | # Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Defibrylator z wyposażaniem |  |  |  |  |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |
| 1. | Fabrycznie nowy, nieużywany, niedemonstracyjny, niepowystawowy, przenośny z wbudowanym uchwytem transportowym |  | TAK |  |
| 2. | Urządzenie do monitorowania i defibrylacji (tryb manualny oraz AED) |  | TAK |  |
| 3. | Masa defibrylatora wyposażonego w łyżki do defibrylacji zewnętrznej, akumulator, rejestrator – max. 6,5 kg |  | TAK |  |
| 4. | Aparat odporny na zalanie wodą - min. klasa IP44 |  | TAK |  |
| 5. | Defibrylator odporny na upadek z wysokości min. 70 cm |  | TAK |  |
| 6. | Temperatura pracy: min od 0 do +40ºC |  | TAK |  |
| 7. | Uchwyt na ramę łóżka |  | TAK |  |
| 8. | Opisy na urządzeniu, menu oraz komunikacja z użytkownikiem w języku polskim. |  | TAK |  |
| ZASILANIE I SYSTEM AUTOTESTÓW |  |  |  |  |
| 9. | Ładowanie akumulatora od 0 do 100 % pojemności w czasie poniżej 4 godzin |  | TAK |  |
| 10. | Urządzenie wyposażone w uniwersalne łyżki defibrylacyjne dla dorosłych i dzieci |  | TAK |  |
| 11. | Wbudowany akumulator litowo-jonowy bez efektu pamięci z możliwością wymiany bez użycia dodatkowych narzędzi |  | TAK |  |
| 12. | Czas pracy na akumulatorze min. 300 minut monitorowania |  | TAK |  |
| 13. | Możliwość wykonania min. 300 defibrylacji z energią 200J na w pełni naładowanych akumulatorach |  | TAK |  |
| 14. | Zasilanie i ładowanie akumulatorów bezpośrednio z sieci napięcia zmiennego 230 V (zintegrowany zasilacz) |  | TAK |  |
| 15. | Programowanie automatycznie, codziennie wykonywanego testu bez włączenia defibrylatora przy zamontowanym akumulatorze, łyżkach i podłączeniu do sieci elektrycznej (pełny test). Możliwość ustawienia godziny wykonania testu. |  | TAK |  |
| 16 | Wydruk testu potwierdzającego jego wykonanie. Na wydruku: data/godzina, numer seryjny aparatu, wynik testu. Dostępne archiwum przeprowadzonych testów z możliwością ponownego wydruku. |  | TAK |  |
| INNE |  |  |  |  |
| 17. | Łączność przewodowa (LAN) z centralą CMS. Obsługa: - standardu HL7 - protokołów: TCP/IP (IPv4 i IPv6) - adresowania IP: dynamicznie i statycznie - serwerów DNS - ochrony danych |  | TAK |  |
| 18. | Przesyłane dane do CMS: - Informacje o pacjencie - Informacje o urządzeniu - Informacje o konfiguracji - Krzywe - Parametry monitorowania - Alarmy i komunikaty z podpowiedziami - Data i godzina - Tryb pracy - Raportu EKG - Podsumowana testów użytkownika |  | TAK |  |
| 19. | Możliwość rozbudowy o transmisję bezprzewodową Możliwość zarządzania danymi oraz ich przesyłania poprzez obsługę sieci bezprzewodowych WLAN min: 802.11 a/b/g/n (2,4 i 5 GB) |  | TAK |  |
| 20. | Możliwość rozbudowy o czujnik RKO – czujnik monitorowania uciśnięć z wyświetlaniem parametrów jakości RKO, w tym krzywej głębokości uciśnięć na ekranie urządzenia |  | TAK |  |
| WYŚWIETLANIE, REJESTRACJA, ARCHIWIZACJA DANYCH |  |  |  |  |
| 21. | Ekran kolorowy LCD typu TFT o przekątnej minimum 7’’ |  | TAK |  |
| 22. | Możliwość wyświetlania na ekranie 3 krzywych dynamicznych. |  | TAK |  |
| 23. | Wyświetlanie wszystkich monitorowanych parametrów w formie cyfrowej |  | TAK |  |
| 24. | Wbudowana drukarka/rejestrator termiczny |  | TAK |  |
| 25. | Papier do drukarki o szerokości min. 50 mm |  | TAK |  |
| 26. | Możliwość wydruku w czasie rzeczywistym min. 3 krzywych |  | TAK |  |
| 27. | Archiwizacja danych: min. 100 pacjentów, min. 72 godzinne trendy, 24 godz. ciągły zapis EKG |  | TAK |  |
| 28. | Eksport zarchiwizowanych danych za pomocą pamięci typu Pendrive |  | TAK |  |
| DEFIBRYLACJA |  |  |  |  |
| 29. | Dwufazowa fala defibrylacji |  | TAK |  |
| 30. | Możliwość wykonania kardiowersji. Synchronizacja z zapisem EKG z łyżek, elektrod, kabla EKG, znacznik synchronizacji widoczny nad załamkiem R elektrokardiogramu |  | TAK |  |
| 31. | Defibrylacja synchroniczna: maksymalny czas od chwili wykrycia fali R do chwili wyładowania impulsu defibrylacyjnego do 25 ms |  | TAK |  |
| 32. | Defibrylacje ręczna w zakresie min. od 1 do 360 J |  | TAK |  |
| 33. | Możliwość wyboru jednego spośród min. 20 poziomów energii defibrylacji |  | TAK |  |
| 34. | Możliwość wykonania defibrylacji wewnętrznej. Dostępne min. 3 rozmiary łyżek: dla pacjentów dorosłych, dzieci i noworodków. |  | TAK |  |
| 35. | Możliwość wykonania defibrylacji tylko przy zasilaniu z sieci elektrycznej (np. przy uszkodzonym akumulatorze). |  | TAK |  |
| 36. | Czas ładowania do energii 200J max. 3 sekund |  | TAK |  |
| 37. | Defibrylacja półautomatyczna (AED) z systemem doradczym w języku polskim zgodnie z aktualnymi wytycznymi PRC/ERC/AHA |  | TAK |  |
| 38. | Możliwość aktualizacji protokołu AED |  | TAK |  |
| 39. | Energia defibrylacji w trybie AED dla dzieci i dorosłych w zakresie min. od 10 do 360J |  | TAK |  |
| 40. | W trybie AED - programowane przez użytkownika wartości energii dla 1, 2 i 3 defibrylacji z energią od 10 do 360J |  | TAK |  |
| 41. | Możliwość wykonania defibrylacji w trybie AED za pomocą elektrod jednorazowych |  | TAK |  |
| 42. | Dźwiękowe i tekstowe komunikaty w języku polskim prowadzące użytkownika przez proces defibrylacji półautomatycznej |  | TAK |  |
| 43. | Ustawianie energii defibrylacji, ładowania i wstrząsu na łyżkach defibrylacyjnych |  | TAK |  |
| 44. | Wydzielony na defibrylatorze przycisk rozładowania energii. |  | TAK |  |
| 45. | Wskaźnik impedancji kontaktu elektrod z ciałem pacjenta |  | TAK |  |
| EKG |  |  |  |  |
| 46. | Monitorowanie EKG min. z 3/7 odprowadzeń |  | TAK |  |
| 47. | Analiza arytmii - algorytm uwzględniający wiek pacjenta |  | TAK |  |
| 48. | Zakres pomiaru częstości akcji serca w zakresie od 15-350 B/min. |  | TAK |  |
| 49. | Wzmocnienie sygnału: x0,25; x0,5; x1; x2; x4; auto |  | TAK |  |
| 50. | Wybór odprowadzeń z: elektrod ekg, łyżek defibrylacyjnych, jednorazowych elektrod do defibrylacji/stymulacji |  | TAK |  |
| 51. | Układ monitorujący zabezpieczony przed impulsem defibrylatora - CF |  | TAK |  |
| 52. | Złącze - wejście synchronizujące sygnał ekg z zewnętrznego kardiomonitora dowolnego producenta |  | TAK |  |
| RESPIRACJA IMPEDANCYJNA |  |  |  |  |
| 53. | Pomiar respiracji metodą impedancyjną |  | TAK |  |
| 54. | Zakres pomiaru od min. 0-200 odd./min. z rozdzielczością 1 odd./min. |  | TAK |  |
| 55. | Czas alarmu bezdechu od min. 10-40 sek. |  | TAK |  |
| 56. | Wyświetlana krzywa respiracji na ekranie defibrylatora z możliwością wyłączenia |  | TAK |  |
| NIEINWAZYJNA STYMULACJA ZEWNĘTRZNA |  |  |  |  |
| 57. | Tryby stymulacji: sztywny oraz na żądanie |  | TAK |  |
| 58. | Natężenie prądu stymulacji w zakresie min. od 1 do 200 mA |  | TAK |  |
| 59. | Zakres częstości stymulacji w zakresie min. od 30 do 210 imp./min |  | TAK |  |
| SPO2 |  |  |  |  |
| 60. |  | Zakres pomiaru saturacji min. 1-100 % z rozdzielczością 1% | TAK |  |
| 61. |  | Zakres pomiaru pulsu min 20-300 uderz./min z rozdzielczością 1 uderz./min | TAK |  |
| 62. |  | Prezentacja wartości saturacji oraz krzywej pletyzmograficznej na ekranie urządzenia | TAK |  |
| 63. |  | Pomiar saturacji za pomocą czujnika na palec dla dorosłych | TAK |  |
| NIBP |  |  |  |  |
| 64. | Pomiar nieinwazyjny ciśnienia krwi (NIBP) metodą oscylometryczną. |  | TAK |  |
| 65. | Wyświetlane wartości ciśnień: skurczowe, rozkurczowe oraz średnie |  | TAK |  |
| 66. | Tryby pracy: ręczny, auto, ciągły (STAT) |  | TAK |  |
| 67. | Zakres pomiaru od 10-290 mmHg, pomiar ręczny i automatyczny z rozdzielczością 1 mmHg |  | TAK |  |
| 68. | Pomiar w trybie auto w zakresie od min. 1 do 480 min. |  | TAK |  |

Zadanie nr 8

- Kardiomonitor 15 transportowy

Model……………………………………………………………………………………………

Producent………………………………………………………………………………………..

Kraj pochodzenia………………………………………………………………………………..

Rok produkcji……………………………………………………………………………………

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
| - Kardiomonitor 15 transportowy |  |  |  |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |
| 1. | Monitor pacjenta o budowie modułowej. Poszczególne moduły pomiarowe przenoszone między monitorami bez udziału serwisu | TAK |  |
| 2. | Zasilanie sieciowe dostosowane do 230V / 50 Hz. Wewnętrzny akumulator, wymienialny przez użytkownika, pozwalający na minimum 120 minut pracy w konfiguracji EKG,NIBP,SpO2. | TAK |  |
| 3. | Monitor wyposażony w składany uchwyt do przenoszenia | TAK |  |
| 4. | Wyposażenie z złącza wejścia/wyjścia: |  |  |
|  | - wyjście sygnału do podłączenia ekranu kopiującego, | TAK |  |
|  | - co najmniej 3 gniazda USB do podłączenia klawiatury, myszki komputerowej, skanera kodów paskowych, | TAK |  |
|  | - gniazdo RJ-45 do połączenia z siecią monitorowania. | TAK |  |
| 5. | Możliwość rozbudowy monitora o pomiary: - stopnia uśpienia BIS, - EEG, - saturacji ośrodkowej krwi żylnej (ScvO2), - nieinwazyjnego rzutu minutowego metodą impedancji kardiograficznej, - kapnografia, - ciągłego inwazyjnego pomiaru rzutu minutowego, - inwazyjnego pomiaru rzutu serca metodą Swan-Ganza, - parametrów mechaniki oddechowej, - wolumetrycznego CO2, - parametrów metabolicznych RQ i EE, - przewodnictwa nerwowo-mięśniowego NMT, - oksymetrii tkankowej. | TAK |  |
| 6. | Możliwość rozbudowy monitora o moduł interfejsowy do jednoczesnego podłączenia do 4 zewnętrznych urządzeń medycznych (respiratory, pompy infuzyjne, aparaty do znieczulania, monitory hemodynamiczne) | TAK |  |
| 7. | Stopień ochrony przed groźnym zalaniem wodą co najmniej IPX1 | TAK |  |
| EKRAN / OBSŁUGA |  |  |  |
| 1. | Kolorowy pojedynczy, pojemnościowy ekran dotykowy w postaci płaskiego panelu LCD TFT o przekątnej minimum 15.5", rozdzielczości co najmniej 1920x1080 pikseli i dużym kącie widzenia (powyżej 170o). Min. 10 krzywych dynamicznych wyświetlanych jednocześnie na ekranie. Miejsca na moduły pomiarowe w jednej obudowie z ekranem. | TAK |  |
| 2. | Funkcja automatycznego dostosowania jasności ekranu do natężenia światła otoczenia | TAK |  |
| 3. | Obsługa wielodotykowa za pomocą gestów przeciągania. Możliwość rozbudowy o obsługę przy pomocy pilota, | TAK |  |
| 4. | Fabrycznie skonfigurowane co najmniej trzy układy ekranu: normalny (krzywe dynamiczne i wartości parametrów), minitrendów (krótkie trendy, krzywe dynamiczne i wartości parametrów), duże odczyty. Szybkie przełączanie między ekranami, bez wchodzenia do menu, za pomocą gestów np. przesunięcie w lewo lub w prawo dwoma palcami po ekranie. | TAK |  |
| SYSTEM ALARMOWY |  |  |  |
| 1. | Ustawianie granic alarmowych przez użytkownika oraz funkcja automatycznego ustawiania granic alarmowych na podstawie bieżących wartości parametrów. Ustawianie głośności alarmowania (co najmniej 9 poziomów do wyboru). Ustawianie wzorców sygnalizacji alarmowej (co najmniej 3 wzorce do wyboru). | TAK |  |
| 2. | Funkcja zawieszenia sygnalizacji alarmowej na czas wybrany przez użytkownika (do wyboru co najmniej wstrzymanie alarmów na 1, 2, 5 i 10 minut) oraz możliwość zawieszenia alarmów na stałe (zabezpieczone hasłem). | TAK |  |
| 3. | Monitor wyposażony w funkcję trybu intubacji: zawieszenie działania alarmów związanych z pomiarami CO2 i częstości oddechu, bez jednoczesnego wyłączania alarmów innych parametrów. Wyświetlanie na ekranie stopera z czasem jaki pozostał do zakończenia procesu intubacji (ustawiane czasy co najmniej do wyboru 1 i 2 minuty). | TAK |  |
| 4. | Monitor wyposażony w funkcję trybu resuscytacyjnego: zawieszenie działania alarmów fizjologicznych wszystkich parametrów. Wyświetlanie na ekranie informacji o aktywnym trybie resuscytacyjnym | TAK |  |
| 5. | Monitor wyposażony w funkcję wzywania pomocy - użytkownik znajdujący się przy danym monitorze może uruchomić sygnalizację dźwiękową i wizualną na innych monitorach lub centrali znajdujących się na tym samym oddziale. Na innym monitorach i centrali uruchomi się dźwiękowa sygnalizacja alarmowa oraz pojawi się okno informujące, z którego monitora wysyłany jest sygnał. | TAK |  |
| 6. | Funkcja resetowania alarmów technicznych powodująca ich usuwanie lub zamianę w komunikaty informacyjne lub ich wyciszenie z wyświetlaniem na ekranie oznaczonego komunikatu alarmu. | TAK |  |
| ZAPAMIĘTYWANIE I PRZEGLĄD DANYCH |  |  |  |
| 1. | Przynajmniej 120-godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów, w postaci tabel i wykresów z rozdzielczością przynajmniej 1 minuty | TAK |  |
| 2. | Zapamiętywanie krzywych dynamicznych w czasie rzeczywistym (funkcja full disclosure) – pamięć co najmniej 24 godziny | TAK |  |
| 3. | Zapamiętywanie co najmniej 700 zdarzeń alarmowych (krzywe i odpowiadające im wartości parametrów) | TAK |  |
| 4. | Funkcja eksportu danych wypisanych pacjentów na pamięć USB z możliwością ich późniejszego przeglądu na komputerze osobistym przy pomocy dedykowanego oprogramowania | TAK |  |
| PRACA W SIECI MONITOROWANIA/ WYSYŁANIE DANYCH |  |  |  |
| 1. | Możliwość współpracy z centralą pielęgniarską | TAK |  |
| 2. | Możliwość podłączenia do monitora, bez pośrednictwa centrali, sieciowej drukarki laserowej i wykonywania wydruków na standardowym papierze formatu A4: krzywych dynamicznych oraz trendów graficznych i tabelarycznych. | TAK |  |
| 3. | Możliwość bezpośredniego wysyłania danych w standardzie HL7 (wartości parametrów, krzywe i alarmy) z monitora pacjenta bez pośrednictwa centrali lub innego urządzenia typu bramka. | TAK |  |
| 4. | Monitor przystosowany do współpracy z nadajnikiem telemetrycznym z możliwością przeglądania danych pomiarów z urządzenia telemetrycznego na ekranie monitora. | TAK |  |
| 5. | Funkcja monitorowania alarmów z innych kardiomonitorów podłączonych do tej samej sieci (co najmniej dwa jednocześnie) | TAK |  |
| 6. | Funkcja wyświetlania danych z innych kardiomonitorów podłączonych do tej samej sieci, w tym wartości z co najmniej 12 kardiomonitorów, a krzywych i wartości z jednego wybranego kardiomonitora | TAK |  |
| 6. | Informacje o pacjencie, ustawienia alarmów synchronizowane pomiędzy monitorem i centralą | TAK |  |
| 8. | Możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania poprzez stację centralnego nadzoru | TAK |  |
| MONITOR/MODUŁ TRANSPORTOWY |  |  |  |
| 1. | Monitor (moduł) transportowy z podglądem monitorowanych parametrów – Monitorowanie co najmniej EKG, NIBP, SpO2, 2Temp, 2IBP – (opis poszczególnych parametrów poniżej) podczas transportu pacjenta, będący jednocześnie modułem pomiarowym monitora pacjenta po włożeniu do miejsca parkingowego jednostki głównej. Ekran monitora transportowego o przekątnej od 5 do 6”. Ciężar monitora nie więcej niż 1,2 kg. Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym co najmniej 4 godziny. Własna wewnętrzna pamięć monitora transportowego pozwalająca na zapamiętywanie co najmniej 24 godzin trendów monitorowanych parametrów. Obsługa poprzez ekran dotykowy. Ochrona monitora przed wnikaniem ciał obcych nie mniejszych niż 1,0 mm oraz przed dostępem do części niebezpiecznych przez dotknięcie drutem; ochrona przed szkodliwym wpływem rozpryskiwanej wody – stopień ochrony co najmniej IP44. | TAK |  |
| MIERZONE PARAMETRY |  |  |  |
| 1. | EKG - pomiar częstości akcji serca. Zakres minimum 30-300/min. Ustawianie prędkości przesuwu krzywej EKG do wyboru co najmniej: 6.25; 12.5; 25; 50 mm/s. Ustawianie wzmocnienia krzywej EKG do wyboru co najmniej: x0.125; x0.25; 0.5; x1; x2; x4; auto. Monitorowanie do 7 odprowadzeń jednocześnie. W komplecie z monitorem: przewód EKG z kompletem 5 końcówek. | TAK |  |
| 2. | Analiza arytmii – wykrywanie co najmniej 24 kategorie zaburzeń rytmu w tym VF, ASYS, BRADY, TACHY, AF. Wykorzystywanie do analizy EKG co najmniej 4 odprowadzeń EKG jednocześnie. Możliwość wyboru odprowadzeni do analizy przez użytkownika. | TAK |  |
| 3. | Analiza odcinka ST – jednoczesny pomiar odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach w zakresie co najmniej od -2,0 do +2,0 mV. Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami. Tryb alarmowania ST w oparciu wartości bezwzględne oraz względne w stosunku do linii odniesienia. W przypadku trybu alarmowania w oparciu o wartości bezwzględne możliwość ustawienia granic alarmowych dla pojedynczego ST oraz dla dwóch ST. | TAK |  |
| 4. | Analiza zmian odcinka QT oraz obliczanie wartości QTc wg. co najmniej 4 wzorów | TAK |  |
| 5. | RESP – pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną. Zakres pomiarowy częstości oddechu co najmniej od 5 do 200 R/min. Możliwość wyboru odprowadzeni do monitorowania respiracji. Wybór prędkości przesuwu krzywych co najmniej 3; 6.25; 12,5; 25 mm/s. | TAK |  |
| 6. | Saturacja (SpO2). Zakres pomiarowy %SpO2 0-100%. Zakres pomiarowy częstości pulsu co najmniej 30-300 P/min. Jednoczesne wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej oraz wartości %saturacji, częstości pulsu i wskaźnika perfuzji. Alarm desaturacji. Wyświetlanie statystyk pomiaru SpO2 w postaci wykresów słupkowych. W komplecie z monitorem przewód interfejsowy oraz wielorazowy czujnik SpO2 typu klips na palec. | TAK |  |
| 7. | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia (NIPC) metodą oscylometryczną. Pomiar ręczny, automatyczny, ciągły (powtarzające się pomiary w czasie 5 min). Pomiar automatyczny z regulowanym interwałem co najmniej 1 – 480 minut. Wyświetlanie na ekranie wartości ustawionego interwału oraz czasu jaki pozostał do kolejnego pomiaru. Pomiar sekwencyjny z co najmniej 5 programowalnymi cyklami, z indywidualnym ustawianiem ich czasu trwania i odstępów pomiarowych dla każdego cyklu. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. Możliwość ustawiania przez użytkownika formatu wyświetlanych danych np. ciśnienie skurczowe, rozkurczowe i średnie lub tylko średnie. Funkcja stazy. Funkcja wstępnego ustawiania ciśnienia pompowania mankietu. Pomiar częstości pulsu wraz z nieinwazyjnym ciśnieniem co najmniej w zakresie od 30 do 300 P/min. W komplecie z każdym monitorem przewód oraz mankiet średni. | TAK |  |
| 8. | Pomiar temperatury, dwa tory pomiarowe. Zakres pomiarowy co najmniej od 5 do 50oC. Wyświetlanie T1, T2 oraz różnicy między nimi. Wybór etykiety temperatury zgodnie z miejscem pomiaru z listy co najmniej 10 etykiet zapisanych w pamięci monitora. W komplecie z kardiomonitorem czujnik temperatury powierzchniowy. Możliwość rozbudowy monitora o co najmniej kolejne 4 tory pomiarowe temperatury. | TAK |  |
| 9. | Inwazyjny pomiar ciśnienia(IPC), dwa tory pomiarowe. Możliwość jednoczesnego wyświetlanie dwóch krzywych inwazyjnego ciśnienia ze wspólnym poziomem zero (nakładanie się krzywych). Wyświetlanie wartości ciśnień skurczowych, rozkurczowych i średnich. Zakres pomiarowy inwazyjnego ciśnienia co najmniej od -50 do +350 mmHg. Możliwość ustawiania przez użytkownika formatu wyświetlanych danych np. ciśnienie skurczowe, rozkurczowe i średnie lub tylko średnie. Obliczanie wartości PPV. Funkcja pomiaru PAWP. Pomiar częstości pulsu wraz z inwazyjnym ciśnieniem co najmniej w zakresie od 30 do 300 P/min. Wybór etykiety inwazyjnego ciśnienia zgodnie z miejscem pomiaru z listy co najmniej 10 etykiet zapisanych w pamięci monitora. Automatyczny wybór zakres pomiarowego w zależności od wybranej etykiety oraz możliwość ręcznego wyboru zakresu pomiarowego. W ofercie z monitorem dwa przewody połączeniowe do przetworników ciśnienia, płytka i zacisk do mocowania przetworników na statywie. Możliwość rozbudowy monitora o co najmniej kolejne 4 tory pomiarowe inwazyjnego ciśnienia. | TAK |  |
| INNE FUNKCJE I APLIKACJE KLINICZNE |  |  |  |
| 1. | Monitor wyposażony w funkcję obliczania punktacji do oceny poziomu świadomości wg. skali Glasgow (GCS). | TAK |  |
| 2. | Funkcja wyświetlania statystyki SpO2 w wybranymi przez użytkownika przedziale czasowym (od 0,5 do 24 godzin) z prezentacją % udziału zaprogramowanych przez użytkownika przedziałów wartości %SpO2 w badanym przedziale czasowym, z wyborem zakresu docelowego | TAK |  |
| 3. | Funkcja „oczekiwanie”, pozwalająca na wstrzymanie monitorowania pacjenta, związane np. z czasowym odłączeniem go od monitora, bez konieczności wyłączania monitora, i na szybkie, ponowne uruchomienie monitorowania. | TAK |  |
| 4. | Funkcja „tryb prywatny” pozwalająca - w przypadku podłączenia urządzenia do centrali - na ukrycie danych przed pacjentem i wyświetlanie ich tylko na stanowisku centralnym. | TAK |  |
| 5. | Funkcja wyświetlania stoperów z odmierzaniem czasu malejąco oraz rosnąco | TAK |  |
| 6. | Możliwość rozbudowy oferowanego monitora o funkcje wspomagania decyzji klinicznych: | TAK |  |
|  | - dotyczących układu sercowo-krążeniowo i oddechowego z przedstawieniem w formie animacji zmian parametrów związanych z obciążeniem wstępnym, pracą serca, wodą w płucach , obciążeniem następczym | TAK |  |
|  | - związanych z diagnozą i prowadzeniem terapii sepsy (zgodnie z zaleceniami SSC (Surviving Sepsis Compaign) oraz Sepsis-3 (Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock) | TAK |  |
|  | - związanych z analizą pracy stymulatora | TAK |  |
|  | - związanych z 24 godzinną analizą EKG | TAK |  |
|  | - protokół wczesnej oceny skali ostrzegania (EWS) | TAK |  |
|  | - dedykowaną aplikację uruchamianą na ekranie monitora pacjenta pomagającą utrzymać optymalna anestezję w okresie okołooperacyjnym (podczas indukcji anestezjologicznej, znieczulenia i wybudzenia) | TAK |  |
| MONTAŻ |  |  |  |
| 1. | Statyw na co najmniej pięciu kółkach wyposażonych w hamulce z półką do montażu monitora i dwoma koszykami na akcesoria lub Uchwyt na ścianę z półką do montażu monitora i koszykiem na akcesoria | TAK |  |

- Kardiomonitor 18 stacjonarny

Model……………………………………………………………………………………………

Producent………………………………………………………………………………………..

Kraj pochodzenia………………………………………………………………………………..

Rok produkcji……………………………………………………………………………………

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
| - Kardiomonitor 18 stacjonarny |  |  |  |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |
| 1. | Monitor pacjenta o budowie modułowej. Poszczególne moduły pomiarowe przenoszone między monitorami bez udziału serwisu | TAK |  |
| 2. | Zasilanie sieciowe dostosowane do 230V / 50 Hz. Wewnętrzny akumulator, wymienialny przez użytkownika, pozwalający na minimum 120 minut pracy w konfiguracji EKG,NIBP,SpO2. | TAK |  |
| 3. | Monitor wyposażony w składany uchwyt do przenoszenia | TAK |  |
| 4. | Wyposażenie z złącza wejścia/wyjścia: |  |  |
|  | - wyjście sygnału do podłączenia ekranu kopiującego, | TAK |  |
|  | - co najmniej 3 gniazda USB do podłączenia klawiatury, myszki komputerowej, skanera kodów paskowych, | TAK |  |
|  | - gniazdo RJ-45 do połączenia z siecią monitorowania. | TAK |  |
| 5. | Możliwość rozbudowy monitora o pomiary: - stopnia uśpienia BIS, - EEG, - saturacji ośrodkowej krwi żylnej (ScvO2), - nieinwazyjnego rzutu minutowego metodą impedancji kardiograficznej, - kapnografii, - ciągłego inwazyjnego pomiaru rzutu minutowego, - inwazyjnego pomiaru rzutu serca metodą Swan-Ganza, - parametrów mechaniki oddechowej, - wolumetrycznego CO2, - parametrów metabolicznych RQ i EE, - przewodnictwa nerwowo-mięśniowego NMT, - oksymetrii tkankowej. | TAK |  |
| 6. | Możliwość rozbudowy monitora o moduł interfejsowy do jednoczesnego podłączenia do 4 zewnętrznych urządzeń medycznych (respiratory, pompy infuzyjne, aparaty do znieczulania, monitory hemodynamiczne) | TAK |  |
| 7. | Możliwość rozbudowy o wbudowany komputer medyczny umożliwiający uruchamianie na ekranie monitora pacjenta zewnętrznych aplikacji klinicznych (jak np. PACS, LIS, HIS/CIS i EMR) | TAK |  |
| 8. | Stopień ochrony przed groźnym zalaniem wodą co najmniej IPX1 | TAK |  |
| EKRAN / OBSŁUGA |  |  |  |
| 1. | Kolorowy pojedynczy, pojemnościowy ekran dotykowy w postaci płaskiego panelu LCD TFT o przekątnej minimum 18.5", rozdzielczości co najmniej 1920x1080 pikseli i dużym kącie widzenia (powyżej 170o). Min. 12 krzywych dynamicznych wyświetlanych jednocześnie na ekranie. Miejsca na moduły pomiarowe w jednej obudowie z ekranem. | TAK |  |
| 2. | Funkcja automatycznego dostosowania jasności ekranu do natężenia światła otoczenia | TAK |  |
| 3. | Obsługa wielodotykowa za pomocą gestów przeciągania. Możliwość rozbudowy o obsługę przy pomocy pilota, | TAK |  |
| 4. | Fabrycznie skonfigurowane co najmniej trzy układy ekranu: normalny (krzywe dynamiczne i wartości parametrów), minitrendów (krótkie trendy, krzywe dynamiczne i wartości parametrów), duże odczyty. Szybkie przełączanie między ekranami, bez wchodzenia do menu, za pomocą gestów np. przesunięcie w lewo lub w prawo dwoma palcami po ekranie. | TAK |  |
| SYSTEM ALARMOWY |  |  |  |
| 1. | Ustawianie granic alarmowych przez użytkownika oraz funkcja automatycznego ustawiania granic alarmowych na podstawie bieżących wartości parametrów. Ustawianie głośności alarmowania (co najmniej 9 poziomów do wyboru). Ustawianie wzorców sygnalizacji alarmowej (co najmniej 3 wzorce do wyboru). | TAK |  |
| 2. | Funkcja zawieszenia sygnalizacji alarmowej na czas wybrany przez użytkownika (do wyboru co najmniej wstrzymanie alarmów na 1, 2, 5 i 10 minut) oraz możliwość zawieszenia alarmów na stałe (zabezpieczone hasłem). | TAK |  |
| 3. | Monitor wyposażony w funkcję trybu intubacji: zawieszenie działania alarmów związanych z pomiarami CO2 i częstości oddechu, bez jednoczesnego wyłączania alarmów innych parametrów. Wyświetlanie na ekranie stopera z czasem jaki pozostał do zakończenia procesu intubacji (ustawiane czasy co najmniej do wyboru 1 i 2 minuty). | TAK |  |
| 4. | Monitor wyposażony w funkcję trybu resuscytacyjnego: zawieszenie działania alarmów fizjologicznych wszystkich parametrów. Wyświetlanie na ekranie informacji o aktywnym trybie resuscytacyjnym | TAK |  |
| 5. | Monitor wyposażony w funkcję wzywania pomocy - użytkownik znajdujący się przy danym monitorze może uruchomić sygnalizację dźwiękową i wizualną na innych monitorach lub centrali znajdujących się na tym samym oddziale. Na innym monitorach i centrali uruchomi się dźwiękowa sygnalizacja alarmowa oraz pojawi się okno informujące, z którego monitora wysyłany jest sygnał. | TAK |  |
| 6. | Funkcja resetowania alarmów technicznych powodująca ich usuwanie lub zamianę w komunikaty informacyjne lub ich wyciszenie z wyświetlaniem na ekranie oznaczonego komunikatu alarmu. | TAK |  |
| ZAPAMIĘTYWANIE I PRZEGLĄD DANYCH |  |  |  |
| 1. | Przynajmniej 120-godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów, w postaci tabel i wykresów z rozdzielczością przynajmniej 1 minuty | TAK |  |
| 2. | Zapamiętywanie krzywych dynamicznych w czasie rzeczywistym (funkcja full disclosure) – pamięć co najmniej 24 godziny | TAK |  |
| 3. | Zapamiętywanie co najmniej 700 zdarzeń alarmowych (krzywe i odpowiadające im wartości parametrów) | TAK |  |
| 4. | Funkcja eksportu danych wypisanych pacjentów na pamięć USB z możliwością ich późniejszego przeglądu na komputerze osobistym przy pomocy dedykowanego oprogramowania | TAK |  |
| PRACA W SIECI MONITOROWANIA/ WYSYŁANIE DANYCH |  |  |  |
| 1. | Możliwość współpracy z centralą pielęgniarską | TAK |  |
| 2. | Możliwość podłączenia do monitora, bez pośrednictwa centrali, sieciowej drukarki laserowej i wykonywania wydruków na standardowym papierze formatu A4: krzywych dynamicznych oraz trendów graficznych i tabelarycznych. | TAK |  |
| 3. | Możliwość bezpośredniego wysyłania danych w standardzie HL7 (wartości parametrów, krzywe i alarmy) z monitora pacjenta bez pośrednictwa centrali lub innego urządzenia typu bramka. | TAK |  |
| 4. | Monitor przystosowany do współpracy z nadajnikiem telemetrycznym z możliwością przeglądania danych pomiarów z urządzenia telemetrycznego na ekranie monitora. | TAK |  |
| 5. | Funkcja monitorowania alarmów z innych kardiomonitorów podłączonych do tej samej sieci (co najmniej dwa jednocześnie) | TAK |  |
| 6. | Funkcja wyświetlania danych z innych kardiomonitorów podłączonych do tej samej sieci, w tym wartości z co najmniej 12 kardiomonitorów, a krzywych i wartości z jednego wybranego kardiomonitora | TAK |  |
| 6. | Informacje o pacjencie, ustawienia alarmów synchronizowane pomiędzy monitorem i centralą | TAK |  |
| 8. | Możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania poprzez stację centralnego nadzoru | TAK |  |
| MIERZONE PARAMETRY |  |  |  |
| 1. | EKG - pomiar częstości akcji serca. Zakres minimum 30-300/min. Ustawianie prędkości przesuwu krzywej EKG do wyboru co najmniej: 6.25; 12.5; 25; 50 mm/s. Ustawianie wzmocnienia krzywej EKG do wyboru co najmniej: x0.125; x0.25; 0.5; x1; x2; x4; auto. Monitorowanie do 7 odprowadzeń jednocześnie. W komplecie z monitorem: przewód EKG z kompletem 5 końcówek. | TAK |  |
| 2. | Analiza arytmii – wykrywanie co najmniej 24 kategorie zaburzeń rytmu w tym VF, ASYS, BRADY, TACHY, AF. Wykorzystywanie do analizy EKG co najmniej 4 odprowadzeń EKG jednocześnie. Możliwość wyboru odprowadzeni do analizy przez użytkownika. | TAK |  |
| 3. | Analiza odcinka ST – jednoczesny pomiar odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach w zakresie co najmniej od -2,0 do +2,0 mV. Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami. Tryb alarmowania ST w oparciu wartości bezwzględne oraz względne w stosunku do linii odniesienia. W przypadku trybu alarmowania w oparciu o wartości bezwzględne możliwość ustawienia granic alarmowych dla pojedynczego ST oraz dla dwóch ST. | TAK |  |
| 4. | Analiza zmian odcinka QT oraz obliczanie wartości QTc wg. co najmniej 4 wzorów | TAK |  |
| 5. | RESP – pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną. Zakres pomiarowy częstości oddechu co najmniej od 5 do 200 R/min. Możliwość wyboru odprowadzeni do monitorowania respiracji. Wybór prędkości przesuwu krzywych co najmniej 3; 6.25; 12,5; 25 mm/s. | TAK |  |
| 6. | Saturacja (SpO2). Zakres pomiarowy %SpO2 0-100%. Zakres pomiarowy częstości pulsu co najmniej 30-300 P/min. Jednoczesne wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej oraz wartości %saturacji, częstości pulsu i wskaźnika perfuzji. Alarm desaturacji. Wyświetlanie statystyk pomiaru SpO2 w postaci wykresów słupkowych. W komplecie z monitorem przewód interfejsowy oraz wielorazowy czujnik SpO2 typu klips na palec. | TAK |  |
| 7. | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia (NIPC) metodą oscylometryczną. Pomiar ręczny, automatyczny, ciągły (powtarzające się pomiary w czasie 5 min). Pomiar automatyczny z regulowanym interwałem co najmniej 1 – 480 minut. Wyświetlanie na ekranie wartości ustawionego interwału oraz czasu jaki pozostał do kolejnego pomiaru. Pomiar sekwencyjny z co najmniej 5 programowalnymi cyklami, z indywidualnym ustawianiem ich czasu trwania i odstępów pomiarowych dla każdego cyklu. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. Możliwość ustawiania przez użytkownika formatu wyświetlanych danych np. ciśnienie skurczowe, rozkurczowe i średnie lub tylko średnie. Funkcja stazy. Funkcja wstępnego ustawiania ciśnienia pompowania mankietu. Pomiar częstości pulsu wraz z nieinwazyjnym ciśnieniem co najmniej w zakresie od 30 do 300 P/min. W komplecie z każdym monitorem przewód oraz mankiet średni. | TAK |  |
| 8. | Pomiar temperatury, dwa tory pomiarowe. Zakres pomiarowy co najmniej od 5 do 50oC. Wyświetlanie T1, T2 oraz różnicy między nimi. Wybór etykiety temperatury zgodnie z miejscem pomiaru z listy co najmniej 10 etykiet zapisanych w pamięci monitora. W komplecie z kardiomonitorem czujnik temperatury powierzchniowy. Możliwość rozbudowy monitora o co najmniej kolejne 4 tory pomiarowe temperatury. | TAK |  |
| 9. | Inwazyjny pomiar ciśnienia(IPC), dwa tory pomiarowe. Możliwość jednoczesnego wyświetlanie dwóch krzywych inwazyjnego ciśnienia ze wspólnym poziomem zero (nakładanie się krzywych). Wyświetlanie wartości ciśnień skurczowych, rozkurczowych i średnich. Zakres pomiarowy inwazyjnego ciśnienia co najmniej od -50 do +350 mmHg. Możliwość ustawiania przez użytkownika formatu wyświetlanych danych np. ciśnienie skurczowe, rozkurczowe i średnie lub tylko średnie. Obliczanie wartości PPV. Funkcja pomiaru PAWP. Pomiar częstości pulsu wraz z inwazyjnym ciśnieniem co najmniej w zakresie od 30 do 300 P/min. Wybór etykiety inwazyjnego ciśnienia zgodnie z miejscem pomiaru z listy co najmniej 10 etykiet zapisanych w pamięci monitora. Automatyczny wybór zakres pomiarowego w zależności od wybranej etykiety oraz możliwość ręcznego wyboru zakresu pomiarowego. W ofercie z monitorem dwa przewody połączeniowe do przetworników ciśnienia, płytka i zacisk do mocowania przetworników na statywie. Możliwość rozbudowy monitora o co najmniej kolejne 4 tory pomiarowe inwazyjnego ciśnienia. | TAK |  |
| INNE FUNKCJE I APLIKACJE KLINICZNE |  |  |  |
| 1. | Monitor wyposażony w funkcję obliczania punktacji do oceny poziomu świadomości wg. skali Glasgow (GCS). | TAK |  |
| 2. | Funkcja wyświetlania statystyki SpO2 w wybranymi przez użytkownika przedziale czasowym (od 0,5 do 24 godzin) z prezentacją % udziału zaprogramowanych przez użytkownika przedziałów wartości %SpO2 w badanym przedziale czasowym, z wyborem zakresu docelowego | TAK |  |
| 3. | Funkcja „oczekiwanie”, pozwalająca na wstrzymanie monitorowania pacjenta, związane np. z czasowym odłączeniem go od monitora, bez konieczności wyłączania monitora, i na szybkie, ponowne uruchomienie monitorowania. | TAK |  |
| 4. | Funkcja „tryb prywatny” pozwalająca - w przypadku podłączenia urządzenia do centrali - na ukrycie danych przed pacjentem i wyświetlanie ich tylko na stanowisku centralnym. | TAK |  |
| 5. | Funkcja wyświetlania stoperów z odmierzaniem czasu malejąco oraz rosnąco | TAK |  |
| 6. | Możliwość rozbudowy oferowanego monitora o funkcje wspomagania decyzji klinicznych: | TAK |  |
|  | - dotyczących układu sercowo-krążeniowo i oddechowego z przedstawieniem w formie animacji zmian parametrów związanych z obciążeniem wstępnym, pracą serca, wodą w płucach , obciążeniem następczym | TAK |  |
|  | - związanych z diagnozą i prowadzeniem terapii sepsy (zgodnie z zaleceniami SSC (Surviving Sepsis Compaign) oraz Sepsis-3 (Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock) | TAK |  |
|  | - związanych z analizą pracy stymulatora | TAK |  |
|  | - związanych z 24 godzinną analizą EKG | TAK |  |
|  | - protokół wczesnej oceny skali ostrzegania (EWS) | TAK |  |
|  | - dedykowaną aplikację uruchamianą na ekranie monitora pacjenta pomagającą utrzymać optymalna anestezję w okresie okołooperacyjnym (podczas indukcji anestezjologicznej, znieczulenia i wybudzenia) | TAK |  |
| MONTAŻ |  |  |  |
| 1. | Statyw na co najmniej pięciu kółkach wyposażonych w hamulce z półką do montażu monitora i dwoma koszykami na akcesoria lub Uchwyt na ścianę z półką do montażu monitora i koszykiem na akcesoria | TAK |  |

Zadanie nr 9

Respirator

Model……………………………………………………………………………………………

Producent………………………………………………………………………………………..

Kraj pochodzenia………………………………………………………………………………..

Rok produkcji……………………………………………………………………………………

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
| Respirator |  |  |  |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |
|  | Respirator stacjonarny dla dorosłych i dzieci powyżej 3 kg. | TAK |  |
|  | Zasilanie gazowe w tlen z centralnej instalacji, minimalny zakres 2,8 do 6,0 bar | TAK |  |
|  | Zasilanie gazowe w sprężone powietrze z centralnej instalacji, minimalny zakres 2,8 do 6,0 bar. Respirator musi mieć możliwość podłączenia do centralnej instalacji sprężonego powietrza | TAK |  |
|  | Respirator na podstawie jezdnej, min dwa kółka wyposażone w blokadę. | TAK |  |
|  | Zasilanie AC 100-240 V 50 Hz | TAK |  |
|  | Awaryjne zasilanie respiratora z akumulatora wewnętrznego min. 90 minut | TAK Podać czas pracy |  |
| - I | - TRYBY WENTYLACJI |  |  |
|  | V-A/C Wentylacja kontrolowana objętością | TAK |  |
|  | P-A/C Wentylacja kontrolowana ciśnieniem | TAK |  |
|  | PRVC Wentylacja ciśnieniowo kontrolowana z docelową objętością oddechową | TAK |  |
|  | CMV/ Assist | TAK |  |
|  | V-SIMV, P-SIMV, PRVC-SIMV | TAK |  |
|  | CPAP/PSV | TAK |  |
|  | Wdech manualny Respirator musi mieć możliwość na żądanie podania przez lekarza mechanicznego oddechu o ustalonych parametrach. | TAK |  |
|  | Oddech spontaniczny | TAK |  |
|  | Westchnienia automatyczne z regulacją parametrów | TAK |  |
|  | Wentylacja spontaniczna na dwóch poziomach ciśnienia typu: BIPAP, Bilevel, DuoLevel lub podobne | TAK |  |
|  | Adaptacyjny tryb wentylacji w zamkniętej pętli oddechowej wg wzoru Otis'a dla pacjentów aktywnych i pasywnych oddechowo lub - wentylacja stymulowana z nerwu przeponowego NAVA lub - Proporcjonalne wspomaganie oddechu spontanicznego PAV+ zgodne z algorytmem Younesa umożliwiające naturalną zmienność wzorca oddechowego z automatycznym dostosowaniem wspomagania do zmian mierzonych parametrów płuc - minimum podatności, elastancji i oporów oddechowych pacjenta | TAK |  |
|  | APRV | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o automatyczną próbę oddechu spontanicznego pacjenta z kryterium zatrzymania próby – SBT. Jednoczesna prezentacja mini trendów. | TAK |  |
|  | Wentylacja nieinwazyjna NIV – min. CPAP/PSV, P-A/C, PSV-S/T i DuoLevel | TAK |  |
|  | Wentylacja awaryjna przy bezdechu z regulowanym czasem bezdechu z możliwością wyboru wentylacji objętościowej lub ciśnieniowej | TAK |  |
|  | Funkcja wstrzymania na wdechu min. do 20 sek. | TAK |  |
|  | Funkcja wstrzymania na wydechu min. do 20 sek. | TAK |  |
|  | Funkcja natlenowania z możliwością regulacji FiO2 i automatycznego rozpoznawania odłączenia i podłączenia pacjenta przy czynności odsysania z dróg oddechowych z zatrzymaniem pracy respiratora | TAK |  |
|  | Automatyczna kompensacja oporów rurki intubacyjnej i tracheostomijnej z ustawieniem średnicy rurki i wielkości procentowej kompensacji w zakresie 1 – 100 % | TAK |  |
|  | Automatyczna kompensacja nieszczelności przy wentylacji nieinwazyjnej i inwazyjnej. | TAK |  |
|  | Funkcja tlenoterapii (nie będąca trybem wentylacji) umożliwiająca podaż pacjentowi mieszanki powietrze/O2 o określonym - regulowanym przez użytkownika poziomie przepływu min. do 70 l/min. oraz wartości FiO2 | TAK |  |
|  | Graficzna prezentacja płuc pacjenta wraz z prezentacją wartości cyfrowych podatności i oporów oraz min. trzech mini trendów mierzonych parametrów | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o tryb wentylacji CPRV przy resuscytacji krążeniowo-oddechowej | TAK |  |
| - I | - PARAMETRY REGULOWANE |  |  |
|  | Częstość oddechów minimalny zakres 1–100 odd./min | TAK |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu minimalny zakres 20– 2500 ml | TAK |  |
|  | Przepływ wdechowy minimalny zakres 6 – 160 l/min. | TAK |  |
|  | Czas wdechu minimalny zakres 0,1 – 10 s | TAK |  |
|  | I:E minimalny zakres 4:1 – 1:10 | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru parametrów zależnych tzn. czasu wdechu lub stosunku wdechu do wydechu | TAK |  |
|  | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w zakresie 21 – 100% | TAK |  |
|  | Ciśnienie wdechowe Pinsp minimalny zakres 2 – 95 cmH2O | TAK |  |
|  | Ciśnienie wspomagania Psupp minimalny zakres 0 – 95 cmH2O | TAK |  |
|  | PEEP minimalny zakres 0 – 50 cmH2O | TAK |  |
|  | Wysoki poziom ciśnienia przy wentylacji typu BIPAP, BILEVEL, DuoLevel, APRV Wymagany zakres minimalny: 0-80 cmH2O | TAK |  |
|  | Niski poziom ciśnienia przy wentylacji typu BIPAP, BILEVEL, DuoLevel, APRV Wymagany zakres minimalny: 0-50 cmH2O | TAK |  |
|  | Czas wysokiego poziomu ciśnienia przy wentylacji typu BIPAP, BILEVEL, DuoLevel, APRV. Zamawiający wymaga aby respirator umożliwiał stosowanie długich czasów górnego wysokiego poziomu ciśnienia co jest szczególnie istotne w trybie wentylacji z uwolnieniem ciśnienia APRV. Wymagany zakres minimalny: 0,1 do 20 sekund | TAK |  |
|  | Czas niskiego poziomu ciśnienia przy wentylacji typu BIPAP, BILEVEL, DuoLevel, APRV. Wymagany zakres minimalny: 0,2 do 20 sekund | TAK |  |
|  | Czas narastania ciśnienia min. 0 – 2 s | TAK |  |
|  | Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta minimalny zakres 0,5 – 20 l/min | TAK |  |
|  | Ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta minimalny zakres -0,5 – -20 cmH2O | TAK |  |
|  | Regulowane procentowe kryterium zakończenia fazy wdechowej w trybie PSV minimalny zakres 1 – 80 [%] | TAK |  |
|  | Automatyczne rozpoznanie zakończenia fazy wdechowej w trybie PSV- przy użyciu algorytmu adaptacyjnego przeznaczonego do wyodrębniania i analizowania charakterystyk krzywych | TAK |  |
|  | Kształt krzywej przepływu min.: prostokątna, opadająca 50%, opadająca 100% | TAK |  |
| - IV | OBRAZOWANIE MIERZONYCH PARAMETRÓW WENTYLACJI |  |  |
|  | Kolorowy, dotykowy, pojemnościowy monitor obrazowania parametrów wentylacji, przekątna minimum 15 cali. Rozdzielczość min.1800x1000 | TAK |  |
|  | Możliwość obrotu monitora w płaszczyźnie poziomej i pionowej w stosunku do respiratora | TAK |  |
|  | Możliwość zainstalowania ekranu respiratora (ekranu do sterowania i prezentacji parametrów wentylacji) niezależnie od modułu pneumatycznego. | TAK |  |
|  | Integralny pomiar stężenia tlenu | TAK |  |
|  | Całkowita częstość oddychania | TAK |  |
|  | Częstość oddechów obowiązkowych | TAK |  |
|  | Częstość oddechów spontanicznych | TAK |  |
|  | Wdechowa i wydechowa objętość pojedynczego oddechu | TAK |  |
|  | Wydechowa objętość pojedynczego oddechu na kg masy należnej pacjenta, Vte/IBW | TAK |  |
|  | Wydechowa objętość pojedynczego oddechu spontanicznego | TAK |  |
|  | Objętość wdechowej i wydechowej wentylacji minutowej | TAK |  |
|  | Wydechowa objętość minutowa wentylacji spontanicznej | TAK |  |
|  | Minutowa objętość przecieku | TAK |  |
|  | Przepływ szczytowy wdechowy i wydechowy. | TAK |  |
|  | Przepływ końcowo-wydechowy | TAK |  |
|  | Ciśnienie szczytowe | TAK |  |
|  | Średnie ciśnienie w układzie oddechowym | TAK |  |
|  | Ciśnienie PEEP/CPAP | TAK |  |
|  | Ciśnienie plateau | TAK |  |
|  | Ciśnienie Pdrive | TAK |  |
|  | I:E | TAK |  |
|  | Czas wdechu Ti | TAK |  |
|  | Pomiar oporów wdechowych i wydechowych | TAK |  |
|  | Pomiar podatności statycznej | TAK |  |
|  | Pomiar podatności dynamicznej | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia PEEPi | TAK |  |
|  | Pomiar Vtrap – objętość gazu pozostałego w płucach wytwarzana przez wewnętrzny PEEPi | TAK |  |
|  | Pomiar P0.1 | TAK |  |
|  | Pomiar NIF- maksymalnego ciśnienia wdechowego, negatywnej siły wdechowej. | TAK |  |
|  | Pomiar pracy oddechowej WOB pacjenta | TAK |  |
|  | Pomiar pracy oddechowej WOB respiratora | TAK |  |
|  | Pomiar wskaźnika RSB/RSBI | TAK |  |
|  | Pomiar stałej czasowej wydechowej RCexp | TAK |  |
|  | Możliwość równoczesnego obrazowania trzech przebiegów krzywych w czasie rzeczywistym dla ciśnienia, przepływu i objętości w funkcji czasu | TAK |  |
|  | Możliwość równoczesnego obrazowania dwóch pętli zamkniętych do wyboru z ciśnienie/objętość, przepływ/objętość lub ciśnienie/przepływ | TAK |  |
|  | Możliwość jednoczesnej prezentacji przebiegów dynamicznych i pętli oddechowej | TAK |  |
|  | Możliwość zatrzymania krzywych prezentowanych na monitorze w dowolnym momencie w celu ich analizy. | TAK |  |
|  | Możliwość zrzutu ekranu do pamięci respiratora, min. 20 ekranów. Możliwość zapisu na pamięci USB | TAK |  |
|  | Automatyczny manewr kreślenia pętli statycznej - ciśnienie/objętość w fazie wdechu i wydechu przy niskim przepływie gazów do płuc pacjenta z możliwością doboru przepływu i analizy za pomocą kursorów w celu określenia optymalnego PEEP-u | TAK |  |
|  | Prezentacja na ekranie trendów graficznych i tabelarycznych z min. 96 godzin | TAK |  |
| - V | - ALARMY |  |  |
|  | Braku zasilania w energię elektryczną | TAK |  |
|  | Braku zasilania w tlen | TAK |  |
|  | Braku zasilania w powietrze | TAK |  |
|  | Objętości oddechowej (wysokiej i niskiej) | TAK |  |
|  | Całkowitej objętości minutowej (wysokiej i niskiej) | TAK |  |
|  | Wysokiego ciśnienia w układzie pacjenta | TAK |  |
|  | Niskiego ciśnienia w układzie pacjenta | TAK |  |
|  | Wysokie ciśnienie PEEP | TAK |  |
|  | Wysokiej i niskiej częstości oddechowej | TAK |  |
|  | Bezdechu | TAK |  |
|  | Hierarchia alarmów w zależności od ważności | TAK |  |
|  | Pamięć alarmów z ich opisem, minimum 3000 zdarzeń | TAK |  |
| - VI | INNE POŻĄDANE FUNKCJE I WYPOSAŻENIE |  |  |
|  | - Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji | TAK |  |
|  | - Możliwość rozbudowy o automatyczny manewr rekrutacji pęcherzyków płucnych tzw. ciągła inflacja | TAK |  |
|  | - Możliwość rozbudowy o pomiar kapnograficzny z prezentacją krzywej CO2 na ekranie respiratora. Rozbudowa bez użycia serwisu. | TAK |  |
|  | - Możliwość rozbudowy o pomiar kapnografii wolumetrycznej. Rozbudowa bez użycia serwisu. | TAK |  |
|  | - Możliwość rozbudowy o pomiar SpO2 z prezentacją parametrów na ekranie respiratora. Rozbudowa bez użycia serwisu. | TAK |  |
|  | - Wstępne ustawienia parametrów wentylacji i alarmów na podstawie wagi pacjenta IBW | TAK |  |
|  | - Programowalna przez użytkownika konfiguracja startowa respiratora | TAK |  |
|  | - Autotest aparatu sprawdzający poprawność działania elementów pomiarowych, szczelność i podatność układu oddechowego | TAK |  |
|  | - Funkcja „zawieszenia” pracy respiratora (Standby) | TAK |  |
|  | - Sterylizowalna w autoklawie zastawka wydechowa i wdechowa respiratora | TAK |  |
|  | - Kompletny układ oddechowy dla dorosłych jednorazowego użytku – 5 szt. | TAK |  |
|  | Nebulizator siateczkowy (element drgający wykonany z palladu – zawiera 1000 mikrootworków, częstotliwość drgania 128 000 na sekundę) wytwarzający cząstki leku od 1 – 5 mm, średnio 3.4 µm MMAD. Pojemność membrany na lek 6ml. Zasilany za pomocą kontrolera USB (230 V lub port USB) o dwóch zakresach pracy: 30 min oraz 6h. | TAK |  |
|  | Ramię przegubowe, uchylne do układu oddechowego pacjenta | TAK |  |
|  | Płuco testowe | TAK |  |
|  | Szyna do mocowania akcesoriów | TAK |  |
|  | Obsługa poprzez ekran dotykowy, przyciski i pokrętło | TAK |  |
|  | Aparat musi posiadać złącza do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi umożliwiające przesyłanie danych z respiratora: RS232, USB, Ethernet | TAK |  |
| - I | - POZOSTAŁE |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |
|  | Oprogramowanie respiratora w języku polskim | TAK |  |

........................................................

/podpis i pieczęć Wykonawcy /

osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy