## Arkusz1
Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr TIZ/6/6/2022
Opis przedmiotu zamówienia - lampy bakteriobójcze UV-C
Przedmiotem zamówienia jest dostawa lamp bakteriobójczych promieniowanie UV typu C w ilości szt.6. wraz z uruchomieniem, sprawdzeniem działania urządzenia oraz szkoleniem personelu w zakresie obsługi urządzenia w siedzibie Klienta, dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, niepowystawowy, kompletny i po uruchomieniu gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji, bezpieczny w obsłudze dla personelu .
LP. | Podstawowe parametry sprzętu medycznego: | Parametry wymagane: | Parametry oferowane:
1 | Mobilna lampa/wieża do dezynfekcji i sterylizacji powietrza i powierzchni światłem UVC z czujnikami obecności. Rok produkcji. | TAK
2 | Świetlówki/promienniki urządzenia wirusobójcze, w tym SARS, bakteriobójcze, zarodkobójcze - zwalczające grzyby, pleśń. | TAK
3 | Zasilanie | 110-240V~ 50/60Hz
4 | Wysokoenergetyczne promieniowanie krótkofalowe UV-C o długości fali około: , | 254 nm
5 | Maksymalny pobór mocy | 380VA / 230 V
6 | Zestaw składający się minimum z:
| 1 Urządzenie do dezynfekcji powietrza i powierzchni | TAK
| zainstalowane świetlówki/promienniki/lampy UV- C | TAK
| 1 kabel zasilający | TAK
| Oznakowanie ostrzegawczy: 1 potykacz ostrzegawczy | TAK
| Oznakowanie ostrzegawcze: 1 zestaw zawieszek ostrzegawczych na klamkę | TAK
| 1 zestaw naklejek potwierdzających przeprowadzanie dezynfekcji | TAK
| 1 instrukcja obsługi opracowana w języku polskim | TAK
6 | Koła obrotowe 360° - minimum 4, w tym min. 2 z blokadą kół | TAK
7 | Blokada kół typu „push on – push off” – odblokowanie i zablokowanie poprzez naciśnięcie, nie dopuszcza się trudnej w obsłudze blokady zwalnianej przez ciągnięcie. | TAK
8 | Koła klasy przemysłowej dające odporność na uszkodzenia i zużycie podczas eksploatacji, zapewniające długotrwałe użytkowanie bezinwestycyjne. | TAK
9 | Szerokość i głębokość zewnętrzna | min.50cm
10 | Automatyczne czujniki ruchu zatrzymujące cykl dezynfekcji po wykryciu ruchu w pomieszczeniu. | TAK
11 | Panel dotykowy zabezpieczony przed działanie promieni UV-C.
12 | Monitorowanie stanu świetlówek; | TAK
13 | Menu administratora i użytkownika w języku polskim, | TAK
14 | Ostrzeżenia i powiadomienia o przerwach w dezynfekcji; | TAK
15 | Urządzenie wyposażone w świetlówki UV-C, o łącznej mocy dezynfekcji | min. 580 W
16 | Świetlówki wyposażone w membranę zabezpieczającą/osłonę zabezpieczającą przed stłuczeniem | TAK
17 | Gwarantowana żywotność zastosowanych świetlówek minimum 9000 h każda | TAK
18 | Kabel zasilający | preferowany odłączany
19 | Zasilacz | Wbudowany
20 | Uruchamianie urządzenia pitolet lub na czujnik | TAK
21 | Powłoka lakiernicza odporna na działanie promieni UV-C | TAK
22 | Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej i/lub aluminium | TAK
23 | Urządzenie spełniające certyfikat bezpieczeństwa IEC 61010-1 | TAK
Sporządził: Małgorzata Goszczycka