## Arkusz1
Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr TIZ/7/6/2022
Opis przedmiotu zamówienia - dostawa chłodni na ciała/komory chłodniczej wraz z wózkiem hydraulicznym
Przedmiotem zamówienia jest dostawa chłodni na ciała/komory chłodniczej wraz z wózkiem hydraulicznym oraz montażem, uruchomieniem, szkoleniem personelu obsługującego dla Prosektorium Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, niepowystawowy, kompletny i po uruchomieniu gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji, bezpieczny w obsłudze dla personelu.
LP. | Podstawowe parametry sprzętu medycznego: | Parametry wymagane: | Parametry oferowane:
1 | Chłodnia na ciała przygotowana do obsługi wózkiem podnośnikowym | TAK
2 | Pojemność jednego segmentu/pionu: 4 ciała na tacach, 4 miejsca | TAK
3 | Maksymalne wymiary przestrzeni do montażu chłodni: szer.260cm x głęb. (wsuw) 230cm._wys.pomieszczenia ok.350 cm | informacyjnie | x
4 | Zewnętrzne wymiary chłodni : ok. szer.110 cm x głęb. (wsuw) 230cm. | TAK
5 | Wewnętrzne wymiary komory: szer. wewnętrzna 90 cm; wysokości przedziałów na tacę: najniższy poziom - 55cm; drugi, trzeci i czwarty poziom - po 40 cm | TAK
6 | System załadunku tacy z wózka podnośnikowego
7 | Załadunek czołowy | TAK
8 | Komora z systemem do załadunku tac na rolkach lub/i płaskich, kompatybilnej z systemem na wózku podnośnikowym. | TAK
9 | Wnętrze komory w całości wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej klasy 1.4301 wg EN (oznaczenia wg innych norm: wg AISI 304, wg PN 0H18N9) lub równoważne | TAK
10 | Wewnętrzna bezpieczna konstrukcja szkieletowa segmentu, zapewniająca trwałość konstrukcji na cały okres użytkowania | TAK - wymóg konieczny
11 | Komora uszczelniona - wszystkie łączenia trwale zespolone, wszystkie łączniki nierdzewne | TAK
12 | Wolna przestrzeń wewnątrz chłodni po wyjęciu tac | TAK
13 | Podłoga wewnątrz chłodni sztywna, utwardzona (nadająca się do chodzenia) | TAK - wymóg konieczny
14 | Chłodnia z zewnątrz blacha cynkowana i powlekana lub nierdzewna kwasoodporna min.klasy 1.430 | TAK
15 | Dopuszczalne wspólne drzwi dla jednego pionu | TAK
16 | Agregat instalowany z tyłu na górze chłodni | TAK
17 | Wyświetlacz wszystkich parametrów pracy chłodni na sterowniku umieszczonym na zewnętrznej ścianie chłodni. | TAK
18 | Temperatura pracy -podać | podać zakres od…do…
19 | 4 tace – płaskie , wykonane w całości ze stali nierdzewnej kwasoodpornej - 1.4301 wg PN-EN (304 wg AISI) lub równoważne | TAK
20 | Automatyczne odszranianie | TAK
Wózek podnośnikowo - hydrauliczny
21 | Wózek podnośnikowy hydrauliczny przeznaczony do czołowego załadunku i wyładunku tac | TAK
22 | Przeznaczony do załadunku tac na kółkach lub/i płaskich.
23 | Ze stali kwasoodpornej lub stali podwójnie zabezpieczonej przed korozją, młotkowanej, lakierowanej | TAK
24 | Wykonany w całości ze stali nierdzewnej kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN. | TAK
25 | Wyposażony w cztery koła skrętne z hamulcami. | TAK
26 | Zakres podnoszenia przystosowany do chłodni, obejmujący wszystkie poziomy chłodni | TAK